# Formulář technické specifikace dodávek

Elektrochirurgické generátory

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva |

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektrochirurgických generátorů v počtu 7 ks vč. příslušenství pro Centrální operační sály Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. včetně poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky. Jiné technické řešení nechť je řádně dotazováno v čase tomu určeném, po podání nabídky nemusí být na jiné technické řešení brán zřetel. Jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu.

Číselné parametry mají toleranci ±10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu.

Technická specifikace:

| Elektrochirurgické generátory |
| --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet | 7 ks |
| Parametr | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Elektrochirugický generátor vytvářející vysokofrekvenční proudy pro řezání a koagulaci v monopolárním i bipolárním režimu pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu | Ano |  |
| Vhodné pro použití v oblastech širokého spektra centrálních operačních sálů, tj. chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie a endoskopie | Ano |  |
| Požadovaný výstupní VF výkon pro monopolární řez | min. 400 W |  |
| Požadovaný výstupní VF výkon pro monopolární koagulaci | min. 250 W |  |
| Požadovaný výstupní VF výkon pro bipolární řez | min. 180 W |  |
| Požadovaný výstupní VF výkon pro bipolární koagulaci | min. 100 W |  |
| Automatická regulace výstupního výkonu | Ano |  |
| Provoz v monopolárním i bipolárním režimu bez nutnosti přepínání generátoru | Ano |  |
| Aktivace monopolárního i bipolárního nástroje pomocí ručního ovládání | Ano |  |
| Aktivace monopolárního i bipolárního nástroje pomocí nožního pedálu | Ano |  |
| Aktivace bipolárního nástroje autostartem |  |  |
| Porty s automatickou identifikací typu připojeného nástroj, nastavení vhodných parametrů pro nástroj | Ano |  |
| Port pro připojení neutrální elektrodu | Ano |  |
| Minimálně dva porty pro monopolární nástroje | Ano |  |
| Minimálně dva porty pro bipolární nástroje | Ano |  |
| Přednastavené programy pro monopolární i bipolární řezy a koagualace | min. 5 programů |  |
| Možnost vytváření vlastních programů | min. 100 programů |  |
| Monopolární řez – min. běžný, mikro, resekce | Ano |  |
| Monopolární koagulace – min. povrchová mírná, smíšená, sprejová | Ano |  |
| Bipolární řez – min. běžný, resekce | Ano |  |
| Bipolární koagulace – min. běžná, mikro, pro pinzety i nůžky | Ano |  |
| Bipolární režim pro k bezpečnému zatavení cév do velikosti 7 mm a bipolární resekce ve fyziologickém roztoku | Ano |  |
| Ovládací dotykový displej na čelním panelu jednotky | Ano |  |
| Displej zobrazuje informace o aktuálním nastavení parametrů přístroje vč. informace o neutrální elektrodě | Ano |  |
| Automatické omezení výkonu při nastavení dětské neutrální elektrody | Ano |  |
| Kontrola proudu na neutrální elektrodě, s varovnou signalizací optickou i akustickou | Ano |  |
| Autotest po zapnutí přístroje i během provozu | Ano |  |
| Indikace chybových stavů, stavová hlášení – optická i akustická upozornění na chybový stav | Ano |  |
| Možnost nahrání programu na paměťovou kartu a použití v jiném generátoru stejného typu | Ano |  |
| Podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole | Ano |  |
| Možnost připojení a podpora argonové jednotky | Ano |  |
| Česká lokace přístroje | Ano |  |
| Kompatibilita se všemi nabízenými nástroji v příslušenství této elektrokoagulace | Ano |  |
| Příslušenství |
| Samostatný vozík přímo určený pro stabilní umístění přístroje, vhodný pro umístění na operačních sálech, dostatečná nosnost pro přístroj, madlo vhodné pro převoz vozíku, 4 kolečka (z toho min. 2 s brzdou, min. 1 antistatické), součástí košík, součástí vyhrazený prostor pro pedál, montáž vozíku součástí dodávky | 1 ks ke každému přístroji |  |
| Nožní pedál určený pro aktivaci přístroje, dvojitý, barevně rozlišené pedály | 1 ks ke každému přístroji + 1 ks rezervní, tj. celkem 8 ks |  |
| Napájecí kabel pro zapojení do el. sítě, vhodný pro operační sály, délka 5 m | 1 ks ke každému přístroji |  |
| Zemnící kabel | 1 ks ke každému přístroji |  |
| Testovací zařízení pro kontrolu funkčnosti kabelů a nástrojů | 1 ks |  |

| Příslušenství k dodávce – nástroje a kabely |
| --- |
| Základní požadavky na nástroje |
| Nabízené nástroje jsou dodány vždy nové, nepoužité a nerepasované | Ano |  |
| Nabízené nástroje jsou zdravotnickými prostředky | Ano |  |
| Nabízené nástroje musí být určeny pro opakované použití (odolné vůči standardní dezinfekci a sterilizaci) | Ano |  |
| Vlivem dezinfekce a sterilizace nesmí docházet ke zhoršení kvality nástrojů | Ano |  |
| Možnost výměny nerozbaleného nepoužitého nástroje ve stejné cenové kategorii | Ano |  |
| Součástí návodu na obsluhu k nabízeným nástrojům v českém jazyce jsou informace o správném použití a ošetřování daného nástroje | Ano |  |
| Součástí nabídky musí být popis a vyobrazení nabízeného zboží, pro lepší orientaci prosím uveďte přímo do specifikace odkaz na přílohu | Ano |  |
| Rozměrové tolerance na nástroje |
| Tolerance na délky nástrojů | ± 10 mm |
| Délka branže | ± 3 mm |
| Šířka distálního konce nástroje (pokud je uvedena) | ± 1 mm |
| Tolerance pro typ branže | nulová |
| Soupiska nástrojů a kabelů |
| Parametr | Počet kusů | Nabídnuto* | Odkaz na přílohu |
| Rukojeť na elektrody, 2 tlačítka, kabel 4,5 m, konektor s koncovkou 3-kolík, určená pro elektrody 2,4 m | 10 |  |  |
| Bipolární pinzeta, branže rovná, délka 160 mm, hroty: délka branže 8 mm, šířka 2 mm | 5 |  |  |
| Bipolární pinzeta, bajonet, branže rovná, délka 180 mm, hroty: délka branže 9 mm, šířka 1 mm | 5 |  |  |
| Bipolární kabel na pinzety 2 x 4 mm, délka kabelu 4,5 m | 10 |  |  |
| Bipolární nůžky, Metzenbaum, délka 280 mm, s kabelem 4,5 m | 2 |  |  |
| Kabel k jednorázovým neutrálním elektrodám, délka 4,5 m, konektor pro připojení různých přístrojů (Bowa, Erbe, Valleylab NON-REM, Conmed) | 10 |  |  |

| Doplňující požadavky pro celou dodávku |
| --- |
| Parametr | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Dodávka obsahuje veškeré příslušenství k zahájení provozu dané návodem k použití přístroje | Ano |  |
| Dodávka je včetně instalace na místo určení (Centrální operační sály), součástí dodávky montáž vozíku, upevnění přístroje na vozík, likvidace obalového materiálu přístrojů | Ano |  |
| Dodávka zahrnuje zaškolení personálu ve třech termínech dle potřeb personálu operačních sálů vč. přítomnosti u operativy | Ano |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		                              Za účastníka:	………………………..