# Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů:

# Artroskopická věž

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva |

## Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky; jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu, a zadavatel akceptuje jakékoli jiné řešení s obdobným medicínským účelem.

## Číselné parametry mají toleranci 10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. Výjimku tvoří parametry označené **, které rozšiřují okruh možností nabídky. V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

## V rámci technické specifikace je vymezena varianta nabídky A pro nabídku věže typu 4K nebo varianta B pro nabídku věže typu FullHD. Zvýhodnění nabídky je ve prospěch varianty A systémem 90:10 (90 % činí nabídková cena, 10 % zvýhodňující parametr). Parametr A se vztahuje k položkám: hlavní monitor, kamerová jednotka, kamerová hlava. Pro nabídku vyberte příslušnou variantu.

Technická specifikace:

| Artroskopická věž |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení věže |  |  |  |
| Výrobce věže |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Artroskopická věž – kompletní sestava pro užití v artroskopické operativě |  | Ano |  |
| Zaručená kompatibilita mezi všemi nabízenými prvky věže |  | Ano |  |
| Všechny prvky věže jsou umístěny na příslušném kompatibilním přístrojovém vozíku, který je součástí nabídky |  | Ano |  |
| ## Artroskopická věž je složena z následujících prvků |  |  |  |

| Varianta A – Artroskopická věž 4K |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní monitor |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Monitor splňuje požadavky použití do medicínského prostředí |  | Ano |  |
| LED monitor/TFT monitor |  | Ano |  |
| Antireflexní úprava monitoru |  | Ano |  |
| Uchycení monitoru splňuje normu VESA |  | Ano |  |
| Svítivost |  | min. 300 cd.m-2 |  |
| Uhlopříčka |  | 32“ |  |
| Rozlišení |  | 3840 x 2160 pixelů |  |
| Pozorovací úhel |  | min. 170 ° |  |
| Požadovaný vstup DVI-D/HD-SDI |  | min. 1x |  |
| Umístění na přístrojovém vozíku na samostatném rameni, možnost změny výšky monitoru, vertikálního a horizontálního náklonu monitoru |  | Ano |  |
| Hmotnost |  | max. 16 kg |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  | Ano |  |
| Kamerová jednotka |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Rozlišení kamerové jednotky (podpora 4K) |  | 3840 x 2160 pixelů |  |
| Ovládání kamerové jednotky pomocí dotykového displeje/tabletu |  | Ano |  |
| Ovládání pomocí programovatelných tlačítek na kamerové hlavě |  | Ano |  |
| Požadované výstupy: DisplayPort (4K UHD)/DVI-D/HD-SDI |  | Ano |  |
| Požadované vstupy: USB 2.0, USB 3.0 nebo ekvivalentní externí systém |  | Ano |  |
| USB slot slouží k ukládání fotodokumentace |  | Ano |  |
| Nastavení jasu a vyvážení bílé |  | Ano |  |
| Kamerová hlava |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Rozlišení kamerové hlavy (podpora 4K) |  | 3840 x 2160 pixelů |  |
| Upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru |  | Ano |  |
| Funkce ZOOM |  | Ano |  |
| Ovládání funkce ZOOM na kamerové hlavě |  | Ano |  |
| Možnost automatického doostření, možnost manuálního ostření |  | Ano |  |
| Programovatelná tlačítka pro ovládání kamerové jednotky z kamerové hlavy |  | min. 3 tlačítka |  |
| Ovládání nahrávání a vytváření fotodokumentace z kamerové hlavy |  | Ano |  |

| Varianta B – Artroskopická věž Full HD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní monitor |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Monitor splňuje požadavky použití do medicínského prostředí |  | Ano |  |
| LED monitor |  | Ano |  |
| Antireflexní úprava monitoru |  | Ano |  |
| Uchycení monitoru splňuje normu VESA |  | Ano |  |
| Svítivost |  | min. 400 cd.m-2 |  |
| Uhlopříčka |  | 32“ |  |
| Rozlišení |  | 1920 x 1080 pixelů |  |
| Pozorovací úhel |  | min. 170 ° |  |
| Požadovaný vstup DVI-D |  | min. 1x |  |
| Umístění na přístrojovém vozíku na samostatném rameni, možnost změny výšky monitoru, vertikálního a horizontálního náklonu monitoru |  | Ano |  |
| Hmotnost |  | max. 16 kg |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  | Ano |  |
| Kamerová jednotka |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Rozlišení kamerové jednotky (podpora FullHD) |  | 1920 x 1080 pixelů |  |
| Ovládání kamerové jednotky pomocí dotykového displeje/tabletu |  | Ano |  |
| Ovládání pomocí programovatelných tlačítek na kamerové hlavě |  | Ano |  |
| Požadované výstupy: DisplayPort/DVI-D/HD-SDI |  | Ano |  |
| Požadované vstupy: USB 2.0, USB 3.0 |  | Ano |  |
| USB slot slouží k ukládání fotodokumentace |  | Ano |  |
| Nastavení jasu a vyvážení bílé |  | Ano |  |
| Kamerová hlava |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Rozlišení kamerové hlavy (podpora FullHD) |  | 1920 x 1080 pixelů |  |
| Upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru |  | Ano |  |
| Funkce ZOOM |  | Ano |  |
| Ovládání funkce ZOOM na kamerové hlavě |  | Ano |  |
| Možnost automatického doostření, možnost manuálního ostření |  | Ano |  |
| Programovatelná tlačítka pro ovládání kamerové jednotky z kamerové hlavy |  | min. 3 tlačítka |  |
| Ovládání nahrávání videa a vytváření fotodokumentace z kamerové hlavy |  | Ano |  |

| Zdroj světla |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Světelný zdroj LED/xenon |  | Ano |  |
| Výkon zdroje světla |  | min. 300 W |  |
| Životnost světla |  | min. 10 000 h |  |
| Možnost regulace intenzity světla |  | Ano |  |
| Řízení regulace světla kamerovou jednotkou |  | Ano |  |
| Optiky |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 6 ks |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Artroskopická optika |  | Ano |  |
| Délka pracovní části |  | 185 mm** |  |
| Celková délka |  | 225 mm** |  |
| Průměr |  | 4 mm |  |
| Úhel pohledu |  | 30 ° |  |
| Možnost sterilizace v autoklávu |  | Ano |  |
| 2 ks odpovídajícího světlovodný kabel ke každé optice o délce 3 m včetně přechodek renomovaných značek |  | Ano |  |
| 2 ks odpovídajícího artroskopického trokaru s obturátorem ke každé optice |  | Ano |  |
| Odpovídající drátěný koš určený pro sterilizaci v kontejneru pro každou optiku |  | Ano |  |
| Optika mini |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 2 ks |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Artroskopická optika |  | Ano |  |
| Délka pracovní části |  | 140 mm** |  |
| Celková délka |  | 190 mm** |  |
| Průměr |  | 2,7 mm |  |
| Úhel pohledu |  | 30 ° |  |
| Možnost sterilizace v autoklávu |  | Ano |  |
| 2 ks odpovídajícího světlovodného kabelu o délce 3 m včetně přechodové koncovky renomovaných značek |  | Ano |  |
| 2 ks odpovídajícího artroskopického trokaru s obturátorem ke každé optice |  | Ano |  |
| Odpovídající drátěný koš určený pro sterilizaci v kontejneru pro každou optiku |  | Ano |  |
| Datový box |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Full HD záznamové zařízení |  | Ano |  |
| Dotykový ovládací LCD displej |  | Ano |  |
| Záznamové zařízení splňuje požadavky použití do medicínského prostředí |  | Ano |  |
| Nahrávání videa v rozlišení |  | min. 1920 x 1080 pixelů |  |
| Možnost vytváření a ukládání fotodokumentace |  | Ano |  |
| Interní paměť HDD |  | min. 256 GB |  |
| Požadovaný výstup DVI, VGA |  | Ano |  |
| Možnost nahrávání na USB současně s ukládáním na interní paměť |  | Ano |  |
| Možnost síťového propojení se stávajícím úložištěm, podpora ukládání do PACS |  | Ano |  |
| Záznam videa ve formátu Full HD |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  | Ano |  |
| Načítání pacientských dat z NIS, práce s worklistem |  | Ano |  |
| Artroskopická pumpa |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Pumpa vhodná pro využití v artroskopii |  | Ano |  |
| Objemový tok |  | 0,1 – 2 l.min-1 |  |
| Tlakový rozsah |  | min. až 150 mmHg |  |
| Ochrana proti tlakovému přetížení |  | Ano |  |
| Ovládání pomocí dotykového panelu/displeje |  | Ano |  |
| Přístrojový vozík určený pro výše uvedené prvky |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Centrální vypínač pro všechny prvky věže |  | Ano |  |
| Izolační transformátor |  | Ano |  |
| Elektroinstalace určená pro připojení všech požadovaných prvků věže |  | Ano |  |
| Pohyblivost |  | 4 kolečka (min. 2 s brzdou) |  |
| Rameno pro monitor, nastavení výšky a náklonu v horizontální i vertikální ose |  | Ano |  |
| Vozík opatřený madly určenými k manipulaci |  | Ano |  |
| Infuzní stojan součástí vozíku |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  | Ano |  |
| Antistatický povrch |  | Ano |  |
| Police výškově nastavitelné |  | Ano |  |
| Vozík pojme umístění všech prvků této zakázky (tj. monitor, kamerovou jednotku, zdroj světla, datový box, artroskopickou pumpu) |  | Ano |  |
| Kapacita vozíku pro umístění dalších přístrojů, které nejsou předmětem této zakázky |  | 2 police |  |
| Uzemňovací kabely součástí dodávky |  | Ano |  |
| Doplňující požadavky |  |  |  |
| Dodávka obsahuje veškeré příslušenství k zahájení provozu |  | Ano |  |
| Dodávka obsahuje základní set spotřebního materiálu pro využití v artroskopické operativě |  | Ano |  |
| Dodávka je včetně instalace na místo určení |  | Ano |  |
| Dodávka zahrnuje školení personálu, a to ve dvou etapách dle domluvy s primářem odd. Ortopedie a traumatologie |  | Ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

** Je možné nabídnout jiný rozměr při zachování medicínského účelu a při zachování kompatibility nabízených částí

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..