# Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů

# Obnova technologie sterilizátorů na oddělení Centrální sterilizace a Centrálních operačních sálů

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva |

Veřejná zakázka obsahuje obnovu současného technického vybavení na odd. centrální sterilizace a na Centrálních operačních sálech v NsP. Česká Lípa, a.s.. Součástí dodváky jsou 2 ks parních sterilizátorů včetně příslušenství pro 8 STJ, 1 ks Parní sterilizátor vč. příslušenství pro 6 STJ, technologie výroby a zásobníku upravované změkčené demineralizované vody pro CS, 2 ks Parních sterilizátorů vč. příslušenství pro 2 STJ, 1 ks Parního sterilizátoru vč. příslušenství pro 1 STJ, Technologie výroby a zásobníku upravované změkčené demineralizované vody pro COS a Software pro dokumentaci procesů na externí PC síti

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky; jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu, a zadavatel akceptuje jakékoli jiné řešení s obdobným medicínským účelem.

Číselné parametry mají toleranci 10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Vzhledem k rozmístění sterilizátorů v současných prostorách je možná prohlídka prostorů důvodu přesnějšího nacenění nabídky z hlediska instalace. Tato prohlídka nechť je směřována v rámci termínu pro udělení dotazů uchazečů po domluvě s oddělením nákupu a veřejných zakázek, kontakt: Ing. Lukáš Mlejnek a oddělení zdravotnické techniky (OZT), kontakt: Ing. Jaroslav Zdobinský.

| Parní sterilizátor vč. příslušenství pro CS | 3 ks |
| --- | --- |

Technická specifikace:

| Parní sterilizátor včetně příslušenství pro 8 STJ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 2 ks |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Prokládací parní sterilizátor | Ano |  |
| Splnění vyhlášky MZ č.306/2012 Sb. v platném znění | Ano |  |
| Splnění normy ČSN EN 285 a ČSN EN 17665-1 | Ano |  |
| Validovatelný dle výše uvedených norem | Ano |  |
| Sterilizační komora čtverhranná | Ano |  |
| Celonerezové provedení komory | Ano |  |
| Užitný objem komory | 8 STJ (cca. 600 litrů) |  |
| Rám v komoře pro zavážecí vozík | Ano |  |
| Integrovaný elektrický vyvíječ páry s odplyněním | Ano |  |
| Automatické sterilizační programy s dokonalým sušením dle vyhlášky č.: 306/2012 Sb. jako jsou např: balené materiály 134 °C/7 min, balené výrobky z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy a plastů 121 °C/20 min, balené materiály s intenzivním dosoušením 134 °C/7 min a další) | Ano |  |
| Detekce vzduchu a nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního cyklu (nelze nahradit Vakuum a Bowie-Dick testem prováděným 1x denně před zahájením běžného provozu) | Ano |  |
| Veškeré testovací programy – Vakuum test, Bowie – Dick test | Ano |  |
| Vestavěná autodiagnostika a servisní programy | Ano |  |
| Požadavky na ovládání |  |  |
| Prokládací systém, dvoudvéřový | Ano |  |
| Motoricky ovládané dveře s vertikálním posunem a bezpečnostní lištou | Ano |  |
| Automatické otevření dveří v případě výpadku energie | Ano |  |
| Ovládání pomocí dotykového ovládacího panelu | Ano |  |
| Součástí menu jsou informace o zvolených programech, jednotlivých fázích sterilizačního cyklu a současně i případných chybových hláškách | Ano |  |
| Ovládací menu a uživatelské prostředí je v ČJ | Ano |  |
| Vestavěná tiskárna pro tisk protokolů | Ano |  |
| Automatické zapnutí systému v nastavený čas pro možnost předehřevu a provedení vakua testu před započetím pracovní doby personálu | Ano |  |
| Připojení do softwaru pro dokumentaci procesů na externí PC síti | Ano |  |
| Připojení systému do sítě pro online monitoring a zasílání chybových hlášek do servisního střediska | Ano |  |
| Příslušenství pro oba přístroje |  |  |
| 4 ks transportního vozíku | Ano |  |
| 4 ks zavážecího vozíku | Ano |  |
| 10 ks sterilizačního drátěného koše z nerezové ocele o minimální klasifikaci materiálu DIN 1.4301 a o rozměrech 1 STJ cca. (d x š x v) 57,5 x 28,0 x 26,5 cm | Ano |  |
| 5 ks sterilizačního drátěného koše z nerezové ocele o minimální klasifikaci materiálu DIN 1.4301 a o rozměrech 1/2 STJ cca. (d x š x v) 57,5 x 28,0 x 13,5 cm) | Ano |  |
| Vzájemná kompatibilita transportních a zavážecích vozíků pro nabízené parní sterilizátory 8STJ a 6STJ | Ano |  |
| Parní sterilizátor vč. příslušenství pro 6 STJ |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Prokládací parní sterilizátor | Ano |  |
| Splnění vyhlášky MZ č.306/2012 Sb v platném znění | Ano |  |
| Splnění normy ČSN EN 285 a ČSN EN 17665-1 | Ano |  |
| Validovatelný dle výše uvedených norem | Ano |  |
| Sterilizační komora čtverhranná | Ano |  |
| Celonerezové provedení komory | Ano |  |
| Užitný objem komory | 6 STJ (cca. 450 litrů) |  |
| Rám v komoře pro zavážecí vozík | Ano |  |
| Integrovaný elektrický vyvíječ páry s odplyněním | Ano |  |
| Automatické sterilizační programy s dokonalým sušením dle vyhlášky č.: 306/2012 Sb. jako jsou např: balené materiály 134 °C/7 min, balené výrobky z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy a plastů 121 °C/20 min, balené materiály s intenzivním dosoušením 134 °C/7 min a další) | Ano |  |
| Detekce vzduchu a nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního cyklu (nelze nahradit Vakuum a Bowie-Dick testem prováděným 1x denně před zahájením běžného provozu) | Ano |  |
| Vestavěná autodiagnostika a servisní programy | Ano |  |
| Veškeré testovací programy – Vakuum test, Bowie – Dick test | Ano |  |
| Požadavky na ovládání |  |  |
| Prokládací systém, dvoudvéřový | Ano |  |
| Motoricky ovládané dveře s vertikálním posunem a bezpečnostní lištou | Ano |  |
| Automatické otevření dveří v případě výpadku energie | Ano |  |
| Ovládání pomocí dotykového ovládacího panelu | Ano |  |
| Součástí menu jsou informace o zvolených programech, jednotlivých fázích sterilizačního cyklu a současně i případných chybových hláškách | Ano |  |
| Ovládací menu a uživatelské prostředí je v ČJ | Ano |  |
| Vestavěná tiskárna pro tisk protokolů | Ano |  |
| Automatické zapnutí systému v nastavený čas pro možnost předehřevu a provedení vakua testu před započetím pracovní doby personálu | Ano |  |
| Připojení do softwaru pro dokumentaci procesů na externí PC síti | Ano |  |
| Připojení systému do sítě pro online monitoring a zasílání chybových hlášek do servisního střediska | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| 2 ks transportního vozíku | Ano |  |
| 2 ks zavážecího vozíku | Ano |  |
| Vzájemná kompatibilita transportních a zavážecích vozíků pro nabízené parní sterilizátory 8STJ a 6STJ | Ano |  |
| 5 ks sterilizačního drátěného koše z nerezové ocele o minimální klasifikaci materiálu DIN 1.4301 a o rozměrech 1 STJ cca. (d x š x v) 57,5 x 28,0 x 26,5 cm | Ano |  |
| 5 ks sterilizačního drátěného koše z nerezové ocele o minimální klasifikaci materiálu DIN 1.4301 a o rozměrech 1/2 STJ cca. (d x š x v) 57,5 x 28,0 x 13,5 cm) | Ano |  |
| Společné doplňující požadavky |  |  |
| Umístění technologie do stávajícího nerezového opláštění (v případě nekompatibility se stávajícím opláštěním možnost dodání vlastního na míru řešeného nerezového opláštění pro „čistou“ i „špinavou“ stranu sterilizace za podmínky dodržení níže nastavené max. doby instalace) | Ano |  |
| Protiprachové lišty na „čisté“ straně sterilizace | Ano |  |
| Umístění technologie do stávajícího připojení upravené vody a stlačeného vzduchu včetně připojení na stávající odpad (v případě nutných stavebních prací pro úpravu přívodů a odpadu nutné dodržení níže nastavené max. doby instalace) | Ano |  |
| Doba instalace | Max. 5 pracovních dní** |  |
| Provedení vstupní validační zkoušky podle ČSN EN 17 665-1 na místě instalace | Ano |  |
| Provedení výchozí revize tlakových nádob parních sterilizátorů | Ano |  |
| Demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje | Ano |  |
| Zaškolení obsluhy ve dvou etapách dle domluvy s OZT a CS | Ano |  |

Technologie výroby a zásobníku upravované změkčené demineralizované vody pro CS

1 ks

| Technologie výroby a zásobníku upravované změkčené demineralizované vody pro CS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Úpravna pro výrobu změkčené a demineralizované vody metodou reverzní osmózy a elektrodeionizace | Ano |  |
| Kompletně automatický provoz úpravny vody | Ano |  |
| Kvalita vody splňuje normu ČSN EN 285 + A2 | Ano |  |
| Výkon úpravny | min. 450 litrů/hod. |  |
| Zásobní nádrž o užitném objemu s bezpečnostním přepadem | min. 600 litrů |  |
| Nastavitelná konduktivita výstupní vody | max. 5,0 µS/cm** |  |
| Monitorace konduktivity vody sondou na principu sklo/platina | Ano |  |
| Odběrní ventil upravené vody | Ano |  |
| Propojení náhradního provozu | Ano |  |
| Instalace včetně materiálu a úprav (odpad, přepady, potrubní přípojky PVC) | Ano |  |
| Zajištění dopravení upravené vody k mycím systémům přítomných na centrální sterilizaci a vývodům k ručnímu mytí | Ano |  |
| Napájení | 230 V, 50 Hz |  |
| Možnost budoucího zvýšení výkonu úpravny | min. o 50 % |  |
| Demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje | Ano |  |

Parní sterilizátor vč. příslušenství pro COS						2 ks

Technická specifikace:

| Parní sterilizátor vč. příslušenství pro 2 STJ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Neprokládací volně stojící parní sterilizátor | Ano |  |
| Splnění vyhlášky MZ č.306/2012 Sb. v platném znění | Ano |  |
| Splnění normy ČSN EN 285 a ČSN EN 17665-1 | Ano |  |
| Validovatelný dle výše uvedených norem | Ano |  |
| Sterilizační komora čtverhranná s výškou | min. 670 mm |  |
| Celonerezové provedení komory | Ano |  |
| Užitný objem komory | 2 STJ (cca. 160 litrů) |  |
| Rám v komoře pro zavážecí vozík | Ano |  |
| Integrovaný elektrický vyvíječ páry s odplyněním | Ano |  |
| Automatické sterilizační programy s dokonalým sušením dle vyhlášky č.: 306/2012 Sb. jako jsou např: balené materiály 134 °C/7 min, balené výrobky z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy a plastů 121 °C/20 min, balené materiály s intenzivním dosoušením 134 °C/7 min a další) | Ano |  |
| Detekce vzduchu a nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního cyklu (nelze nahradit Vakuum a Bowie-Dick testem prováděným 1x denně před zahájením běžného provozu) | Ano |  |
| Vestavěná autodiagnostika a servisní programy | Ano |  |
| Veškeré testovací programy – Vakuum test, Bowie – Dick test | Ano |  |
| Požadavky na ovládání |  |  |
| Motoricky ovládané dveře | Ano |  |
| Ovládání pomocí dotykového ovládacího panelu | Ano |  |
| Součástí menu jsou informace o zvolených programech, jednotlivých fázích sterilizačního cyklu a současně i případných chybových hláškách | Ano |  |
| Ovládací menu a uživatelské prostředí je v ČJ | Ano |  |
| Vestavěná tiskárna pro tisk protokolů | Ano |  |
| Automatické zapnutí systému v nastavený čas pro možnost předehřevu a provedení vakua testu před započetím pracovní doby personálu | Ano |  |
| Připojení do softwaru pro dokumentaci procesů na externí PC síti | Ano |  |
| Připojení systému do sítě pro online monitoring a zasílání chybových hlášek do servisního střediska | Ano |  |
| Doplňující požadavky |  |  |
| Umístění technologie do stávajícího připojení upravené vody včetně připojení na stávající odpad (v případě nutných stavebních prací pro úpravu přívodů a odpadu nutné dodržení níže nastavené podmínky o průběhu instalace) | Ano |  |
| V případě potřeby vzduchu pro provoz sterilizátoru dodání tichého kompresoru nahrazující centrální rozvod vzduchu | Ano |  |
| Provedení výchozí revize tlakových nádob parních sterilizátorů | Ano |  |
| Demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje | Ano |  |
| Zaškolení obsluhy ve dvou etapách dle domluvy s OZT a COS | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| 1 ks transportního vozíku | Ano |  |
| 1 ks zavážecího vozíku | Ano |  |
| Nerezové obkladové plechy | Ano |  |
| Parní sterilizátor vč. příslušenství pro 1 STJ |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Neprokládací volně stojící parní sterilizátor | Ano |  |
| Splnění vyhlášky MZ č.306/2012 Sb v platném znění | Ano |  |
| Splnění normy ČSN EN 285 a ČSN EN 17665-1 | Ano |  |
| Validovatelný dle výše uvedených norem | Ano |  |
| Sterilizační komora čtverhranná | Ano |  |
| Celonerezové provedení komory | Ano |  |
| Užitný objem komory | 1 STJ (cca. 73 litrů) |  |
| Policový systém pro vložení sterilizačního kontejneru | Ano |  |
| Integrovaný elektrický vyvíječ páry s odplyněním | Ano |  |
| Automatické sterilizační programy s dokonalým sušením dle vyhlášky č.: 306/2012 Sb. jako jsou např: balené materiály 134 °C/7 min, balené výrobky z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy a plastů 121 °C/20 min, balené materiály s intenzivním dosoušením 134 °C/7 min a další) | Ano |  |
| Detekce vzduchu a nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního cyklu (nelze nahradit Vakuum a Bowie-Dick testem prováděným 1x denně před zahájením běžného provozu) | Ano |  |
| Vestavěná autodiagnostika a servisní programy | Ano |  |
| Veškeré testovací programy – Vakuum test, Bowie – Dick test | Ano |  |
| Požadavky na ovládání |  |  |
| Motoricky ovládané dveře | Ano |  |
| Ovládání pomocí dotykového ovládacího panelu | Ano |  |
| Součástí menu jsou informace o zvolených programech, jednotlivých fázích sterilizačního cyklu a současně i případných chybových hláškách | Ano |  |
| Ovládací menu a uživatelské prostředí je v ČJ | Ano |  |
| Vestavěná tiskárna pro tisk protokolů | Ano |  |
| Automatické zapnutí systému v nastavený čas pro možnost předehřevu a provedení vakua testu před započetím pracovní doby personálu | Ano |  |
| Připojení do softwaru pro dokumentaci procesů na externí PC síti | Ano |  |
| Připojení systému do sítě pro online monitoring a zasílání chybových hlášek do servisního střediska | Ano |  |
| Doplňující požadavky |  |  |
| Umístění technologie do stávajícího připojení upravené vody včetně připojení na stávající odpad (v případě nutných stavebních prací pro úpravu přívodů a odpadu nutné dodržení níže nastavené podmínky o průběhu instalace) | Ano |  |
| V případě potřeby vzduchu pro provoz sterilizátoru dodání tichého kompresoru nahrazující centrální rozvod vzduchu | Ano |  |
| Provedení výchozí revize tlakových nádob parních sterilizátorů | Ano |  |
| Demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje | Ano |  |
| Zaškolení obsluhy ve dvou etapách dle domluvy s OZT a COS | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| Nerezové obkladové plechy | Ano |  |

Technologie výroby a zásobníku upravované změkčené demineralizované vody pro CS											1 ks

|  | Technologie výroby a zásobníku upravované změkčené demineralizované vody pro COS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
|  | Výrobce přístroje |  |  |  |
|  | Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |  |
|  | Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 1 ks |  |
|  | Úpravna pro výrobu změkčené a demineralizované vody metodou reverzní osmózy | Ano |  |  |
|  | Kompletně automatický provoz úpravny vody | Ano |  |  |
|  | Kvalita vody splňuje normu ČSN EN 285 + A2 | Ano |  |  |
|  | Výkon úpravny | min. 50 litrů/hod.** |  |  |
|  | Zásobní nádrž o užitném objemu s bezpečnostním přepadem | min. 100 litrů |  |  |
|  | Nastavitelná konduktivita výstupní vody | max. 5,0 µS/cm** |  |  |
|  | Monitorace konduktivity vody sondou na principu sklo/platina | Ano |  |  |
|  | Odběrní ventil upravené vody | Ano |  |  |
|  | Propojení náhradního provozu | ano |  |  |
|  | Instalace včetně materiálu a úprav (odpad, přepady, potrubní přípojky PVC) | Ano |  |  |
|  | Zajištění dopravení upravené vody k mycím systémům značky Miele přítomné na COS | Ano |  |  |
|  | Napájení | 230 V, 50 Hz |  |  |
|  | Možnost budoucího zvýšení výkonu úpravny | Ano |  |  |
|  | Zaručení umístění požadované technologie úpravny vody včetně zásobní nádrže do stávajícího umístění | Ano |  |  |
|  | Demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje | Ano |  |  |
| Software pro dokumentaci procesů na externí PC síti |  |  | 1 ks |  |

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení softwaru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce softwaru |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Základní požadavky |  |  |  |
| Software včetně potřebných licencí pro dokumentace mycích a dezinfekčních procesů přípravy materiálu na pracovišti CS a COS pro předmětné mycí a dezinfekční automaty |  | Ano |  |
| Okamžitý přístup na procesní parametry připojených přístrojů |  | Ano |  |
| Elektronický výstup prováděného procesu v reálném čase připojených přístrojů včetně procesů START a KONEC pro potřeby informačního systému určeného pro monitoring pohybu instrumentária |  | Ano |  |
| Okamžité sledování teplotních, popřípadě tlakových křivek |  | Ano |  |
| Dálkové monitorování přístrojů (RMS) pro rychlou a optimální reakci servisu významně spořící náklady uživatele |  | Ano |  |
| Okamžitý přístup firemního servisu na všechna chybová hlášení |  | Ano |  |
| Požadavky na ovládání |  |  |  |
| Komunikace v českém jazyce |  | Ano |  |
| Instalace do nemocničních PC stanicích na CS a COS |  | Ano |  |
| Administrace dle úrovní přístupu |  | Ano |  |
| Ochrana dat systémem přístupových práv |  | Ano |  |
| Požadavky na výstupy |  |  |  |
| Tisk kompletních dokumentačních protokolů s místem pro nalepení kontrolních testů |  | Ano |  |
| Automatické vizuální a akustické upozornění obsluhy při nestandardním průběhu cyklu |  | Ano |  |
| Automatické odeslání SMS při nestandardním průběhu cyklu |  | Ano |  |
| Požadavky na archivaci |  |  |  |
| Nezávislý systém archivace dat |  | Ano |  |
| Archivace a zpětné vyhledávání dokumentace procesů včetně grafického vyjádření průběhu cyklu dle zadaných kritérií |  | Ano |  |
| Doplňující požadavky |  |  |  |
| Podpora, plná kompatibilita a vlastní připojení mycích systémů značky Miele, BMT a J&J Sterad přítomných na CS a COS |  | Ano |  |
| Zajištění servisu systému po dobu životnosti připojených přístrojů |  | Ano |  |
| Licenční smlouva na všechny zakoupené přístrojové licence |  | Ano |  |
| Pravidelný bezplatný upgrade systému |  | Ano |  |
| Instalace systému na přidělené PC nemocnice |  | Ano |  |
| Zaškolení administrátora IT a uživatelů na CS a COS ve dvou etapách dle domluvy s OZT, IT, CS a COS |  | Ano |  |
| Podpora na systém v režimu 24 hodin, 7 dní v týdnu |  | Ano |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do ±10%. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky

V souladu s § 89 odst. 6 a § 90 odst. 3 ZZVZ je rovněž možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, které splňuje technické a bezpečností požadavky na stejné nebo vyšší úrovni.

V ……………. dne …………..	                       	Za účastníka:	………………………..