# Formulář technické specifikace dodávek

# Obnova monitorovacích systémů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

# Monitorovací systém pro multioborovou JIP

# Monitorovací systém pro oddělení pediatrické JIP

Monitorovací systém pro oddělení neurologické JIP a Iktového centra

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 272 83 518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva |

Veřejná zakázka na obnovu současné zdravotnické přístojové techniky na odd. Multioborové intenzivní péči, oddělení pediatrické JIP a oddělení neurologické JIP a Iktového centra.

Součástí dodávky jsou:

Monitorovací systém pro multioborovou JIP

- 2 ks centrálního monitorovacího systému („centrály“)

- 10 ks modulárních monitorů vitálních funkcí rozdělených mezi centrály v konfiguraci 6 ks monitorů + 1 ks centrála a 4 ks monitorů + 1 ks centrála.

- 1 ks transportních monitorů.

Monitorovací systém pro oddělení pediatrické JIP

- 1 ks centrálního monitorovacího systému („centrály“)

- 7 ks monitorů vitálních funkcí

- 2 ks transportních monitorů

Monitorovací systém pro oddělení neurologické JIP a Iktového centra

- 1 ks centrálního monitorovacího systému („centrály“)

- 5 ks monitorů vitálních funkcí.

- 2 ks transportních monitorů.

- 4 ks modulů telemetrie včetně licencí

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky; jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu, a zadavatel akceptuje jakékoli jiné řešení s obdobným medicínským účelem.

Číselně vyjádřené parametry mají toleranci +10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky

V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu.

Vzhledem k rozmístění monitorů a centrál v současných prostorách, je realizována prohlídka prostorů z důvodu přesnějšího necenění nabídky z hlediska instalace.

# Monitorovací systém pro multioborovou JIP

| Monitor vitálních funkcí pro intenzivní péči | 10 ks |
| --- | --- |

Technická specifikace:

| Monitor vitálních funkcí pro intenzivní péči |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 10 ks |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Modulární monitor vitálních funkcí | Ano |  |
| Integrovaný barevný dotykový display o velikosti | Min. 15“** |  |
| Monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru | Ano |  |
| Zobrazení a výstupy |  |  |
| Minimální počet současně zobrazených křivek | Min. 6** |  |
| Automatická optimalizace zobrazení (počet křivek a numerických polí) v závislosti na měřených parametrech | Ano |  |
| Přenos údajů na centrální monitor včetně sledování křivek, přenosu alarmů atd. | Ano |  |
| Komunikace mezi monitory (bed-to-bed) – automatické zobrazení alarmových stavů | Ano |  |
| Tabulkové a grafické trendy s minimální dobou záznamu | Min. 48 hodin |  |
| Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů | Ano |  |
| Výstup EKG signálu pro synchronizaci defibrilátoru | Ano |  |
| Každý přenosný modul musí být použitelný u každého libovolného lůžka | Ano |  |
| Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. Funkce automatického nastavení alarmových limit vitálních funkcí | Ano |  |
| Ovládání a konektivita |  |  |
| Ovládání monitoru v českém jazyce | Ano |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky | Ano |  |
| Box pro připojení min. 3 modulů (víceparametrové i jednoparametrové) nebo min. 3 univerzální porty po připojení externích modulů a příslušenství. | Ano |  |
| Možnost připojení klávesnice, myši a čtečky čárového kódu přes USB port | Ano |  |
| Zajištění kontinuálního monitorování pacientů při transportu mimo oddělení bez ztráty pacientských dat a bez přepojování kabelů a senzorů tzn. „Transportní modul s dotykovou obrazovkou min. 6“ a akumulátorem musí umožnit minimálně 3 hodiny monitorování a po návratu pacienta zpět na oddělení automatický transfer dat sejmutých během transportu do pacientského monitoru. Pacientský monitor vitálních funkcí zůstává u lůžka pacienta na oddělení. Během transportu musí být umožněno monitorovat minimálně EKG, Respirace, SpO2, NIBP, IBP.“ | Ano |  |
| V závislosti na připojených modulech musí být každý monitor současně schopen monitorovat následující parametry: EKG, Respirace, SpO2, NIBP, IBP, Teplota, CO2 (mainstream / sidestream / microstream), C.O./ C.C.O. (PiCCO), spirometrie | Ano |  |
| Režim „standby“ - při odpojení pacienta od monitoru | Ano |  |
| Přímý tisk na tiskárnu u centrálního monitoru | Ano |  |
| Plná kompatibilita s ostatními nabízenými monitory vitálních funkcí a centrálním monitorem | Ano |  |
| Minimální měřené parametry (základní monitorace) |  |  |
| Zobrazení libovolné křivky EKG při snímání ze 3, 5 a 6ti svodů včetně derivovaného 12 svodového EKG a zobrazení srdeční frekvence | Ano |  |
| Automatická analýza arytmií z min. 2 svodů současně (minimálně asystolie, komorová a síňová fibrilace, tachykardie, bradykardie) | Ano |  |
| Analýza ST úseku na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase (ST trend) | Ano |  |
| Respirace impedanční metodou s možností volby svodů | Ano |  |
| Měření pulsní oxymetrie SpO2 technologií Signal Extraction Technology® (SET) včetně měření pulzu a zobrazení perfuse | Ano |  |
| Měření NIBP s režimy manuálního a automatického měření, včetně měření pulzu a zobrazením numerické hodnoty. Automatické měření bez nutnosti ručního zadávání cílového tlaku. | Ano |  |
| Měření teploty se zobrazením numerické hodnoty | Ano |  |
| Měření min. 3x invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty | Ano |  |
| Nastavení limitních hodnot pro hlášení alarmových stavů pro každý ze sledovaných parametrů | Ano |  |
| Rozšířená monitorace |  |  |
| 8x modul měření koncentrace CO2 (metodou mainstream / sidestream / microstream) včetně čidla | Ano |  |
| 1x modul kontinuálního srdečního výdeje C.C.O. termodiluční metodou (PiCCO) | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| Kabel EKG včetně svodů ke každému monitoru opatřený kleštinami pro připojení elektrod | 12 ks |  |
| EKG elektrody ke každému monitoru | 5 balení |  |
| Prodlužovací kabel v délce nejméně 2 metry a kabel se senzorem pro měření saturace určený pro dodávanou technologii Signal Extraction Technology® (SET) – prstový | 12 ks |  |
| Prodlužovací kabel v délce nejméně 2 metry a kabel se senzorem pro měření saturace určený pro dodávanou technologii Signal Extraction Technology® (SET) – ušní | 12 ks |  |
| Manžety o velikosti 23–35 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 20 ks |  |
| Manžety o velikosti 33–47 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 20 ks |  |
| Kabel se senzorem pro měření teploty kožním senzorem ke každému monitoru | Ano |  |
| Kabel s příslušenstvím pro měření teploty v uretre ke každému monitoru | Ano |  |
| Kabel pro měření koncentrace CO2 včetně čidla | 3 ks |  |
| Kabel pro měření kontinuálního srdečního výdeje C.C.O. (PiCCO) | 1 ks |  |
| Kabel se senzorem pro měření respirace včetně odpovídajícího spotřebního materiálu pro každý monitor | Ano |  |
| Kabel pro měření IBP včetně odpovídajícího spotřebního materiálu pro každý monitor | Ano |  |
| Vše potřebné pro instalaci a uvedení zařízení do provozu | Ano |  |
| Doplňující požadavky |  |  |
| Dodání odpovídajících držáků pro usazení na instalační mosty včetně systému pro rychloupínání. Místo instalace bude možné si prohlédnout v rámci prohlídky místa plnění. | Ano |  |

| Centrální monitor | 2 ks |
| --- | --- |

| Centrální monitor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 2 ks |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Dotykový monitor s alespoň FULL HD rozlišením o velikosti | min. 24“ |  |
| Obousměrná komunikace s připojenými lůžkovými monitory | Ano |  |
| Současné připojení a sledování min. 12 monitorů | Ano |  |
| Sledování minimálně 2 křivek od všech pacientů na jedné obrazovce v přehledovém režimu | Ano |  |
| V detailním režimu zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (alarmy, režim standby, atd.) | Ano |  |
| Ovládání a konektivita |  |  |
| Uživatelské rozhraní v ČJ | Ano |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky | Ano |  |
| Možnost současného připojení klávesnice a myši přes USB a ovládání centrálního monitoru pomocí nich | Ano |  |
| Archivace, ukládání dat a komunikace |  |  |
| Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek | Min. 120 hodin zpět |  |
| Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů | Min. 120 hodin zpět |  |
| Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk minimálně 4 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za posledních | Min. 120 hodin |  |
| Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST úseku | Ano |  |
| Všechny nabízené monitory vitálních funkcí a všechny centrální monitory musí být připojeny k již dodanému a používanému SW zadavatele a být s ním plně kompatibilní. Používaný SW, se kterým musí být všechny nabízené monitory vitálních funkcí a centrální monitory kompatibilní: NetKonnect (výrobce spol. Nihon Kohden) „Kompatibilitu doložte certifikací nebo prohlášením výrobce daného SW, že vámi nabízené monitory vitálních funkcí a centrální monitory jsou se softwarem plně kompatibilní a schváleny pro společné použití | Ano + certifikát nebo prohlášení výrobce SW |  |
| Dodání HW a SW pro následné kompletní HL7 připojení monitorovacího systému do nemocničního informačního systému určeného zadavatelem | Ano |  |
| Doplňující požadavky |  |  |
| UPS – záložní zdroj energie | Ano |  |
| Dodání kabeláže LAN s příslušnými konektory ( RJ45) a všech potřebných síťových prvků a dalšího nutného hardwarového vybavení ke každému monitoru pro řádný provoz systému | Ano |  |
| Instalace a uvedení do provozu (připojení monitorů k centrále, síťová propojení apod.) Možnost použití stávajících rozvodů od monitorů k centrále a řídícího swich-e, které bude možnost si prohlédnout v rámci prohlídky místa plnění. | Ano |  |
| Dodání držáku pro umístění centrálních monitorů na stůl Místo instalace bude možné si prohlédnout v rámci prohlídky místa plnění. | Ano |  |

| Transportní monitor vitálních funkcí | 1 ks |
| --- | --- |

| Transportní monitor vitálních funkcí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Monitor vhodný pro vnitronemocniční transport pacientů | Ano |  |
| Integrovaný barevný displej min. 6“ | Ano |  |
| Monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru | Ano |  |
| Zobrazení a výstupy |  |  |
| Trendy tabulkové i grafické | Min. 48 hodin zpět** |  |
| Komplexní analýza arytmií | Ano |  |
| Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím jednoduše a rychle detekovat a lokalizovat změny ST segmentu v čase | Ano |  |
| Monitorování ST segmentu včetně nastavení alarmových limit | Ano |  |
| Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. Funkce automatického nastavení alarmových limit vitálních funkcí | Ano |  |
| Ovládání a konektivita |  |  |
| Ovládání monitoru v českém jazyce | Ano |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky | Ano |  |
| Přenos dat na centrální monitor | Ano |  |
| Možnost komunikace mezi monitory (bed-to-bed) – automatické zobrazení alarmových stavů | Ano |  |
| Rukojeť na přenášení a transportní držák/závěs monitoru na postel | Ano |  |
| Vyjímatelný akumulátor s integrovaným dobíjením při napojení monitoru do elektrické sítě a provozem na dobu | min. 4 hod |  |
| Integrované napájení v monitoru | Ano |  |
| Odolnost přístroje vůči rázům, vibracím, harmonickému kmitání, pádům a vniknutí vody | Ano |  |
| Plná kompatibilita s ostatními nabízenými monitory vitálních funkcí a centrálním monitorem. Možnost použít jako základní modul v monitorech pro lůžka intenzivní péče. | Ano |  |
| Minimální měřené parametry (základní monitorace) |  |  |
| Zobrazení libovolné křivky EKG při snímání ze 3, 5 a 6ti svodů včetně derivovaného 12 svodového EKG a zobrazení srdeční frekvence | Ano |  |
| Automatická analýza arytmií z min. 2 svodů současně (minimálně asystolie, komorová a síňová fibrilace, tachykardie, bradykardie) | Ano |  |
| Analýza ST úseku na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase (ST trend) | Ano |  |
| Měření respirace impedanční metodou | Ano |  |
| Měření pulsní oxymetrie SpO2 technologií Signal Extraction Technology® (SET) včetně měření pulzu | Ano |  |
| Měření NIBP s režimy manuálního a automatického měření, včetně měření pulzu a zobrazením numerické hodnoty. Automatické měření bez nutnosti ručního zadávání cílového tlaku. | Ano |  |
| Měření teploty se zobrazením numerické hodnoty | Ano |  |
| Měření invazivního tlaku min. 2x | Ano |  |
| Nastavení limitních hodnot pro hlášení alarmových stavů pro každý ze sledovaných parametrů | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| Kabel EKG včetně svodů ke každému monitoru opatřený kleštinami pro připojení elektrod | 1 ks |  |
| EKG elektrody ke každému monitoru | 1 balení |  |
| Prodlužovací kabel v délce nejméně 2 metry a kabel se senzorem pro měření saturace určený pro dodávanou technologii Signal Extraction Technology® (SET) – prstový | 1 ks |  |
| Prodlužovací kabel v délce nejméně 2 metry a kabel se senzorem pro měření saturace určený pro dodávanou technologii Signal Extraction Technology® (SET) – ušní | 1 ks |  |
| Manžety o velikosti 23–35 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 2 ks |  |
| Manžety o velikosti 33–47 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 2 ks |  |
| Kabel se senzorem pro měření teploty kožní | 1 ks |  |
| Kabel se senzorem pro měření respirace včetně odpovídajícího spotřebního materiálu pro každý monitor | Ano |  |
| Kabel pro měření IBP včetně odpovídajícího spotřebního materiálu pro každý monitor | Ano |  |
| Dokovací a nabíjecí stanice pro umístění transportního monitoru (dodáno pro každý požadovaný transportní monitor) | Ano |  |
| Vše potřebné pro instalaci a uvedení zařízení do provozu | Ano |  |

# Monitorovací systém pro oddělení pediatrické JIP

| Monitor vitálních funkcí pro pediatrickou intenzivní péči | 7 ks |
| --- | --- |

Technická specifikace:

| Monitor vitálních funkcí určený pro pediatrickou intenzivní péči |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 7 ks |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Modulární monitor vitálních funkcí | Ano |  |
| Integrovaný barevný dotykový display o velikosti | Min. 15“** |  |
| Monitor určený pro pediatrické použití ve věkové kategorii (novorozenec až adolescent) s možností výběru | Ano |  |
| Zobrazení a výstupy |  |  |
| Minimální počet současně zobrazených křivek | Min. 6** |  |
| Automatická optimalizace zobrazení (počet křivek a numerických polí) v závislosti na měřených parametrech | Ano |  |
| Přenos údajů na centrální monitor včetně sledování křivek, přenosu alarmů atd. | Ano |  |
| Komunikace mezi monitory (bed-to-bed) – automatické zobrazení alarmových stavů | Ano |  |
| Tabulkové a grafické trendy s minimální dobou záznamu | Min. 48 hodin |  |
| Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů | Ano |  |
| Výstup EKG signálu pro synchronizaci defibrilátoru | Ano |  |
| Každý přenosný modul musí být použitelný u každého libovolného lůžka | Ano |  |
| Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. Funkce automatického nastavení alarmových limit vitálních funkcí | Ano |  |
| Ovládání a konektivita |  |  |
| Ovládání monitoru v českém jazyce | Ano |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky | Ano |  |
| Box pro připojení min. 3 modulů (víceparametrové i jednoparametrové) nebo min. 3 univerzální porty po připojení externích modulů a příslušenství. | Ano |  |
| Možnost připojení klávesnice, myši a čtečky čárového kódu přes USB port | Ano |  |
| Zajištění kontinuálního monitorování pacientů při transportu mimo oddělení bez ztráty pacientských dat a bez přepojování kabelů a senzorů tzn. „Transportní modul s dotykovou obrazovkou min. 6“ a akumulátorem musí umožnit minimálně 3 hodiny monitorování a po návratu pacienta zpět na oddělení automatický transfer dat sejmutých během transportu do pacientského monitoru. Pacientský monitor vitálních funkcí zůstává u lůžka pacienta na oddělení. Během transportu musí být umožněno monitorovat minimálně EKG, Respirace, SpO2, NIBP.“ | Ano |  |
| V závislosti na připojených modulech musí být každý monitor současně schopen monitorovat následující parametry: EKG, Respirace, SpO2, NIBP, IBP, Teplota | Ano |  |
| Režim „standby“ - při odpojení pacienta od monitoru | Ano |  |
| Přímý tisk na tiskárnu u centrálního monitoru | Ano |  |
| Plná kompatibilita s ostatními nabízenými monitory vitálních funkcí a centrálním monitorem | Ano |  |
| Minimální měřené parametry (základní monitorace) |  |  |
| Zobrazení libovolné křivky EKG při snímání ze 3, 5 a 6ti svodů včetně derivovaného 12 svodového EKG a zobrazení srdeční frekvence | Ano |  |
| Automatická analýza arytmií z min. 2 svodů současně (minimálně asystolie, komorová a síňová fibrilace, tachykardie, bradykardie) | Ano |  |
| Analýza ST úseku na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase (ST trend) | Ano |  |
| Respirace impedanční metodou s možností volby svodů | Ano |  |
| Měření pulsní oxymetrie SpO2 technologií Signal Extraction Technology® (SET) včetně měření pulzu a zobrazení perfuse | Ano |  |
| Měření NIBP s režimy manuálního a automatického měření, včetně měření pulzu a zobrazením numerické hodnoty. Automatické měření bez nutnosti ručního zadávání cílového tlaku. | Ano |  |
| Měření teploty se zobrazením numerické hodnoty | Ano |  |
| Měření invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty min. 3x | Ano |  |
| Nastavení limitních hodnot pro hlášení alarmových stavů pro každý ze sledovaných parametrů | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| Kabel EKG včetně svodů ke každému monitoru (patentkový princip upevňování na elektrodu) | Ano |  |
| Svodový EKG kabel ke každému monitoru opatřený kleštinami pro připojení elektrod. | Ano |  |
| EKG elektrody ke každému dodávanému monitoru | 5 balení |  |
| Manžeta jednorázová novorozenecká k NIBP o velikosti 4,2-7,1 cm | 3 ks |  |
| Manžeta jednorázová novorozenecká k NIBP o velikosti 6,9-11,7 cm | 3 ks |  |
| Manžety novorozenecké o velikosti 6-11 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 5 ks |  |
| Manžety malé dětské o velikosti 10-19 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 9 ks |  |
| Manžety dětské o velikosti 18-26 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 9 ks |  |
| Manžety o velikosti 25–35 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 9 ks |  |
| Manžety o velikosti 33–47 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 5 ks |  |
| Manžety o velikosti 46-66 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 2 ks |  |
| Kabel se senzorem pro měření teploty ke každému monitoru – kožní senzor | Ano |  |
| Kabelu se senzorem pro měření teploty – rektální senzor | 1 ks |  |
| Prodlužovací kabel v délce nejméně 2 metry a kabel s prstovým senzorem pro měření saturace určený pro dodávanou technologii Signal Extraction Technology® (SET) pro každý monitor | 2 ks |  |
| Kabel se senzorem pro měření respirace včetně odpovídajícího spotřebního materiálu pro každý monitor | Ano |  |
| Kabel pro měření IBP včetně odpovídajícího spotřebního materiálu pro každý monitor | Ano |  |
| Vše potřebné pro instalaci a uvedení zařízení do provozu | Ano |  |
| Doplňující požadavky |  |  |
| Dodání stranově i výškově stavitelných držáků (ke každému monitoru) umístitelných na zeď se systémem rychlého upnutí/odepnutí monitoru z držáku včetně kovového košíku pro odkládání kabeláže, který je součástí držáku Místo instalace bude možné si prohlédnout v rámci prohlídky místa plnění. | Ano |  |

| Centrální monitor | 1 ks |
| --- | --- |

| Centrální monitor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Dotykový monitor s alespoň FULL HD rozlišením o velikosti | min. 24“ |  |
| Obousměrná komunikace s připojenými lůžkovými monitory | Ano |  |
| Současné připojení a sledování min. 8 monitorů | Ano |  |
| Sledování minimálně 2 křivek od všech pacientů na jedné obrazovce v přehledovém režimu | Ano |  |
| V detailním režimu zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (alarmy, režim standby, atd.) | Ano |  |
| Ovládání a konektivita |  |  |
| Uživatelské rozhraní v ČJ | Ano |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky | Ano |  |
| Možnost současného připojení klávesnice a myši přes USB a ovládání centrálního monitoru pomocí nich | Ano |  |
| Archivace, ukládání dat a komunikace |  |  |
| Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek | Min. 120 hodin zpět |  |
| Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů | Min. 120 hodin zpět |  |
| Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk minimálně 4 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za posledních | Min. 120 hodin |  |
| Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST úseku | Ano |  |
| Všechny nabízené monitory vitálních funkcí a všechny centrální monitory musí být připojeny k již dodanému a používanému SW zadavatele a být s ním plně kompatibilní. Používaný SW, se kterým musí být všechny nabízené monitory vitálních funkcí a centrální monitory kompatibilní: NetKonnect (výrobce spol. Nihon Kohden) „Kompatibilitu doložte certifikací nebo prohlášením výrobce daného SW, že vámi nabízené monitory vitálních funkcí a centrální monitory jsou se softwarem plně kompatibilní a schváleny pro společné použití.“ | Ano + certifikát nebo prohlášení výrobce SW |  |
| Dodání HW a SW pro následné kompletní HL7 připojení monitorovacího systému do nemocničního informačního systému určeného zadavatelem | Ano |  |
| Doplňující požadavky |  |  |
| UPS – záložní zdroj energie | Ano |  |
| Dodání kabeláže LAN s příslušnými konektory (RJ45) a všech potřebných síťových prvků a dalšího nutného hardwarového vybavení ke každému monitoru pro řádný provoz systému | Ano |  |
| Instalace a uvedení do provozu (připojení monitorů k centrále, síťová propojení apod.) V rámci prohlídky místa plnění bude možné prohlédnout si umístění jednotlivých monitorů, centrály a předpokládané umístění swiche | Ano |  |
| Dodání držáku pro připevnění centrálního monitoru na zeď Místo instalace bude možné si prohlédnout v rámci prohlídky místa plnění. | Ano |  |

| Transportní monitor vitálních funkcí | 2 ks |
| --- | --- |

| Transportní monitor vitálních funkcí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 2 ks |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Monitor vhodný pro vnitronemocniční transport pacientů | Ano |  |
| Integrovaný barevný displej min. 6“ | Ano |  |
| Monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru | Ano |  |
| Zobrazení a výstupy |  |  |
| Trendy tabulkové i grafické | Min. 48 hodin zpět** |  |
| Komplexní analýza arytmií | Ano |  |
| Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím jednoduše a rychle detekovat a lokalizovat změny ST segmentu v čase | Ano |  |
| Monitorování ST segmentu včetně nastavení alarmových limit | Ano |  |
| Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. Funkce automatického nastavení alarmových limit vitálních funkcí | Ano |  |
| Ovládání a konektivita |  |  |
| Ovládání monitoru v českém jazyce | Ano |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky | Ano |  |
| Přenos dat na centrální monitor | Ano |  |
| Možnost komunikace mezi monitory (bed-to-bed) – automatické zobrazení alarmových stavů | Ano |  |
| Rukojeť na přenášení a transportní držák/závěs monitoru na postel | Ano |  |
| Vyjímatelný akumulátor s integrovaným dobíjením při napojení monitoru do elektrické sítě a provozem na dobu | min. 4 hod |  |
| Integrované napájení v monitoru | Ano |  |
| Odolnost přístroje vůči rázům, vibracím, harmonickému kmitání, pádům a vniknutí vody | Ano |  |
| Plná kompatibilita s ostatními nabízenými monitory vitálních funkcí a centrálním monitorem. Možnost použít jako základní modul v monitorech pro lůžka intenzivní péče. | Ano |  |
| Minimální měřené parametry (základní monitorace) |  |  |
| Zobrazení libovolné křivky EKG při snímání ze 3, 5 a 6ti svodů včetně derivovaného 12 svodového EKG a zobrazení srdeční frekvence | Ano |  |
| Automatická analýza arytmií z min. 2 svodů současně (minimálně asystolie, komorová a síňová fibrilace, tachykardie, bradykardie) | Ano |  |
| Analýza ST úseku na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase (ST trend) | Ano |  |
| Měření respirace impedanční metodou | Ano |  |
| Měření pulsní oxymetrie SpO2 technologií Signal Extraction Technology® (SET) včetně měření pulzu | Ano |  |
| Měření NIBP s režimy manuálního a automatického měření, včetně měření pulzu a zobrazením numerické hodnoty. Automatické měření bez nutnosti ručního zadávání cílového tlaku. | Ano |  |
| Měření teploty se zobrazením numerické hodnoty | Ano |  |
| Měření invazivního tlaku min. 1x | Ano |  |
| Nastavení limitních hodnot pro hlášení alarmových stavů pro každý ze sledovaných parametrů | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| Kabel EKG včetně svodů ke každému monitoru (patentkový princip upevňování na elektrodu) | Ano |  |
| Svodový EKG kabel opatřený kleštinami pro připojení elektrod. | 2 ks |  |
| EKG elektrody ke každému dodávanému monitoru | 2 balení |  |
| Manžeta jednorázová novorozenecká k NIBP o velikosti 4,2-7,1 cm | 1 ks |  |
| Manžeta jednorázová novorozenecká k NIBP o velikosti 6,9-11,7 cm | 2 ks |  |
| Manžety novorozenecké o velikosti 6-11 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 2 ks |  |
| Manžety malé dětské o velikosti 10-19 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 2 ks |  |
| Manžety dětské o velikosti 18-26 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 2 ks |  |
| Manžety o velikosti 25–35 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 2 ks |  |
| Manžety o velikosti 33–47 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 2 ks |  |
| Kabel se senzorem pro měření teploty – kožní senzor | 4 ks |  |
| Prodlužovací kabel v délce nejméně 2 metry a kabel s prstovým senzorem pro měření saturace určený pro dodávanou technologii Signal Extraction Technology® (SET) | 4 ks |  |
| Kabel se senzorem pro měření respirace včetně odpovídajícího spotřebního materiálu pro každý monitor | Ano |  |
| Kabel pro měření IBP včetně odpovídajícího spotřebního materiálu pro každý monitor | Ano |  |
| Dokovací a nabíjecí stanice pro umístění transportního monitoru (dodáno pro každý požadovaný transportní monitor) | Ano |  |
| Vše potřebné pro instalaci a uvedení zařízení do provozu | Ano |  |

# Monitorovací systém pro oddělení neurologické JIP a Iktového centra

| Monitor vitálních funkcí pro intenzivní péči | 5 ks |
| --- | --- |

Technická specifikace:

| Monitor vitálních funkcí pro intenzivní péči |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 5 ks |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Modulární monitor vitálních funkcí | Ano |  |
| Integrovaný barevný dotykový display o velikosti | Min. 15“** |  |
| Monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru | Ano |  |
| Zobrazení a výstupy |  |  |
| Minimální počet současně zobrazených křivek | Min. 6** |  |
| Automatická optimalizace zobrazení (počet křivek a numerických polí) v závislosti na měřených parametrech | Ano |  |
| Přenos údajů na centrální monitor včetně sledování křivek, přenosu alarmů atd. | Ano |  |
| Komunikace mezi monitory (bed-to-bed) – automatické zobrazení alarmových stavů | Ano |  |
| Tabulkové a grafické trendy s minimální dobou záznamu | Min. 48 hodin |  |
| Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů | Ano |  |
| Výstup EKG signálu pro synchronizaci defibrilátoru | Ano |  |
| Každý přenosný modul musí být použitelný u každého libovolného lůžka | Ano |  |
| Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. Funkce automatického nastavení alarmových limit vitálních funkcí | Ano |  |
| Ovládání a konektivita |  |  |
| Ovládání monitoru v českém jazyce | Ano |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky | Ano |  |
| Box pro připojení min. 3 modulů (víceparametrové i jednoparametrové) nebo min. 3 univerzální porty po připojení externích modulů a příslušenství. | Ano |  |
| Možnost připojení klávesnice, myši a čtečky čárového kódu přes USB port | Ano |  |
| Zajištění kontinuálního monitorování pacientů při transportu mimo oddělení bez ztráty pacientských dat a bez přepojování kabelů a senzorů tzn. „Transportní modul s dotykovou obrazovkou min. 6“ a akumulátorem musí umožnit minimálně 3 hodiny monitorování a po návratu pacienta zpět na oddělení automatický transfer dat sejmutých během transportu do pacientského monitoru. Pacientský monitor vitálních funkcí zůstává u lůžka pacienta na oddělení. Během transportu musí být umožněno monitorovat minimálně EKG, Respirace, SpO2, NIBP, IBP.“ | Ano |  |
| V závislosti na připojených modulech musí být každý monitor současně schopen monitorovat následující parametry: EKG, Respirace, SpO2, NIBP, IBP, Teplota, CO2 (mainstream / sidestream / microstream), C.O./ C.C.O. (PiCCO), EEG. SvO2/ScvO2 | Ano |  |
| Režim „standby“ - při odpojení pacienta od monitoru | Ano |  |
| Přímý tisk na tiskárnu u centrálního monitoru | Ano |  |
| Plná kompatibilita s ostatními nabízenými monitory vitálních funkcí a centrálním monitorem | Ano |  |
| Minimální měřené parametry (základní monitorace) |  |  |
| Zobrazení libovolné křivky EKG při snímání ze 3, 5 a 6ti svodů včetně derivovaného 12 svodového EKG a zobrazení srdeční frekvence | Ano |  |
| Automatická analýza arytmií z min. 2 svodů současně (minimálně asystolie, komorová a síňová fibrilace, tachykardie, bradykardie) | Ano |  |
| Analýza ST úseku na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase (ST trend) | Ano |  |
| Respirace impedanční metodou s možností volby svodů | Ano |  |
| Měření pulsní oxymetrie SpO2 technologií Signal Extraction Technology® (SET) včetně měření pulzu | Ano |  |
| Měření NIBP s režimy manuálního a automatického měření, včetně měření pulzu a zobrazením numerické hodnoty. Automatické měření bez nutnosti ručního zadávání cílového tlaku. | Ano |  |
| Měření teploty se zobrazením numerické hodnoty | Ano |  |
| Měření min. 3x invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty | Ano |  |
| Nastavení limitních hodnot pro hlášení alarmových stavů pro každý ze sledovaných parametrů | Ano |  |
| Rozšířená monitorace |  |  |
| 3x modul měření koncentrace CO2 (metodou mainstream / sidestream / microstream) včetně čidla | Ano |  |
| 3x modul kontinuálního srdečního výdeje C.C.O. termodiluční metodou (PiCCO) | Ano |  |
| 3x modul pro kontinuální měření elektroencefalogického signálu s 8-mi kanálový a se zobrazením na monitoru a centrálním monitoru | Ano |  |
| Propojení sítě elektrod (helmy) s modulem EEG v monitoru vitálních funkcí pomocí bezdrátové technologie (pouze u jednoho modulu pro měření EEG ze tří výše požadovaných) | ANO / NE |  |
| 3x modul pro měření saturace hemoglobinu ve venózním systému (SvO2/ScvO2) | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| Kabel EKG včetně svodů ke každému monitoru (patentkový princip upevňování na elektrodu) | Ano |  |
| Svodový EKG kabel ke každému monitoru opatřený kleštinami pro připojení elektrod. | Ano |  |
| EKG elektrody ke každému monitoru | 5 balení |  |
| Prodlužovací kabel v délce nejméně 2 metry a kabel se senzorem pro měření saturace určený pro dodávanou technologii Signal Extraction Technology® (SET) – prstový ke každému monitoru | 2 ks |  |
| Prodlužovací kabel v délce nejméně 2 metry a kabel se senzorem pro měření saturace určený pro dodávanou technologii Signal Extraction Technology® (SET) – ušní ke každému monitoru | 2 ks |  |
| Manžety o velikosti 23–35 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 10 ks |  |
| Manžety o velikosti 33–47 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 10 ks |  |
| Kabel se senzorem pro měření teploty kožním senzorem ke každému monitoru | Ano |  |
| Kabel s příslušenstvím pro měření teploty v uretre ke každému monitoru | Ano |  |
| Spotřební materiál pro každý z dodaných modulů EEG minimálně pro 5 pacientů | Ano |  |
| Kabely k SvO2/ScvO2 | 3 ks |  |
| Kabel pro měření koncentrace CO2 včetně čidla | 3 ks |  |
| Kabel pro měření kontinuálního srdečního výdeje C.C.O. (PiCCO) | 2 ks |  |
| Kabel se senzorem pro měření respirace včetně odpovídajícího spotřebního materiálu pro každý monitor | Ano |  |
| Kabel pro měření IBP včetně odpovídajícího spotřebního materiálu pro každý monitor | Ano |  |
| Vše potřebné pro instalaci a uvedení zařízení do provozu | Ano |  |
| Doplňující požadavky |  |  |
| Dodání odpovídajících držáků pro usazení na instalační mosty včetně systému pro rychloupínání. Místo instalace bude možné si prohlédnout v rámci prohlídky místa plnění. | Ano |  |

| Centrální monitor | 1 ks |
| --- | --- |

| Centrální monitor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 1 ks |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| 2 ks dotykového monitoru s alespoň FULL HD rozlišením o velikosti | min. 24“ |  |
| Obousměrná komunikace s připojenými lůžkovými monitory | Ano |  |
| Současné připojení a sledování min. 12 monitorů | Ano |  |
| Sledování minimálně 3 křivek od všech pacientů na jedné obrazovce v přehledovém režimu | Ano |  |
| V detailním režimu zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (alarmy, režim standby, atd.) | Ano |  |
| Ovládání a konektivita |  |  |
| Uživatelské rozhraní v ČJ | Ano |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky | Ano |  |
| Možnost současného připojení klávesnice a myši přes USB a ovládání centrálního monitoru pomocí nich | Ano |  |
| Archivace, ukládání dat a komunikace |  |  |
| Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek | Min. 120 hodin zpět |  |
| Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů | Min. 120 hodin zpět |  |
| Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk minimálně 4 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za posledních | Min. 120 hodin |  |
| Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST úseku | Ano |  |
| Všechny nabízené monitory vitálních funkcí a všechny centrální monitory musí být připojeny k již dodanému a používanému SW zadavatele a být s ním plně kompatibilní. Používaný SW, se kterým musí být všechny nabízené monitory vitálních funkcí a centrální monitory kompatibilní: NetKonnect (výrobce spol. Nihon Kohden) „Kompatibilitu doložte certifikací nebo prohlášením výrobce daného SW, že vámi nabízené monitory vitálních funkcí a centrální monitory jsou se softwarem plně kompatibilní a schváleny pro společné použití.“ | Ano + certifikát nebo prohlášení výrobce SW |  |
| Dodání HW a SW pro následné kompletní HL7 připojení monitorovacího systému do nemocničního informačního systému určeného zadavatelem | Ano |  |
| Doplňující požadavky |  |  |
| UPS – záložní zdroj energie | Ano |  |
| Dodání kabeláže LAN s příslušnými konektory (RJ45) a všech potřebných síťových prvků a dalšího nutného hardwarového vybavení ke každému monitoru pro řádný provoz systému | Ano |  |
| Instalace a uvedení do provozu (připojení monitorů k centrále, síťová propojení apod.) V rámci prohlídky místa plnění bude možné prohlédnout si umístění jednotlivých monitorů, centrály a předpokládané umístění swiche | Ano |  |
| Dodání držáku pro umístění centrálního monitoru na stůl Místo instalace bude možné si prohlédnout v rámci prohlídky místa plnění. | Ano |  |

| Transportní monitor vitálních funkcí | 2 ks |
| --- | --- |

| Transportní monitor vitálních funkcí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 2 ks |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Monitor vhodný pro vnitronemocniční transport pacientů | Ano |  |
| Integrovaný barevný displej min. 6“ | Ano |  |
| Monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru | Ano |  |
| Zobrazení a výstupy |  |  |
| Trendy tabulkové i grafické | Min. 48 hodin zpět** |  |
| Komplexní analýza arytmií | Ano |  |
| Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím jednoduše a rychle detekovat a lokalizovat změny ST segmentu v čase | Ano |  |
| Monitorování ST segmentu včetně nastavení alarmových limit | Ano |  |
| Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. Funkce automatického nastavení alarmových limit vitálních funkcí | Ano |  |
| Ovládání a konektivita |  |  |
| Ovládání monitoru v českém jazyce | Ano |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky | Ano |  |
| Přenos dat na centrální monitor | Ano |  |
| Možnost komunikace mezi monitory (bed-to-bed) – automatické zobrazení alarmových stavů | Ano |  |
| Rukojeť na přenášení a transportní držák/závěs monitoru na postel | Ano |  |
| Vyjímatelný akumulátor s integrovaným dobíjením při napojení monitoru do elektrické sítě a provozem na dobu | min. 4 hod |  |
| Integrované napájení v monitoru | Ano |  |
| Odolnost přístroje vůči rázům, vibracím, harmonickému kmitání, pádům a vniknutí vody | Ano |  |
| Plná kompatibilita s ostatními nabízenými monitory vitálních funkcí a centrálním monitorem. Možnost použít jako základní modul v monitorech pro lůžka intenzivní péče. | Ano |  |
| Minimální měřené parametry (základní monitorace) |  |  |
| Zobrazení libovolné křivky EKG při snímání ze 3, 5 a 6ti svodů včetně derivovaného 12 svodového EKG a zobrazení srdeční frekvence | Ano |  |
| Automatická analýza arytmií z min. 2 svodů současně (minimálně asystolie, komorová a síňová fibrilace, tachykardie, bradykardie) | Ano |  |
| Analýza ST úseku na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase (ST trend) | Ano |  |
| Měření respirace impedanční metodou | Ano |  |
| Měření pulsní oxymetrie SpO2 technologií Signal Extraction Technology® (SET) včetně měření pulzu | Ano |  |
| Měření NIBP s režimy manuálního a automatického měření, včetně měření pulzu a zobrazením numerické hodnoty. Automatické měření bez nutnosti ručního zadávání cílového tlaku. | Ano |  |
| Měření teploty se zobrazením numerické hodnoty | Ano |  |
| Měření invazivního tlaku min. 2x | Ano |  |
| Nastavení limitních hodnot pro hlášení alarmových stavů pro každý ze sledovaných parametrů | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| Kabel EKG včetně svodů ke každému monitoru opatřený kleštinami pro připojení elektrod | 1 ks |  |
| EKG elektrody ke každému monitoru | 1 balení |  |
| Prodlužovací kabel v délce nejméně 2 metry a kabel se senzorem pro měření saturace určený pro dodávanou technologii Signal Extraction Technology® (SET) – prstový | 1 ks |  |
| Prodlužovací kabel v délce nejméně 2 metry a kabel se senzorem pro měření saturace určený pro dodávanou technologii Signal Extraction Technology® (SET) – ušní | 1 ks |  |
| Manžety o velikosti 23–35 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 2 ks |  |
| Manžety o velikosti 33–47 cm k NIBP včetně propojovacích hadiček | 2 ks |  |
| Kabel se senzorem pro měření teploty kožním senzorem | 1 ks |  |
| Kabel se senzorem pro měření respirace včetně odpovídajícího spotřebního materiálu pro každý monitor | Ano |  |
| Kabel pro měření IBP včetně odpovídajícího spotřebního materiálu pro každý monitor | Ano |  |
| Dokovací a nabíjecí stanice pro umístění transportního monitoru (dodáno pro každý požadovaný transportní monitor) | Ano |  |
| Vše potřebné pro instalaci a uvedení zařízení do provozu | Ano |  |

| EKG telemetrie | 4 ks |
| --- | --- |

| EKG telemetrický systém |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 4 ks |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Digitální telemetrický systém s bezdrátovou obousměrnou komunikací s centrálním monitorem | Ano |  |
| Telemetrická jednotka s dotykovým displejem | min. 2,8“ |  |
| Měření EKG minimálně 3 žilovým kabelem | Ano |  |
| Telemetrická jednotka odolná defibrilačnímu výboji | Ano |  |
| Základní krytí telemetrické jednotky před vniknutím kapaliny min. IPX6 | Ano |  |
| Minimální měřené parametry (základní monitorace) |  |  |
| Měření EKG minimálně 3 žilovým kabelem. Možnost snímání z 3, 5 a 6ti svodů | Ano |  |
| Měření SpO2 | Ano |  |
| Měření EKG a SpO2 v jednom přístroji | Ano |  |
| Alespoň 2 svodová analýza arytmií v reálném čase včetně alarmů | Ano |  |
| Minimální analyzované parametry arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace | Ano |  |
| Konektivita a výstupy |  |  |
| Přenos veškerých monitorovaných parametrů na centrální monitor | Ano |  |
| Zvuková signalizace při opuštění jednotky z dosahu monitorovací sítě | Ano |  |
| Provozní čas na vnitřní zdroj energie při měření EKG | min. 24 hod |  |
| Tlačítko přivolání obsluhy nebo oznámení události | Ano |  |
| Plná kompatibilita s nabízenými monitory vitálních funkcí a centrálním monitorem | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| EKG kabel se svodovým kabelem ke každé jednotce | Ano |  |
| SpO2 kabel ke každé jednotce | Ano |  |
| Úložné pouzdro s uchycením k tělu | Ano |  |
| Vnitřní zdroj energie telemetrické jednotky realizován pomocí výměnných akumulátorů, musí jít o výrobcem podporované řešení. Ke každé telemetrické jednotce dodány dva akumulátory, aby byl umožněn trvalý provoz bez přerušení na dobíjení akumulátoru. K telemetrickému systému dodána nabíječka umožňující současné nabíjení minimálně 6-ti akumulátorů. | Ano |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..	                       	Za účastníka:	………………………..