# Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů

# „Modernizace diagnostických UZ systémů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva, generální ředitel |

| Ultrazvukový přístroj diagnostický pro oddělení gynekologie-porodnice | 1 ks |
| --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj diagnostický pro oddělení neurologie JIP | 1 ks |

Obsahem veřejné zakázky je pořízení ultrazvukového diagnostického přístroje pro účely vyšetření pacientů na oddělení neurologie JIP a dále pořízení diagnostického ultrazvukového přístroje pro účely vyšetření na gynekologicko-porodnickém oddělení.

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky. Jiné technické řešení nechť je řádně dotazováno v čase tomu určeném, po podání nabídky nemusí být na jiné technické řešení brán zřetel. Jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu.

Číselné parametry mají toleranci 10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu. V případě možnosti výběru barvy si zadavatel vyhrazuje právo si barvu zvolit po předložení vzorníku.

Nedoložení doplňujících požadavků není překážkou v posuzování nabídky, tzn. nabídka bez doplňujích požadavků je akceptována. Avšak v případě pochybností zadavatele o splnění požadovaných či účastníkem deklarovaných technických parametrů u nabídky, musí být účastník zadávacího řízení schopen (na základě písemné žádosti zadavatele) předložit zadavateli v požadované lhůtě případně další údaje, informace či doklady k nabízenému zboží, eventruelně jeho vzorky, které prokazují dodržení všech technických, kvalitativních a funkčních parametrů v úrovni a rozsahu požadované zadávací dokumentací.

Technická specifikace:

| - Ultrazvukový přístroj diagnostický pro oddělení gynekologie-porodnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 1 |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Diagnostický ultrazvukový přístroj se softwarem pro provádění měření užívaných v oboru gynekologie a porodnictví | Ano |  |
| B-mód v základních frekvencích | Ano |  |
| Harmonické zobrazení (THI) | Ano |  |
| Duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení | Ano |  |
| Automatická optimalizace obrazu | Ano |  |
| Fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce | Ano |  |
| Možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze | Ano |  |
| Možnost rozšíření o panoramatické zobrazení | Ano |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (Power Doppler, angio doppler) | Ano |  |
| Barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí | Ano |  |
| Barevné dopplerovské mapování s 3D efektem ve všech dopplerovských režimech, nastavení efektu i na zamražených obrazech | Ano |  |
| Nedopplerovské zobrazení pomalých toků | Ano |  |
| Multifrekvenční zobrazení | Ano |  |
| 3D/4D zobrazení — automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mód, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mód v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení | Ano |  |
| Modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem | Ano |  |
| Modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem | Ano |  |
| Možnost manuálního naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na 4D vaginální sondě | Ano |  |
| Aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/3D/4D sond | min. 4** |  |
| Automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době | Ano |  |
| Softwarová výbava systému |  |  |
| SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví včetně automatických měření základních biometrických parametrů (BPD,HC,AC,FL) | Ano |  |
| Automatické měření parametrů dopplerovského spektra | Ano |  |
| SW na základní volumetrii | Ano |  |
| Modul pro zvýraznění mozkových struktur plodu | Ano |  |
| Měření v multiplanárnich zobrazeních, kalkulace objemů z více rovin | Ano |  |
| Lupa pro lokální zvětšení měřeného místa umístěná mimo aktivní výseč | Ano |  |
| Zoom s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom) | Ano |  |
| Automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu | Ano |  |
| 3D/4D renderování s možností nastavení virtuálního světelného zdroje | Ano |  |
| 3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur) | Ano |  |
| Vytváření uživatelských sestav pro měřicí postupy opakujících se screeningových měření | Ano |  |
| Možnost rozšíření o automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy ze 3D nasnímaných dat | Ano |  |
| Možnost rozšíření o IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje | Ano |  |
| Možnost rozšíření o SW s technologií HyCoSy tzn. 3D vyšetření průchodnosti vejcovodů | Ano |  |
| Možnost rozšíření o SW pro měření elastografie cervixu | Ano |  |
| Možnost rozšíření o elastografii | Ano |  |
| Ergonomie systému |  |  |
| Výškově nastavitelný ovládací panel | Ano |  |
| Integrovaný prostor pro periferní zařízení | Ano |  |
| Horizontální držák vaginální sondy | Ano |  |
| Požadavky na ovládání |  |  |
| Monitor LCD s alespoň fullHD rozlišením v poměru stran 16:9, otočný, výškově stavitelný o velikost | min. 21,5“** |  |
| Dotykový ovládací monitor (panel) pro zjednodušené ovládání přístroje (zobrazení funkcí, měření a kalkulací s možností editovatelné nabídky) s možností nastavení sklonu o velikosti | Min. 12“** |  |
| Digitální nastavení TGC na dotykovém panelu, ne klasické mechanické jezdce apod. s pamětí pro uložení uživatelského přednastavení | Ano |  |
| Výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem, elektronická klávesnice na dotykovém panelu | Ano |  |
| Ovládání pomocí trackballu (ne pomocí touchpadu) | Ano |  |
| Konektivita, ukládání a archivace dat |  |  |
| Schopnost automatické archivace dat na externí datové úložiště (do PACS zadavatele – součást dodávky) | Ano |  |
| Vestavěná CD/DVD-RW mechanika | Ano |  |
| Schopnost zaznamenávat na externí Flash memory a ostatní paměťová USB zařízení | min. 2 USB porty** |  |
| Konektor RJ 45 (Ethernet) pro připojení přístroje k LAN, připojení pomocí WiFi | Ano |  |
| Interní HDD pro archivaci dat | min. 500 GB |  |
| Vnitřní digitální archivační systém – vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření | Ano |  |
| Přístup k zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření a kalkulací včetně dopperovských měření | Ano |  |
| DICOM min. 3.0 rozhraní, export dat v DICOM formátu pro připojení do PACS systému nemocnice (worklist, storage SCU) a připojení do NIS nemocnice (součást dodávky) | Ano |  |
| Paměťová smyčka – archivace snímků a video sekvencí v PC formátech (JPG, AVI) | Ano |  |
| Výstup na externí digitální monitor | Ano |  |
| Možnost rozšíření o SW podporující streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní v reálném čase | Ano |  |
| Požadované sondy |  |  |
| 3D/4D typu "single-crystal" konvexní sonda, skenovací úhel min. 70°, harmonické | Min. 1 MHz - 8 MHz |  |
| 2D konvexní sonda pro gynekologické a porodnické aplikace | Min. 3 MHz - 10 MHz |  |
| 2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, úhel zobrazení min. 180° | Min. 3 MHz - 11 MHz |  |
| Příslušenství |  |  |
| Tiskárna termosublimační | Ano |  |
| Barevná foto tiskárna | Ano |  |
| Integrovaný ohřívač gelu s možností volby pravá – levá strana UZ | Ano |  |
| Ultrazvukový přístroj diagnostický pro oddělení neurologie JIP |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů: | 1 |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Diagnostický ultrazvukový přístroj se softwarem pro provádění vyšetření v oboru neurologie | Ano |  |
| Dynamický rozsah přístroje | min. 280 dB** |  |
| Frekvenční rozsah přístroje | min. 1 MHz - 20 MHz** |  |
| Snímková frekvence | min. 1800 obr/sec |  |
| B – mód, B/B – mód, B/M – mód | Ano |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení - Color doppler, Power doppler, Spektrální doppler včetně steeringu na lineární sondě, transkraniální doppler, pulzní doppler , duplexní a triplexní mód | Ano |  |
| Schopnost zobrazení 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru současně | Ano |  |
| Harmonické zobrazení (THI), inverzní harmonické zobrazení, pulsní inverzní harmonické zobrazení, trapezoidní zobrazení, HPRF, anatomický M – mód | Ano |  |
| Možnost zobrazení UZV výseče na celé obrazovce | Ano |  |
| Uživatelská nastavení pro každou sondu | Ano |  |
| Aktivní vstupy na sondy pro připojení UZ sond | min. 4** |  |
| Ergonomie systému |  |  |
| Výškově stavitelný a rovněž stranově stavitelný ovládací panel v rozmezí | Min. ± 180° |  |
| Integrovaná baterie umožňující start přístroje po převezení do maximálně 20 sekund | Ano |  |
| Hmotnost přístroje | Max. 90 kg |  |
| Požadavky na ovládání |  |  |
| LCD monitor s možnost zvětšení UZ obrazu po celé šíři displeje, výškově a stranově stavitelný o velikosti | min. 21“** |  |
| Dotykový ovládací monitor (panel) pro zjednodušené ovládání přístroje (zobrazení funkcí, měření a kalkulací) | min. 12“** |  |
| Digitální i mechanické nastavení TGC s pamětí pro uživatelská přednastavení, pro kardiologické aplikace i možnost úpravy laterálního zisku | Ano |  |
| Manuální i automatická úprava laterálního zisku | Ano |  |
| Minimálně 4 uživatelsky nastavitelná tlačítka nebo programovatelný ovládací panel s možností nastavení uživatelem definovaných funkcí | Ano |  |
| Softwarová výbava |  |  |
| SW vybavení pro provádění neurologických vyšetření | Ano |  |
| Softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, a p.) | Ano |  |
| Schopnost měření v aktivním i zmrazeném obrazu | Ano |  |
| Automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmrazeném i aktivním obrazu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI | Ano |  |
| Výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase | Ano |  |
| Automatická optimalizace B – obrazu a dopplerovského zobrazení | Ano |  |
| Automatické zesílení pro color doppler | Ano |  |
| Optimalizace parametrů pro různé typy tkání | Ano |  |
| Širokopásmová technologie zpracování 2D signálu | Ano |  |
| Programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti | Ano |  |
| Plynulé zvětšení obrazu s možností pohybu ve zvětšeném obraze v živém i zmrazeném režimu | Ano |  |
| Schopnost provádět měření a popisy v uložených obrazech | Ano |  |
| Schopnost srovnávání a poměřování UZ obrazů (včetně dynamických) nasnímaných v rozdílných časových obdobích | Ano |  |
| Konektivita, ukládání a archivace dat |  |  |
| Schopnost automatické archivace dat na externí datové úložiště | Ano |  |
| Vestavěná CD/DVD-RW mechanika | Ano |  |
| Schopnost ukládání UZ obrazů a CINE smyček | Ano |  |
| Schopnost zaznamenávat na externí Flash memory a ostatní paměťová USB zařízení | min. 4 USB porty** |  |
| Konektor RJ 45 (Ethernet) pro připojení přístroje k LAN | Ano |  |
| Integrovaný WiFi adaptér pro zasílání pacientských dat do nemocniční sítě | Ano |  |
| Interní HDD pro archivaci dat | min. 500 GB |  |
| Vnitřní digitální archivační systém – vyhledávání pacientských dat dle pacienta apod. | Ano |  |
| DICOM min. 3.0 – Store, Print, Worklist, odesílání obrazu z přístroje pomocí jednoho tlačítka, DICOM rozhraní pro připojení do PACS systému nemocnice (součást dodávky) | Ano |  |
| Archivace snímků a video sekvencí v PC formátech | Ano |  |
| Požadované sondy |  |  |
| 2D sektorová sonda – sonda typu single crystal s možností vícenásobné aktivní fokusace, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM,AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI) | Min. 1 MHz – 5MHz |  |
| 2D lineární přepínatelná sonda pro cévní aplikace s kmitočtovým rozsahem středních frekvenční, harmonické zobrazení | Min. 4 MHz -12 MHz |  |
| Příslušenství |  |  |
| Tiskárna termosublimační | Ano |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do ±10%. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V souladu s § 89 odst. 6 a § 90 odst. 3 ZZVZ je rovněž možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, které splňuje technické a bezpečností požadavky na stejné nebo vyšší úrovni.

V ……………. dne …………..	                       	Za účastníka:	………………………..