# Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů:

# Odsávací jednotky

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva |

| Odsávací jednotka pro oddělení intenzivní péče Odsávací jednotka určená k malým zákrokům Odsávací systém určený pro hrudní drenáž | 18 ks 2 ks 6 ks |
| --- | --- |

Obsahem veřejné zakázky je pořízení odsávacích jednotek na oddělení intenzivní,  dlouhodobé intenzivní péče a ARO.

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky. Jiné technické řešení nechť je řádně dotazováno v čase tomu určeném, po podání nabídky nemusí být na jiné technické řešení brán zřetel. Jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu.

Číselné parametry mají toleranci 10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu. V případě možnosti výběru barvy si zadavatel vyhrazuje právo si barvu zvolit po předložení vzorníku.

Nedoložení doplňujících požadavků není překážkou v posuzování nabídky, tzn. nabídka bez doplňujích požadavků je akceptována. Avšak v případě pochybností zadavatele o splnění požadovaných či účastníkem deklarovaných technických parametrů u nabídky, musí být účastník zadávacího řízení schopen (na základě písemné žádosti zadavatele) předložit zadavateli v požadované lhůtě případně další údaje, informace či doklady k nabízenému zboží, eventruelně jeho vzorky, které prokazují dodržení všech technických, kvalitativních a funkčních parametrů v úrovni a rozsahu požadované zadávací dokumentací.

Technická specifikace:

| Odsávací jednotka pro oddělení intenzivní péče |
| --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů | 18 |
| Mobilní pístová elektrická odsávačka vhodná pro odsávání sekretu | Ano |  |
| Systém odsávačky je pístový, bezúdržbový, bezolejový | Ano |  |
| Systém odsávačky je vhodný pro dlouhodobé odsávání u lůžka pacienta | min. 24 hodin |  |
| Tichý chod bez vibrací, deklarovaná hlučnost | max. 37 dB |  |
| Podtlak | min. - 90 kPa |  |
| Plynulá a přesná regulace vakua v rozsahu od 0 do ( 90 kPa | Ano |  |
| Sací výkon pro odsávačku | min. 30 l/min** |  |
| Manometr přizpůsoben rychlé orientaci (jednoznačné značení – barevně) | Ano |  |
| Vizuální (světelná) kontrola provozu | Ano |  |
| Pojistná nádoba s víčkem proti přesátí (včetně dodání polysulfonové a autoklávovatelné propojovací hadice se spojkami | Ano |  |
| Dotykový spínač ZAP/VYP a jednodílný kryt odsávačky pro dodržení hygienicky uzavřeného systému | Ano |  |
| Možnost připojení nožního spínače | Ano |  |
| Upevnění na pojízdný vozík s eurolištou | Ano |  |
| Příslušenství |
| Madlo určené pro manipulaci se zařízením | Ano |  |
| Pojízdný stojan | Ano |  |
| Pohyblivost stojanu | 4 antistatická kolečka (z toho 2 s brzdou) |  |
| Eurolišta/držák pro umístění libovolných velikostí lahví (0,5/1/2/4 l) či jiného příslušenství vč. držáku pro min. 2 lahve | Ano |  |
| 2 ks minimálně 2l láhve na sekret s možností používání jednorázových vaků na sekret ke každé odsávačce jako součást dodávky | Ano |  |
| 1 balení vaků pro jednorázové odsávání jako součást dodávky | Ano |  |
| 1 ks STOP ventilu ke každé odsávačce jako součást dodávky | Ano |  |
| Odsávací jednotka určená k malým zákrokům |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů | 2 |
| Mobilní pístová elektrická odsávačka vhodná pro odsávání sekretu | Ano |  |
| Systém odsávačky je pístový, bezúdržbový, bezolejový | Ano |  |
| Systém odsávačky je vhodný pro dlouhodobé odsávání | min. 24 hodin |  |
| Tichý chod bez vibrací, deklarovaná hlučnost | max. 40 dB |  |
| Podtlak | min. -95 kPa |  |
| Plynulá a přesná regulace vakua v rozsahu od 0 do - 90 kPa | Ano |  |
| Sací výkon pro odsávačku | min. 40 l/min** |  |
| Volitelný sací výkon v minimálně třech stupních pomocí dotykových přepínačů | Ano |  |
| Manometr přizpůsoben rychlé orientaci (jednoznačné značení – barevně) | Ano |  |
| Vizuální (světelná) kontrola provozu | Ano |  |
| Pojistná nádoba s víčkem proti přesátí (včetně dodání polysulfonové a autoklávovatelné propojovací hadice se spojkami | Ano |  |
| Dotykový spínač ZAP/VYP a jednodílný kryt odsávačky pro dodržení hygienicky uzavřeného systému | Ano |  |
| Možnost připojení nožního spínače | Ano |  |
| Upevnění na pojízdný vozík s eurolištou | Ano |  |
| Příslušenství |
| Pojízdný stojan | Ano |  |
| Pohyblivost stojanu | 4 antistatická kolečka (z toho 2 s brzdou) |  |
| Eurolišta/držák pro umístění libovolných velikostí lahví (0,5/1/2/4 l) či jiného příslušenství vč. držáku pro min. 2 lahve | Ano |  |
| 2 ks minimálně 2l láhve na sekret s možností používání jednorázových vaků na sekret ke každé odsávačce jako součást dodávky | Ano |  |
| 1 balení vaků pro jednorázové odsávání jako součást dodávky | Ano |  |
| 1 ks STOP ventilu ke každé odsávačce jako součást dodávky | Ano |  |
| Odsávací systém určený pro hrudní drenáž |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Základní požadavky | Požadovaný počet kusů | 6 |
| Elektronicky řízený mobilní přenosný hrudní drenážní systém | Ano |  |
| Systém bez nutnosti použití vody, tzv. suchý systém | Ano |  |
| Průběžné monitorování úniku vzduchu, podtlaku a množství tekutiny | Ano |  |
| Průtok | 5 l/min |  |
| Podtlak | -10 kPa |  |
| Rozsah tlaku | -1 až -100 cmH2O |  |
| Hlučnost | max. 45 dB |  |
| Regulace tlaku hrudníkem pacienta | Ano |  |
| Přesnost měření a monitorování úniku vzduchu | ±10 % |  |
| Možnost zavěšení přístroje i nad úroveň pacienta, tzn. nevzniká tak sifónový efekt | Ano |  |
| Hmotnost | max. 1,5 kg |  |
| Ovládání a bezpečnost |
| Grafický displej zobrazuje průtok vzduchu a množství odsáté tekutiny při nastaveném podtlaku | Ano |  |
| Automatické stmívání displeje | Ano |  |
| Elektronické nastavení jednotlivých hodnot | Ano |  |
| Alarmový systém specifikovaný s uvedením postupů | Ano |  |
| Hydrofobní přepadový a bakteriální filtr | Ano |  |
| Grafický displej průtok vzduchu a množství odsáté tekutiny při nastaveném podtlaku | Ano |  |
| Přetlakový ventil | Ano |  |
| Dlouhodobé bezpečné sání | Ano |  |
| Dvojitá ochrana proti přesátí | Ano |  |
| Možnost digitální dokumentace – elektronické měření a monitorovací funkce | Ano |  |
| Konektivita a ukládání dat |
| Zobrazení tendrů | min. za 72 hod. |  |
| Možnost uložení záznamu křivek do PC | Ano |  |
| Připojení k PC přes USB konektor | Ano |  |
| Napájení |
| Provoz AC/DC, tzn. provoz ze sítě a na baterii | Ano |  |
| Provoz na baterii | min. 4 hod. |  |
| Příslušenství |
| Popruh k přenosu hrudní drenáže (k zavěšení na rameno pacienta) ke každému dodávanému přístroji | Ano |  |
| Madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem ke každému dodávanému přístroji | Ano |  |
| Závěsné nabíjecí dokovací stanice s možností nabíjení jednotky hrudní drenáže ke každému dodanému odsávacímu systému včetně nabíjecího adaptéru | Ano |  |
| min. 2ks láhví různého objemu min. o objemu 0,3 l ke každému dodávanému přístroji | Ano |  |
| min. 2ks hadic pro připojení drenáže ke každému dodávanému přístroji | Ano |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do ±10%.

V souladu s § 89 odst. 6 a § 90 odst. 3 ZZVZ je rovněž možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, které splňuje technické a bezpečností požadavky na stejné nebo vyšší úrovni.

V ……………. dne …………..		Za účastníka:	………………………..