# Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů

# „Anesteziologické přístroje s anesteziologickými monitory vitálních funkcí s kompletní plynovou analýzou včetně monitorace hloubky a úrovně anestezie a svalové relaxace“

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva, generální ředitel |

| Anesteziologické přístroje střední kategorie | 2 ks |
| --- | --- |
| Anesteziologické přístroje vyšší kategorie | 1 ks |

Obsahem veřejné zakázky je pořízení anesteziologických sestav sestávajících se z narkotizačního přístroje, ventilátoru a anesteziologického monitoru vitálních funkcí s kompletní plynovou analýzou včetně hloubky a úrovně anestezie a svalové relaxace pro potřeby oddělení centrálních operačních sálů.

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky. Jiné technické řešení nechť je řádně dotazováno v čase tomu určeném, po podání nabídky nemusí být na jiné technické řešení brán zřetel. Jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu.

Číselné parametry mají toleranci 10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu. V případě možnosti výběru barvy si zadavatel vyhrazuje právo si barvu zvolit po předložení vzorníku.

Nedoložení doplňujících požadavků není překážkou v posuzování nabídky, tzn. nabídka bez doplňujích požadavků je akceptována. Avšak v případě pochybností zadavatele o splnění požadovaných či účastníkem deklarovaných technických parametrů u nabídky, musí být účastník zadávacího řízení schopen (na základě písemné žádosti zadavatele) předložit zadavateli v požadované lhůtě případně další údaje, informace či doklady k nabízenému zboží, eventruelně jeho vzorky, které prokazují dodržení všech technických, kvalitativních a funkčních parametrů v úrovni a rozsahu požadované zadávací dokumentací.

Technická specifikace:

| Anesteziologický přístroj vyšší kategorie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Základní požadavky na narkotizační přístroj |  | Požadovaný počet kusů: | 1 |
| Narkotizační přístroj pro vedení anestézie všech věkových skupin (od novorozenců po dospělé) |  | Ano |  |
| Vedení anestézie s malými průtoky čerstvých plynů – minimal flow a low flow |  | Ano |  |
| Elektronické průtokoměry, elektronický směšovač pro plyny O2, N2O a vzduch |  | Ano |  |
| Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) |  | Ano |  |
| Směšování čerstvých plynů pro O2, N2O a vzduchu se systémem zamezujícím vytvoření hypoxické směsi na výstupu přístroje i v uzavřeném okruhu |  | Ano |  |
| Použití elektronicky řízeného odpařování anestetik založeného na principu úpravy koncentrace změnou průtoku plynů |  | Ano |  |
| Uzavřený pacientský okruh s automatickým návratem analyzovaného vzorku zpět do okruhu ventilátoru |  | Ano |  |
| Pacientský okruh přístroje o objemu (při Tv = 1500 ml) |  | 3 litry |  |
| Vnitřní pacientský okruh lehce odnímatelný a plně autoklávovatelný |  | Ano |  |
| Zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta |  | Ano |  |
| Kompenzace příkonu čerstvých plynů a poddajnosti pacientského okruhu |  | Ano |  |
| Samostatný výstup čerstvých plynů ovládaný přepínačem se zobrazením aktivace na obrazovce anesteziologického přístroje |  | Ano |  |
| Odstraňování vlhkosti (např: vyhřívanou ventilovou komorou) |  | Ano |  |
| Autoklávovatelná nádoba absorbéru CO2, jejíž odpojení nezpůsobí rozpojení okruhu a přerušení provozu |  | Ano |  |
| Integrovaná bronchoodsávačka s nastavitelnou intenzitou odsávání pro odsávání sekretu |  | Ano |  |
| Samostatný výstup pro kyslíkovou polomasku (brýle) |  | Ano |  |
| Systém pro odvod přebytečné dýchací směsi (AGSS) s omezením podtlaku a přetlaku v odsávacím systému |  | Ano |  |
| Systém odtahu plynů do centrálního sání |  | Ano |  |
| Elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik s vyčíslením nákladů za výkon včetně výpočtu po každém výkonu celkové spotřeby anestetik a plynů za určité sledované období |  | Ano |  |
| Zálohové připojení k tlakovým lahvím umístěných na přístroji |  | Ano |  |
| Automatický testovací režim s možností přeskočení testu a okamžitého uvedení přístroje do provozu |  | Ano |  |
| Uživatelské rozhraní přístroje v českém jazyce |  | Ano |  |
| Anesteziologický přístroj pojízdný s možností transportu s integrovanými kolečky a aretací koleček pomocí centrální brzdy |  | Ano |  |
| Hlavní pracovní prostor s pracovní deskou a integrovaným osvětlením s regulací intenzity osvětlení |  | Ano |  |
| Součástí přístroje je prostor pro umístění odpařovačů |  | Ano |  |
| Přístroj obsahuje dvě zásuvky a další jednu zásuvku uzamykatelnou pro drobný materiál |  | Ano |  |
| Napájení přístroje standardně |  | 220 – 240 V AC, 50 Hz |  |
| Přístroj osazen elektrickými zásuvkami (220 – 240 V AC) |  | Min. 4 |  |
| Záložní napájení celého přístroje |  | min. 90 minut |  |
| Držáky pro upevnění monitoru s obrazovkou ventilátoru na anesteziologickém přístroji |  | Ano |  |
| Pohyblivé rameno s umístěním obrazovek nad sebou s možností pohybu obou obrazovek pomocí jedné ruky do všech směrů včetně otáčení obrazovek a naklápění |  | Ano |  |
| Hmotnost zařízení |  | max. 250 kg** |  |
| Požadavky na ventilátor |  |  |  |
| Pneumaticky poháněný elektronicky řízený servoventilátor |  | Ano |  |
| Monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně v rozsahu: dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak, plateau inspirační tlak |  | Ano |  |
| Vizuální kontrola netěsností a možnost zpětné regulace dechového objemu principem vaku ve válci umístěném v zorném poli anesteziologa |  | Ano |  |
| Barevná dotyková LCD nebo TFT obrazovka s multifunkčním mechanickým ovladačem včetně softwarových kláves rychlého přístupu (ovládání ventilátoru, elektronických průtokoměrů, odpařovačů) a velikost úhlopříčky |  | Min. 15" |  |
| Objemová ventilace VCV/SIMV |  | Ano |  |
| Tlaková ventilace PCV/SIMV, PCV-VG |  | Ano |  |
| Spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou PSV, tlakově řízený režim s garantovaným objemem |  | Ano |  |
| Nastavitelný dechový objem Tv od |  | min. 5 ml měřeného objemu |  |
| Dechová frekvence |  | Až 95 dechů/min. |  |
| Poměr inspiria k expiriu nastavitelný ve variantách 2:1 a 1:8 |  | Ano |  |
| Automaticky aktivovaný záložní apnoe režim, s nastavitelným dechovým objemem |  | Ano |  |
| Jednoduché přepnutí ruční a řízené ventilace |  | Ano |  |
| Ventilace laryngeální maskou |  | Ano |  |
| Kompenzace netěsnosti okruhu |  | Ano |  |
| Elektronický PEEP |  | min. do 30 cmH2O |  |
| Kontinuální měření a zobrazování dechových parametrů i při manuální ventilaci |  | Ano |  |
| Zobrazení monitorování minimálně 3 grafických průběhů (např. tlak, průtok, CO2) a smyček plicní mechaniky (tlak/objem, průtok/objem, tlak/průtok), rezistence, poddajnost |  | Ano |  |
| Režim s funkcí automatického řízení koncentrace plynů ve vdechované směsi dle nastavených hodnot koncentrace anestetika a kyslíku ve vydechované směsi |  | Ano |  |
| Měření spirometrie z tracheální rourky a z ventilátoru se zobrazením smyček a hodnot včetně jejich ukládání do paměti a podkládání aktuálními průběhy referenční smyčky |  | Ano |  |
| Požadavky na komunikaci |  |  |  |
| Anesteziologický přístroj i monitor vitálních funkcí od jednoho výrobce za účelem vzájemně propojené komunikace pro přenos dat (viz. požadavek u anesteziologických monitorů) |  | Ano |  |
| Anesteziologický přístroj střední kategorie |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Základní požadavky na narkotizační přístroj |  | Požadovaný počet kusů: | 2 |
| Narkotizační přístroj pro vedení anestézie všech věkových skupin (od novorozenců po dospělé) |  | Ano |  |
| Vedení anestézie s malými průtoky čerstvých plynů – minimal flow a low flow |  | Ano |  |
| Mechanicky nastavované průtokoměry s kalibrací pro low-flow a minimal-flow anestezii |  | Ano |  |
| Elektronicky zobrazované průtokoměry pro low-flow a minimal-flow anestezii |  | Ano |  |
| Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) |  | Ano |  |
| Směšování čerstvých plynů pro O2, N2O a vzduchu se systémem zamezujícím vytvoření hypoxické směsi na výstupu přístroje i v uzavřeném okruhu s možností plynulé regulace průtoku |  | Ano |  |
| Umístění současně dvou mechanicky ovládaných odpařovačů anestetik, jejich rychlá a snadná výměna a blokování současného použití (systém InterLock) |  | Ano |  |
| Uzavřený pacientský okruh s automatickým návratem analyzovaného vzorku zpět do okruhu ventilátoru |  | Ano |  |
| Vnitřní pacientský okruh přístroje o objemu (při Tv = 1500 ml) |  | do 3 litrů |  |
| Zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta |  | Ano |  |
| Kompenzace příkonu čerstvých plynů a poddajnosti pacientského okruhu |  | Ano |  |
| Samostatný výstup čerstvých plynů ovládaný přepínačem se zobrazením aktivace na obrazovce anesteziologického přístroje |  | Ano |  |
| Odstraňování vlhkosti (např: vyhřívanou ventilovou komorou) |  | Ano |  |
| Autoklávovatelná nádoba absorbéru CO2, jejíž odpojení nezpůsobí rozpojení okruhu a přerušení provozu |  | Ano |  |
| Integrovaná bronchoodsávačka s nastavitelnou intenzitou odsávání pro odsávání sekretu |  | Ano |  |
| Samostatný výstup pro kyslíkovou polomasku (brýle) |  | Ano |  |
| Systém pro odvod přebytečné dýchací směsi (AGSS) s omezením podtlaku a přetlaku v odsávacím systému |  | Ano |  |
| Systém odtahu plynů do centrálního sání |  | Ano |  |
| Elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik s vyčíslením nákladů za výkon a spotřeby celkově |  | Ano |  |
| Zálohové připojení k tlakovým lahvím umístěných na přístroji |  | Ano |  |
| Automatický testovací režim s možností přeskočení testu a okamžitého uvedení přístroje do provozu |  | Ano |  |
| Uživatelské rozhraní přístroje v českém jazyce |  | Ano |  |
| Anesteziologický přístroj pojízdný s možností transportu s integrovanými kolečky a aretací koleček pomocí centrální brzdy |  | Ano |  |
| Hlavní pracovní prostor s pracovní deskou a integrovaným osvětlením s regulací intenzity osvětlení |  | Ano |  |
| Součástí přístroje je prostor pro umístění odpařovačů |  | Ano |  |
| Přístroj obsahuje dvě zásuvky a další jednu zásuvku uzamykatelnou pro drobný materiál |  | Ano |  |
| Napájení přístroje standardně |  | 220 – 240 V AC, 50 Hz |  |
| Přístroj osazen elektrickými zásuvkami (220 – 240 V AC) |  | Min. 3 |  |
| Záložní napájení celého přístroje |  | min. 90 minut |  |
| Držáky pro upevnění monitoru s obrazovkou ventilátoru na anesteziologickém přístroji |  | Ano |  |
| Pohyblivé rameno s umístěním obrazovek nad sebou |  | Ano |  |
| Hmotnost zařízení |  | max.250 kg** |  |
| Požadavky na ventilátor |  |  |  |
| Pneumaticky poháněný elektronicky řízený servoventilátor |  | Ano |  |
| Monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně v rozsahu: dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak, plateau inspirační tlak |  | Ano |  |
| Vizuální kontrola netěsností a možnost zpětné regulace dechového objemu principem vaku ve válci umístěném v zorném poli anesteziologa |  | Ano |  |
| Barevná dotyková LCD nebo TFT obrazovka s multifunkčním mechanickým ovladačem včetně kláves rychlého přístupu a velikost úhlopříčky |  | Min. 15" |  |
| Objemová ventilace VCV/SIMV |  | Ano |  |
| Tlaková ventilace PCV/SIMV, PCV-VG |  | Ano |  |
| Spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou PSV, tlakově řízený režim s garantovaným objemem |  | Ano |  |
| Nastavitelný dechový objem |  | 20 – 1500 ml |  |
| Dechová frekvence |  | Až 100 dechů/min. |  |
| Poměr inspiria k expiriu nastavitelný ve variantách 2:1 a 1:8 |  | Ano |  |
| Automaticky aktivovaný záložní apnoe režim, s nastavitelným dechovým objemem |  | Ano |  |
| Jednoduché přepnutí ruční a řízené ventilace |  | Ano |  |
| Ventilace laryngeální maskou |  | Ano |  |
| Kompenzace netěsnosti okruhu |  | Ano |  |
| Elektronický PEEP |  | min. 30 do cmH2O |  |
| Kontinuální měření a zobrazování dechových parametrů i při manuální ventilaci |  | Ano |  |
| Zobrazení monitorování minimálně 3 grafických průběhů (např. tlak, průtok, CO2) a smyček plicní mechaniky (tlak/objem, průtok/objem, tlak/průtok), rezistence, poddajnost |  | Ano |  |
| Měření spirometrie z tracheální rourky a z ventilátoru se zobrazením smyček a hodnot včetně jejich ukládání do paměti a podkládání aktuálními průběhy |  | Ano |  |
| Požadavky na komunikaci |  |  |  |
| Anesteziologický přístroj i monitor vitálních funkcí od jednoho výrobce za účelem vzájemně propojené komunikace pro přenos dat (viz. požadavek u anesteziologických monitorů) |  | Ano |  |
| Anesteziologické monitory |  |  |  |
| Základní požadavky |  | Požadovaný počet kusů: | 3 |
| Modulárně stavěný anesteziologický monitor, tzv. „all-in-one“ |  | Ano |  |
| LCD nebo TFT dotyková obrazovka s poměrem stran 5:4 a zobrazovacím úhlem min. 170° o velikosti |  | Min. 19" |  |
| Základní multiparametrový modul pro měření 3-5 svodů EKG, HR, respirace, ST analýza na průměrném QRS komplexu s možností rozšíření o hodnocení QT/QTc a o plné arytmie včetně AFib, SpO2, NIBP, 2x teplota, 2x IBP |  | Ano |  |
| Vyhodnocení indexu odezvy na chirurgický podnět z SpO2 nebo EKG |  | Ano |  |
| Měření respirace impedanční metodou, CO2 |  | Ano |  |
| Akustické a optické alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti |  | Ano |  |
| Obrazovka s minimálně 8 kanály pro zobrazování trendů a numerických hodnot měřených parametrů |  | Ano |  |
| Grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24hodin a s minimálním rozlišením 1 minuta |  | Ano |  |
| Přenositelný multiparametrický modul s otočnou obrazovkou s obrazovkou |  | Min. 7" |  |
| Systém disponuje takovým množstvím slotů, aby bylo možné monitorovat současně všechny požadované parametry |  | Ano |  |
| Modul pro měření všech složek anestézie (úrovně vědomí, analgezie a svalové relaxace) na základě signálu EEG a FEMG, a to měřením a zobrazením min. jedné numerické hodnoty nebo grafickým znázorněním v čase |  | Ano |  |
| Možnost rozšíření monitoru o modul pro měření CCO modulem PiCCO |  | Ano |  |
| Možnost rozšíření monitorace o čtyřkanálové EEG s AEP |  | Ano |  |
| Plynová analýza |  |  |  |
| Plynová analýza musí být prováděna vyjímatelným plynovým modulem vkládaným do anesteziologického monitoru anebo též do anesteziologického přístroje dle potřeb anesteziologa |  | Ano |  |
| Anesteziologický přístroj i monitor vitálních funkcí se vzájemně propojenou komunikací (přenos do monitoru min. dechový objem, minutový objem, PEEP. Z monitoru vitálních funkcí min. tyto parametry: SpO2, CO2, EtCO2, HR, TK) pro jeden výstup dat z anesteziologické sestavy do NIS používaného zadavatelem |  | Ano |  |
| Plynová analýza pro inspirační a exspirační hodnoty (Fi + Et) O2, N2O, CO2 a anesteziologické plyny s jejich automatickou detekcí MAC, MAC věk |  | Ano |  |
| Paramagnetické měření O2 |  | Ano |  |
| Systém analýzy plynů sidestream, automatická detekce anestetik |  | Ano |  |
| Návrat vzorku plynu z plynového modulu do pacientského okruhu nebo do odtahu přebytečných plynů |  | Ano |  |
| Požadavky na komunikaci anesteziologické sestavy |  |  |  |
| Anesteziologický přístroj i monitor vitálních funkcí od jednoho výrobce za účelem vzájemně propojené komunikace pro přenos trendových a klinických dat (min. dechový objem, minutový objem, PEEP do anesteziologického monitoru a zároveň min. SpO2, CO2, EtCO2, HR, TK z anesteziologického monitoru) tzn. jeden výstup dat z anesteziologické sestavy do NIS |  | Ano |  |
| Nabízené anesteziologické přístroje (monitor + ventilátor) jsou schopny obousměrné komunikace po počítačové síti NEMCL s NIS na komunikačním standardu HL7 |  | Ano |  |
| Komunikační rozhraní bude schopné identifikovat pacienta na základě seznamu, který si anesteziologická sestava načte z NIS prostřednictvím komunikačního protokolu HL7 a dále anesteziologická sestava bude schopna odesílat trendová a klinická data potřebná pro sestavení elektronického záznamu o anestezii v rámci NIS |  | Ano |  |
| Dodání HW a SW včetně všech potřebných licencí a pro komunikaci prostřednictvím protokolu HL7 včetně serverového řešení (vše ve spolupráci s ICT oddělením NEMCL) |  | Ano |  |
| Součástí dodávky je HW a SW pro výše zmíněné aplikace pro všechny dostupné operační sály a dále instalace ve spolupráci s ICT oddělením NEMCL |  | Ano |  |
| Příslušenství pro anesteziologické sestavy |  |  |  |
| Připojení na stávající rozvody medicinálních plynů (MZ Liberec) - vzduch, O2, N2O, včetně dodání přívodních tlakových hadic pro každý z dodávaných přístrojů |  | Ano |  |
| Dodání držáku na dvě desetilitrové tlakové láhve pro každý z dodávaných přístrojů |  | Ano |  |
| Dodání okruhu pro odtah přebytečné dýchací směsi (AGSS) s kompatibilitou pro stávají rozvody medicinálních plynů (MZ Liberec) pro každý z dodávaných přístrojů |  | Ano |  |
| Příslušenství pro okamžité použití přístroje pro operaci min. 2 hadicové okruhy pro dospělé a děti včetně manuální ventilace pro každý z dodávaných přístrojů |  | Ano |  |
| Příslušenství a spotřební materiál na snímání všech požadovaných parametrů ke každému anesteziologickému monitoru vitálních funkcí a modulů |  | Ano |  |
| Veškeré příslušenství potřebné pro zahájení provozu |  | Ano |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do ±10%. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V souladu s § 89 odst. 6 a § 90 odst. 3 ZZVZ je rovněž možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, které splňuje technické a bezpečností požadavky na stejné nebo vyšší úrovni.

V ……………. dne …………..	                       	Za účastníka:	………………………..