# Příloha č.1 ZP - Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů:

# Operační stůl pro ortopedické operační sály

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva |

## Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky; jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu, a zadavatel akceptuje jakékoli jiné řešení s obdobným medicínským účelem.

## Číselné parametry mají toleranci 10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy. Parametry označené symbolem ** jsou bez tolerance.

Parametry typu A jsou parametry nepovinné (fakultativní, volitelné), kterými nabízené zařízení disponovat nemusí, nicméně jejich splnění bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným v čl. 6 ZP (Způsob hodnocení nabídek).

Technická specifikace:

| Operační stůl pro ortopedii |
| --- |
| Obchodní název a typové označení věže |  |
| Výrobce věže |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet | 1 ks |
| Parametr | ANO/hodnota | Typ parametru | Nabídnuto* |
| Systémový operační stůl s výměnnými deskami pro ortopedickou operativu | Ano | Absolutní |  |
| Systém obsahuje: noha stolu se základnou se zabudovanými kolečky, segmentované výměnné desky s motoricky ovládanými pohyby, transportér pro operační desky (případně celý systém s mobilní nohou) | Ano | Absolutní |  |
| Dvě segmentované výměnné desky 8-mi dílné pro operativu kolene – základní pánevní díl, horní a spodní zádový díl, hlavová podložka, nožní část čtyřdílná | Ano | Absolutní |  |
| Šířka operační desky včetně DIN lišt | min. 590 mm | Absolutní |  |
| Operační deska stolu RTG transparentní | Ano | Absolutní |  |
| Stůl umožňuje použití C ramene pro snímkování | Ano | Absolutní |  |
| Odpojování a napojování jednotlivých segmentů bez nutnosti šroubování vyjma podložky hlavy | Ano | Absolutní |  |
| Základna z tvrzeného kompozitního plastu nebo nerezu odolného proti nárazu a běžně užívané dezinfekci | Ano | Absolutní |  |
| Kryt a podvozek základny z nerezové oceli | Ano | Absolutní |  |
| Noha stolu opatřena těsnícími prvky, aby nedocházelo k zalití tekutiny pod nohu stolu | Ano | Absolutní |  |
| Elektrické polohování | Ano | Absolutní |  |
| Operační stůl vybaven akumulátory zajišťující samostatný provoz včetně napájecího sítového kabelu sloužícího pro dobíjení i plný provoz | min. 5 dní** | Absolutní |  |
| Elektronická monitorace stavu akumulátoru s optikou i akustickou indikací | Ano | Absolutní |  |
| Nosnost operačního stolu v centrální nulové poloze | min. 250 kg | Absolutní |  |
| Antistatické polstrování operačního stolu snadno odnímatelné (tzn. bez nutnosti použití dalších nástrojů) a umožňující tak snadnou údržbu a hygienu | Ano | Absolutní |  |
| Výška polstrování | min. 80 mm | Absolutní |  |
| Požadavky na ovládání |
| Elektrické ovládání přímo na základně stolu a dálkovým ovladačem | Ano | Absolutní |  |
| Ovládání na noze stolu přístupné i s navezeným transportním vozíkem | Ano | Absolutní |  |
| Minimální funkce na dálkové ovládání: nastavení výšky, Trendelenburg, boční náklon, podélný posuv polohování zádové sekce, polohování podložek nohou | Ano | Absolutní |  |
| Komunikace mezi dálkovým ovladačem a stolem zabezpečena jedinečnou IP adresou nebo jiným ekvivalentním řešením (např. unikátním heslem) | Ano | Absolutní |  |
| Dálkový ovladač s ovládáním pomocí LCD displeje nebo kombinace LCD displeje a tlačítek s uživatelským rozhraním v českém jazyce | Ano | Absolutní |  |
| Samostatné tlačítko pro uvedení stolu do nulové (základní) polohy, která odpovídá výšce pro převoz desky | Ano | Absolutní |  |
| Obousměrné navážení desky na nohu stolu s automatickým rozpoznáním pozice hlavy | Ano | Absolutní |  |
| Motorické polohování |
| Trendelenburg/Antitrendelenburg | min. 45 °/-45 °** | Absolutní |  |
| Výškové nastavení | min. 600 – 1000 mm | Absolutní |  |
| Podélný posun operační desky (od základní polohy desky) | min. 400 mm** | Absolutní |  |
| Laterální náklon | min. 27 °** | Absolutní |  |
| Laterální náklon i v poloze Trendelenburg | Ano | Absolutní |  |
| Polohování zádové sekce | min. 90 °/-90 °** | Absolutní |  |
| Dělená plocha nožního segmentu | Ano | Absolutní |  |
| Stavitelné podložky nohou s klouby pro nastavení polohování v rozsahu | min. 90 °/-100 °** | Absolutní |  |
| Antikolizní systém | Ano | Absolutní |  |
| Vizuální a akustická kontrola proti kolizi s operačním polem | Ano | Absolutní |  |
| Příslušenství pro extenzi dolní končetiny |
| Extenční (trakční) zařízení dolních končetin – kompletní | 1 ks | Absolutní |  |
| Extenční teleskopická tyč umožňují pohyby v horizontální rovině | 2 ks | Absolutní |  |
| Trakční aparát | 1 ks | Absolutní |  |
| Trakční kolík (dvě velikosti násad) | 1 ks | Absolutní |  |
| Pánevní podpěra | 1 ks | Absolutní |  |
| Dělené nožní podpory pro položení nohou před upevněných do ortopedických bot | 1 ks | Absolutní |  |
| Ortopedické boty kožené – verze pro dospělé | 1 ks | Absolutní |  |
| Vozík k uložení extenčního příslušenství | 1 ks | Absolutní |  |
| Zaručená kompatibilita stávajícího příslušenství pro extenzi dolní končetiny od společnosti Getinge | Ano / Ne | A |  |
| Příslušenství |
| Ovladač stolu bezdrátový | 1 ks | Absolutní |  |
| Dokovací stanice pro dobíjení ovladače včetně sítového kabelu | 1 ks | Absolutní |  |
| Vozík desky stolu | 2 ks | Absolutní |  |
| Anesteziologická podložka vč. polohovatelných opěrek rukou jedním kloubem | 2 ks | Absolutní |  |
| Anesteziologický rám | 1 ks | Absolutní |  |
| Pás pro fixaci pacienta sponkovým systémem | 2 ks | Absolutní |  |
| Úchytka zápěstí k postranní liště stolu | 2 ks | Absolutní |  |
| Mechanický šaut pro ortopedické operace | 1 ks | Absolutní |  |
| Boční opěrka stavitelná kloubová vč. upevňovacích radiálních svorek a držáku | 3 ks | Absolutní |  |
| Náhradní upevňovací radiální svorky | 3 ks | Absolutní |  |
| Operační stolek na ruku vč. podpěry na stabilizaci horní končetiny, RTG transparentní („netopýr“) | 1 ks | Absolutní |  |
| Agregát na hřebování tibie | 1 ks | Absolutní |  |
| Zádová opěrka trojdílná, s možností fixace hlavy | 1 ks | Absolutní |  |
| Hlavový segment operačního stolu s dvoukloubovou stavitelností | 1 ks | Absolutní |  |
| Podložka pro vysoké polohování horní končetiny | 1 ks | Absolutní |  |
| Pánevní díl | 1 ks | Absolutní |  |
| Prodlužující eurolišta | 1 ks | Absolutní |  |
| Pěnový tunel pro dolní končetinu | 1 ks | Absolutní |  |
| Vozík na příslušenství | Ano | Absolutní |  |
| Proškolení personálu ve dvou termínech | Ano | Absolutní |  |
| Veškeré nutné příslušenství k zahájení provozu | Ano | Absolutní |  |