TechnickÉ specifikace

Předmětem výběrového řízení je dodávka vybavení pro vytvoření vývojového pracoviště pro měření elektromagnetické susceptibility elektronických produktů pro měření odolnosti v pásmu do 18 GHz včetně SW pro automatické řízení, měření a zpracování jeho výsledků. Stanovená technická specifikace je minimální požadovaná, a to s ohledem na realizaci a funkčnost celého projektu.

Podrobná technická specifikace je uvedena v Příloze č. 2. Tato příloha bude nedílnou součástí nabídky. Uchazeč v příloze doplní splnění technických požadavků a uvede hodnoty nabízeného vybavení.

Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení!

Veškeré technické požadavky stanovené v příloze č. 2 této ZD jsou uvedeny jako minimální. Uchazeči jsou povinni je dodržet, případně nabídnout pro zadavatele výhodnější. Nesplnění zadavatelem stanoveným minimálních požadavků bude nesplněním zadávacích podmínek a nabídka uchazeče bude vyřazena z výběrového řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo na ukázku a předvedení veškerých dodávaných přístrojů a zařízení uvedených v požadavcích pro elektrické měřicí systémy.

Blokové schéma a doporučený layout zapojení, včetně propojení přepínačů a jiného příslušenství musí být součástí nabídky. Ze strany zadavatele bude nutné potvrzení.

# Obecné požadavky

| Příloha č. 2: Plnění požadovaných technických parametrů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název zakázky | Zařízení pro měření elektromagnetické susceptibility (EMS) |  |  |
| Druh zakázky | Dodávka |  |  |
| Místo plnění zakázky | OPTOKON, a.s., Červený Kříž 250, 586 01 Jihlava |  |  |
| Uvedené technické parametry jsou stanoveny jako minimální požadavky. Uchazeč je oprávněný nabídnout řešení s lepšími parametry. |  |  |  |
| Požadované technické parametry |  | Splňuje / hodnota |
| POŽADAVKY NA KONTROLU CHARAKTERISTIK ELEKTROMAGNETICKÉ INTERFERENCE SUBSYSTÉMŮ A ZAŘÍZENÍ |  |  |
| Požadavky EMC podle ČOS 599902, 4. vydání (MIL STD 461G), níže uvedené zkoušky EMS (electromagnetic susceptibility): |  |  |
| CS101, susceptibilita na vedené emise, napájecí vodiče |  |  |
| CS114, susceptibilita na vedené emise, injektáž do kabelového svazku |  |  |
| CS115, susceptibilita na vedené emise, injektáž do kabelového svazku, impulzní buzení |  |  |
| CS116, susceptibilita na vedené emise, tlumená sinusoida, kabely a napájecí vodiče |  |  |
| RS103, susceptibilita na vyzařované emise, elektrické pole |  |  |

# Detailní požadavky na EMS vybavení

## CS101

Funkční generátor

- Programovatelný generátor napěťových průběhů

- Frekvenční rozsah minimálně 10µHz až 25MHz pro sinus

- Přednastavené průběhy: Sinus, obdélník, pulz, trapezoid

- Rozsah výstupního napětí 10mVpp – 20Vpp bez zátěže

- Rozlišení vestavěného DA převodníku 14bitů

- Šířka generovaného pulzu nastavitelná v rozsahu minimálně 10ns až 999s

- Maximální délka průběhu ≥256kSa

- Maximální rychlost vyčítání vzorků ≥250Msa/s

- Ovládání pomocí LAN

- Akreditovaná kalibrace

Zesilovač

- 4kvadrantový zesilovač

- frekvenční rozsah minimálně DC – 400kHz

- Maximální výstupní výkon ≥900W RMS

- Minimální výstupní parametry režim pro vysoké proudy

  - 20V (RMS) a 20A (RMS) do zátěže 1Ω, po dobu alespoň 1 hodiny, střída 100%

  - 16V (RMS) a 32A (RMS) do zátěže 0,5Ω, po dobu alespoň 1 hodiny, střída 100%

- Minimální výstupní parametry režim pro vysoké napětí

  - 112V (RMS) a 6,9A (RMS) do zátěže 16Ω, po dobu alespoň 1 hodiny, střída 100%

  - 85V (RMS) a 10,6A (RMS) do zátěže 8Ω, po dobu alespoň 1 hodiny, střída 100%

Digitální osciloskop– 2 ks

- Počet analogových kanálů alespoň: 4

- Vstupní kanály musí mít přepínatelnou vstupní impedanci 50Ω a 1MΩ

- Šířka pásma od DC do ≥ 1GHz při vstupní vazbě 50Ω

- Šířka pásma od DC do  ≥ 700MHz při vstupní vazbě 1MΩ

- Velikost paměti ≥400Mvzorků na kanál

- Citlivost spouštění ≥ 0,0001dílku

- Nativní vertikální rozlišení ADC při plné šířce pásma ≥ 12bitů

- Sonda

  - Analogová šířka pásma od DC do ≥200MHz

  - Vstupní odpor = 5MΩ

  - Maximální vstupní napětí diferenciální ±750V

  - Maximální napěťový offset ±1000V

  - Vestavěný měřič stejnosměrné složky s přesností ≤1%

- Akreditovaná kalibrace na osciloskop i na sondu

Koaxiální kabely a příslušenství.

## CS114

Signálový generátor

- Analogová šířka pásma minimálně 8kHz – 6GHz

- Garantovaný výstupní výkon (nikoliv rozsah nastavení výkonu) +18dBm pro frekvenční rozsah od 1MHz do 6GHz

- Požadován vestavěný pulzní modulátor a generátor pulzů

- Možnost generování signálů s amplitudovou, nebo pulzní, nebo fázovou modulací

- Poměr On/Off u pulzní modulace musí být lepší než 80dB

- Maximální fázový zdvih při fázové modulaci ≥ 160 rad

- Akreditovaná kalibrace

- Rackový adaptér

- Ovládání po LAN

Širokopásmový zesilovač

- Ovládání po LAN

- Frekvenční rozsah minimálně 4 kHz – 400 MHz

- Nominální výstupní výkon 160W

- Ochrana výstupu proti 100% odrazu

- Schopnost dodávat plný výstupní výkon až do VSWR 6:1, dále minimálně 50% nominálního výstupního výkonu

- N konektory na zadní straně zesilovače

- Směrová odbočnici pro měření postupného a odraženého výkonu

- Display a tlačítka na předním panelu pro ovládání zesilovače i v lokálním režimu a přímé zobrazení postupného a odraženého výkonu z interních senzorů.

- Spurious pro více jako 100kHz od nosné max 70dBc

- Webové rozhraní pro vzdálené ovládání

- Podpora ovládání pomocí SW řešení pro plnou automatizaci systému

- Instalace do racku (max výška 196mm)

- Chlazení vzduchem

Injektážní a monitorovací cívky včetně kalibračních přípravků, příslušenství a akreditované kalibrace

- N konektory

- Dle požadavků MIL461G pro testy CS114 a CS115 a CS116

Senzory pro měření postupného a odraženého výkonu – 3x

- Frekvenční rozsah minimálně 8kHz až 6GHz

- Rozsah měřitelných výkonů minimálně -70dBm až +23dBm

- Maximální nedestruktivní přípustný výkon na vstupu +30dBm

- Rychlost měření 1x 10ms

- Nutné funkcionality: Embedding, korekce přizpůsobení

- LAN rozhraní, POE napájení

- Nejistota měření ≤ 0,09dB v pásmu 100MHz až 6GHz při teplotě +15°C až +35°C

- Akreditovaná kalibrace

Zobrazovací jednotka pro senzory

- Zobrazovací jednotka výkonových senzorů

- Vstupy pro připojení minimálně 4 senzorů současně

- Možnost paralelního měření na minimálně dvou senzorech

- LAN rozhraní

- Ovládání pomocí vestavěné dotykové obrazovky

- Rackové provedení

Koaxiální kabely a příslušenství

Měřicí SW pro kompletní systémové řešení

## CS115 + CS116

Kompletní řešení pro testování podle CS115 a CS116, například Montena POG CS116-6+CS115

Testovací frekvence minimálně: 10, 100 kHz, 1, 10, 30, 100 MHz

Damping factor 15 +/- 5

Výstupní konektory N 50Ohm

Kompletní řešení v rackovém provedení

Koaxiální kabely a příslušenství

Automatizovaný měřicí SW

## RS103 – intenzita minimálně 50V/m

Signálový generátor

- Frekvenční rozsah minimálně 8kHz – 20 GHz

- Pulzní modulátor, interní pulzní generátor, multifunkční generátor modulačního signálu,

- Minimální šířka pulzů ≤20ns

- On/Off poměr při pulní modulaci minimálně 100dB

- AM / FM / PhiM modulátor s využitím interního generátoru modulačního signálu

- Maximální výstupní výkon ≥ +17dBm pro pásma 1MHz až 20GHz

- Vnitřní elektronický (nikoliv mechanický) útlumový článek

- Ovládání LAN

- Akreditovaná kalibrace

Širokopásmový zesilovač

- Frekvenční rozsah minimálně 2GHz – 20 GHz

- Výstupní výkon 20W

- Směrová odbočnice pro měření postupného výkonu

- Ochrana výstupu proti 100% odrazu

- Váha max 3kg

- Ovládání LAN

- Kompaktní provedení

- Konektory 2,92

Širokopásmový zesilovač

- Frekvenční rozsah minimálně 380 MHz – 6 GHz

- Nominální výstupní výkon 50W

- Ochrana výstupu proti 100% odrazu

- Schopnost dodávat plný výstupní výkon až do VSWR 6:1, dále minimálně 50% nominálního výstupního výkonu

- N konektory na zadní straně zesilovače

- Směrová odbočnici pro měření postupného a odraženého výkonu

- Display a tlačítka na předním panelu pro ovládání zesilovače i v lokálním režimu a přímé zobrazení postupného a odraženého výkonu z interních senzorů.

- Spurious pro více jako 100kHz od nosné max 70dBc

- Webové rozhraní pro vzdálené ovládání

- Podpora ovládání pomocí SW řešení pro plnou automatizaci systému

- Instalace do racku (max výška 196mm)

- Chlazení vzduchem

- Ovládání po LAN

Sonda pro měření výkonu

- Frekvenční rozsah minimálně 8kHz až 18GHz

- Rozsah měřitelných výkonů minimálně -70dBm až +23dBm

- Maximální nedestruktivní přípustný výkon na vstupu +30dBm

- Rychlost měření 1x 10ms

- Nutné funkcionality: Embedding, korekce přizpůsobení

- LAN rozhraní, POE napájení

- Nejistota měření ≤ 0,09dB v pásmu 100MHz až 6GHz při teplotě +15°C až +35°C

- Nejistota měření ≤ 0,12dB v pásmu 6GHz až 18GHz při teplotě +15°C až +35°C

- Akreditovaná kalibrace

Izotropní sonda pole

- Frekvenční rozsah kalibrace minimálně 2MHz – 18 GHz

- Laserově napájená sonda

- Rozsah intenzity pole <1V/m a více jak >1000V/m

- Podpora komunikace s dodávaným měřicí SW

- Připojení k PC pomocí USB

- Rozlišení:

  - 0.001 V/m < 0 - 10 V/m

  - 0.01 V/m < 10 - 100 V/m

  - 0.1 V/m > 100 - 1000 V/m

- Destruktivní úroveň vnějšího pole v celém pásmu >2kV/m

- Přesnost amplitudy:

  - 10 MHz … 18 GHz±1 dB

- Stojan pro umístění sondy pole do prostoru komory

- Akreditovaná kalibrace

Anténa pro pásmo minimálně 10kHz – 100 MHz

- Dosažitelná intenzita >500V/m

- Maximální vstupní výkon min. 3500W

- Anténní stativ umožňující rychlou změnu polarizace o 90 a náklon až 10°

- Vnější rozměry 87 cm x 155 cm

- Nastavení výšky 87 cm to 209 cm

- Váha max: 68 kg

- Vstupní konektor: 7/16 female, vstupní impedance 50 Ohm

Anténa pro pásmo minimálně 100M – 1000 MHz

- Log.-Per. Antenna, aluminium tubing,

- Maximální vstupní výkon minimálně 1 kW

- Maximální rozměry: 1.59 m x 1.65 m

- Maximální váha 3.4 kg

- Montáž na stativ pomocí uchycení ve středu antény

Anténa pro pásmo 1 GHz – 6 GHz

- Broad-Band Horn Antenna

- Frekvenční rozsah minimálně (0.8) 1 – 5 (10) GHz,

- N konektor

- Maximální vstupní výkon minimálně 300W kontinuálně.

- Maximální rozměry 245 x 220 x 142 mm

- Váha max 1,3 kg

- Montáž pomocí 22mm trubky

Anténa pro pásmo 6 GHz – 18 GHz Broad-Band Horn Antenna

- Frekvenční rozsah minimálně 2 – 18 (20) GHz,

- SMA-connector

- Maximální rozměr 98 x 140 x 69 mm

- Váha maximálně 500g

- Maximální vstupní výákon 100W krátkodobě, 50W kontinuálně

- Montáž pomocí 22mm trubky

Stativ po antény s pneumatickou změnou polarizace

Koaxiální kabely, systémové koaxiální / signálové přepínače a příslušenství