# Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů

# „Ventilační technika“

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva, generální ředitel |

| Ventilátor | 7 ks |
| --- | --- |

Obsahem veřejné zakázky je pořízení ventilační techniky určenou pro invazivní i neinvazivní UPV pro oddělení ARO 5 ks, Chirurgie JIP 1 ks a Interna JIP 1 ks v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky. Jiné technické řešení nechť je řádně dotazováno v čase tomu určeném, po podání nabídky nemusí být na jiné technické řešení brán zřetel. Jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu.

Číselné parametry mají toleranci 10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Parametry typu A jsou parametry maximální, tedy takové, které musí nabízené zařízení (přístroj) splnit v zadavatelem stanovené maximální hodnotě (horní hranici kritéria), přičemž nabídnutí nižší hodnoty bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným v čl. 6 ZP (Způsob hodnocení nabídek).

Parametry typu B jsou parametry nepovinné (fakultativní, volitelné), kterými nabízené zařízení disponovat nemusí, nicméně jejich splnění bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným v čl. 6 ZP (Způsob hodnocení nabídek).

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu. V případě možnosti výběru barvy si zadavatel vyhrazuje právo si barvu zvolit po předložení vzorníku.

Nedoložení doplňujících požadavků není překážkou v posuzování nabídky, tzn. nabídka bez doplňujích požadavků je akceptována. Avšak v případě pochybností zadavatele o splnění požadovaných či účastníkem deklarovaných technických parametrů u nabídky, musí být účastník zadávacího řízení schopen (na základě písemné žádosti zadavatele) předložit zadavateli v požadované lhůtě případně další údaje, informace či doklady k nabízenému zboží, eventruelně jeho vzorky, které prokazují dodržení všech technických, kvalitativních a funkčních parametrů v úrovni a rozsahu požadované zadávací dokumentací.

Technická specifikace:

Technická specifikace:

| Ventilátor pro UPV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Základní požadavky na přístroj |  | Požadovaný počet kusů: |  | 7 |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Typ parametru: | Nabídnuto* |
| Široká nabídka ventilačních režimů: CMV, SIMV, PCV, P-SIMV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV, ASV či jeho ekvivalent |  | Ano | absolutní |  |
| Ventilační režim HFNO |  | Ano | absolutní |  |
| Neonatální režim včetně dodání příslušeného softwaru s licencí a souvisejícího spotřebního materiálu pro jednoho pacienta (pouze u 1 ks ventilátoru) |  | Ano | absolutní |  |
| Vestavěná vysokoprůtoková kyslíková terapie |  | Ano | absolutní |  |
| Nastavení PEEP |  | min. 0-35 cmH2O | absolutní |  |
| Inspirační tlaky |  | min. 5-60 cmH2O | absolutní |  |
| Dechový objem |  | min. 20-2000 ml | absolutní |  |
| Nastavitelná dechová frekvence |  | min. 5-80 dechů/min | absolutní |  |
| FiO2 v rozsahu |  | min. 21-100 % | absolutní |  |
| Flow trigger |  | min. 1-15 l/min | absolutní |  |
| Nastavení P Ramp a expirační trigger |  | min. 5-60 % | absolutní |  |
| Sledované parametry: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách, zobrazení plicní mechaniky, monitorace plicní mechaniky – minimálně poddajnost, rezistence, AutoPEEP, P01, RSB, RCexp |  | Ano | absolutní |  |
| Modul pro měření EtCO2 s měřením mrtvého prostoru jako součást dodávky ke každému ventilátoru (součástí dodávky budou pouze 3 ks čidel) |  | Ano | absolutní |  |
| Zajištění kompatibility EtCO2 čidel se současně používanou technikou zadavatele |  | Ano/Ne | B |  |
| Vestavěná s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků s nastavitelným časem podávání léčiva |  | Ano | absolutní |  |
| Aktivní zvlhčovač s ovládáním z obrazovky ventilátoru |  | Ano/Ne | B |  |
| Monitorování tlaku a průtoku na Y-spojce pacienta |  | Ano | absolutní |  |
| Záložní napájecí zdroj na dobu |  | min. 4 hodin | absolutní |  |
| Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů nebo na stlačený kyslík (s vlastní turbínou) |  | Ano | absolutní |  |
| Hmotnost ventilátoru (včetně akumulátoru) |  | max. 7 kg | A |  |
| Ovládání a konektivita |  |  |  |  |
| Dotyková ovládací obrazovka |  | min. 8“ | absolutní |  |
| Ovládání a alarmy v českém jazyce |  | Ano | absolutní |  |
| Akustické a optické alarmy chybových stavů, nastavení hlasitosti, možnost automatického nastavení hodnot alarmových mezí |  | Ano | absolutní |  |
| Standby funkce, funkce uzamčení obrazovky, možnost ukládat kopii obrazovky na USB |  | Ano | absolutní |  |
| Požadavky na komunikaci |  |  |  |  |
| Komunikační rozhraní pro připojení všech dodávaných ventilátorů do PDMS |  | Ano | absolutní |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| Dodání všech potřebných součástí a spotřebního materiálu pro okamžité zahájení provozu |  | Ano | absolutní |  |
| Dodání spotřebního materiálu pro jednoho pacienta pro neonatální režim ventilace, viz. požadavek na neonatální SW |  | Ano | absolutní |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do ±10%. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V souladu s § 89 odst. 6 a § 90 odst. 3 ZZVZ je rovněž možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, které splňuje technické a bezpečností požadavky na stejné nebo vyšší úrovni.

V ……………. dne …………..	                       	Za účastníka:	………………………..