# Formulář technické specifikace dodávek

# Pojízdné snímkovací RTG přístroje pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Část 1 – Pojízdný RTG přístroj

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva |

| Pojízdný RTG přístroj |  | 2 ks |
| --- | --- | --- |

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka pojízdných RTG přístrojů s pracovními stanicemi a detektory ve třech různých velikostech pro oddělní radiodiagnostiky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. včetně poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky. Jiné technické řešení nechť je řádně dotazováno v čase tomu určeném, po podání nabídky nemusí být na jiné technické řešení brán zřetel. Jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu.

Číselné parametry mají toleranci ±10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Parametr typu A je parametr maximální, tedy takový, který musí nabízené zařízení (přístroj) splnit v zadavatelem stanovené maximální hodnotě (horní hranici kritéria), přičemž nabídnutí nižší hodnoty bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným v čl. 11 ZP (Pravidla pro hodnocení nabídek).

Parametr typu B je parametr minimální, tedy takový, který musí nabízené zařízení (přístroj) splnit v zadavatelem stanovené minimální hodnotě (spodní hranici kritéria), nicméně nabídnutí vyšší hodnoty bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným v čl. 11 ZP (Pravidla pro hodnocení nabídek).

Parametr typu C je parametr nepovinný (fakultativní, volitelný), kterým nabízené zařízení (přístroj) disponovat nemusí, nicméně jeho splnění bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným v čl. 11 ZP (Pravidla pro hodnocení nabídek).

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu. Současně všechny softwary, které jsou součástí této zakázky musí být výrobce původní a nikoli produktem třetích stran.

Technická specifikace:

| Pojízdný snímkovací digitální RTG přístroj |
| --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Základní požadavky na přístroj | Požadovaný počet kusů: | 2 |
| Parametr | ANO/hodnota | Typ parametru: | Nabídnuto* |
| Pojízdný snímkovací digitální RTG přístroj s přímou digitalizací pro použití snímkování pacienta na lůžku včetně snímkování hrudníku, pánve a břicha | Ano | absolutní |  |
| Teleskopické rameno pro horizontální nastavení rentgenky (střed sloupu - ohnisko) v rozsahu | min. 80-120 cm** | absolutní |  |
| Teleskopický sloup - možnost výrazného snížení výšky sloupu při převozu či parkování | Ano | absolutní |  |
| Rotace sloupu | min. ± 180°** | absolutní |  |
| Výška RTG přístroje při transportu | max. 160 cm** | absolutní |  |
| Šířka přístroje | max. 610 mm** | absolutní |  |
| Hmotnost přístroje vč. baterií | max. 530 kg** | Typ A |  |
| Baterie pro napájení pohonu i generátoru | Ano | absolutní |  |
| DAP metr | Ano | absolutní |  |
| Napájení a nabíjení baterie z běžného elektrického rozvodu – 230 V, 50 Hz | Ano | absolutní |  |
| Možnost snímkování v průběhu nabíjení přístroje | Ano | absolutní |  |
| Garance dvouleté záruky na všechny baterie používané přístrojem | Ano | absolutní |  |
| Generátor |
| Výkon | min. 32 kW** | Typ B |  |
| Nastavitelné napětí na rentgence v rozsahu | min. 40–130 kV | absolutní |  |
| Nastavení celkového elektrického množství po expozici snímku v rozsahu | min. 1-320 mAs | absolutní |  |
| Nastavení expozice o délce ≤ 10 ms při 50-70 kV | Ano | absolutní |  |
| Rentgenka a kolimátor |
| Alespoň jednoohnisková rentgenka | Ano | absolutní |  |
| Malé ohnisko | max. 0,7 mm | absolutní |  |
| Tepelná kapacita anody | min. 200 kHU** | absolutní |  |
| Kolimátor s obdélníkovými Pb či W lamelami | Ano | absolutní |  |
| Kolimátor s přídavnými Cu filtry v rozsahu (možná je i ekvivalentní Al filtrace) | Min. 0,1-0,3 mm | absolutní |  |
| LED světlo kolimátoru | Ano | absolutní |  |
| Virtuální mřížka | Ano | absolutní |  |
| Motorizace a ovládání přístroje |
| Motorizovaný pojezd s maximální rychlostí | Min. 5 km/hod | absolutní |  |
| Motorizovaný pojezd dopředu a dozadu | Ano | absolutní |  |
| Ovládací tlačítka jemného motorizovaného pohybu umístěná na kolimátoru nebo na rameni RTG lampy | Ano | absolutní |  |
| Možnost vertikálního nastavení rentgenky | Ano | absolutní |  |
| Možnost horizontálního nastavení rentgenky | Ano | absolutní |  |
| Pracovní (akviziční) stanice |
| Plně integrovaná v těle zařízení | Ano | absolutní |  |
| Ovládání hlavních funkcí systému v českém jazyce (např. volba typu vyšetření, práce s worklistem a další) pomocí barevného dotykového LCD panelu | Ano | absolutní |  |
| Dotykový ovládací panel | min. 20“ | absolutní |  |
| Možnost manuálního zadání pacientských dat | Ano | absolutní |  |
| Přednastavení uživatelských anatomických programů (typy vyšetření) pro jednoduché zadání, včetně možnosti úpravy předefinovaných parametrů při zadání vyšetření | Ano | absolutní |  |
| Postprocesing – úprava jasu / kontrastu / zoom / ořez snímků (černé okraje po ořezu), otáčení snímků, anotace, vlastní značky, měření, zvýraznění hran, redukce šumu | Ano | absolutní |  |
| Možnost změny Window/Level snímku | Ano | absolutní |  |
| Možnost anotace snímků – měření vzdáleností, úhlů, kreslení, doplnění vlastních předdefinovaných značek | Ano | absolutní |  |
| Náhled snímku max. do 7 sekund po expozici | Ano | absolutní |  |
| Plný snímek max. do 10 sekund po expozici | Ano | absolutní |  |
| Přenos dat do PACS umožněn kabelově (LAN) i bezdrátově (WIFI) | Ano | absolutní |  |
| DICOM ukládání expozičních parametrů u každého jednotlivého snímku – automatická tvorba a odeslání RDSR (Radiation Dose Structured Report) do PACS | Ano | absolutní |  |
| Detektor č.1 (počet platí pro oba přístroje dohromady) | Počet: | 2 ks |
| CSI detektor s nepřímou konverzí nebo Se s přímou konverzí | Ano | absolutní |  |
| Flat detektor s detekční plochou | (35±1) x (43±1) cm | absolutní |  |
| Hloubkové rozlišení detektoru | min. 16 bit | absolutní |  |
| DQE detektoru při 0 lp/mm | min. 65%** | absolutní |  |
| Velikost pixelu detektoru | max. 150 μm** | absolutní |  |
| Hmotnost detektoru vč. Baterie | max. 3,5 kg** | absolutní |  |
| Zatížení detektoru | min. 200 kg** | Typ B |  |
| Automatické integrované dobíjení detektoru v pojízdném přístroji | Ano | absolutní |  |
| Wireless propojení detektoru s přístrojem | Ano | absolutní |  |
| Výdrž wireless detektoru na cca 120 snímků při jednom nabití | Ano | absolutní |  |
| Detektor musí být plně kompatibilní se stávajícím stacionárním skiagrafickým přístrojem na pracovišti A a stávajícím pojízdným RTG přístrojem. Detektor musí umožňovat rychlou výměnu (v řádu jednotek minut) obsluhujícím personálem mezi oběma modalitami Stávající přístroje: Pracoviště A Stacionární skiagrafický přístroj Samsung GC70 Pojízdný RTG přístroj Samsung GM85 | Ano/Ne | Typ C |  |
| Krytí proti kapalinám min. IPx4 | Ano | absolutní |  |
| Detektor č.2 (počet platí pro oba přístroje dohromady) | Počet: | 1 ks |
| CSI detektor s nepřímou konverzí nebo Se s přímou konverzí | Ano | absolutní |  |
| Flat detektor s detekční plochou | (31±1) x (25±1) cm | absolutní |  |
| Hloubkové rozlišení detektoru | min. 16 bit | absolutní |  |
| DQE detektoru při 0 lp/mm | min. 65%** | absolutní |  |
| Velikost pixelu detektoru | max. 130 μm** | absolutní |  |
| Hmotnost detektoru vč. Baterie | max. 2,5 kg** | absolutní |  |
| Zatížení detektoru | min. 200 kg** | Typ B |  |
| Integrované dobíjení detektoru v pojízdném přístroji | Ano | absolutní |  |
| Wireless propojení detektoru s přístrojem | Ano | absolutní |  |
| Výdrž wireless detektoru na cca 120 snímků při jednom nabití | Ano | absolutní |  |
| Detektor musí být plně kompatibilní se stávajícím stacionárním skiagrafickým přístrojem na pracovišti A a stávajícím pojízdným RTG přístrojem. Detektor musí umožňovat rychlou výměnu (v řádu jednotek minut) obsluhujícím personálem mezi oběma modalitami Stávající přístroje: Pracoviště A Stacionární skiagrafický přístroj Samsung GC70 Pojízdný RTG přístroj Samsung GM85 | Ano/Ne | Typ C |  |
| Krytí proti kapalinám min. IPx4 | Ano | absolutní |  |
| Detektor č.3 (počet platí pro oba přístroje dohromady) | Počet: | 1 ks |
| CSI detektor s nepřímou konverzí nebo Se s přímou konverzí | Ano | absolutní |  |
| Flat detektor s detekční plochou | (43±1) x (43±1) cm | absolutní |  |
| Hloubkové rozlišení detektoru | min. 16 bit | absolutní |  |
| DQE detektoru při 0 lp/mm | min. 65%** | absolutní |  |
| Velikost pixelu detektoru | max. 150 μm** | absolutní |  |
| Hmotnost detektoru vč. Baterie | max. 4 kg** | absolutní |  |
| Zatížení detektoru | min. 200 kg** | Typ B |  |
| Automatické integrované dobíjení detektoru v pojízdném přístroji | Ano | absolutní |  |
| Wireless propojení detektoru s přístrojem | Ano | absolutní |  |
| Výdrž wireless detektoru na cca 120 snímků při jednom nabití | Ano | absolutní |  |
| Detektor musí být plně kompatibilní se stávajícím stacionárním skiagrafickým přístrojem na pracovišti A a stávajícím pojízdným RTG přístrojem. Detektor musí umožňovat rychlou výměnu (v řádu jednotek minut) obsluhujícím personálem mezi oběma modalitami Stávající přístroje: Pracoviště A Stacionární skiagrafický přístroj Samsung GC70 Pojízdný RTG přístroj Samsung GM85 | Ano/Ne | Typ C |  |
| Krytí proti kapalinám min. IPx4 | Ano | absolutní |  |
| Další požadavky |
| Ke každému dodanému detektoru jeden kus náhradní baterie | Ano | absolutní |  |
| DICOM služby v rozsahu: Store, Storage Commitment, Query/Retrieve, Modality Worklist, MPPS | Ano | absolutní |  |
| Prohlášení o shodě na celý pojízdný RTG systém jako komplet | Ano | absolutní |  |
| Veškeré potřebné vybavení pro provádění zkoušek provozní stálosti (ZPS) s četností měsíční nebo vyšší | Ano | absolutní |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano | absolutní |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		                              Za účastníka:	………………………..