# Formulář technické specifikace dodávek

# Pojízdné snímkovací RTG přístroje pro nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Část 2 – Mobilní skiaskopické C-rameno

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva |

| Mobilní pojízdné skiaskopické C-rameno |  | 1 ks |
| --- | --- | --- |

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka pojízdného skiaskopického C-ramene včetně mobilní pracovní a zobrazovací stanice a příslušenství pro oddělní radiodiagnostiky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. včetně poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky. Jiné technické řešení nechť je řádně dotazováno v čase tomu určeném, po podání nabídky nemusí být na jiné technické řešení brán zřetel. Jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu.

Číselné parametry mají toleranci ±10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Parametr typu B je parametr minimální, tedy takový, který musí nabízené zařízení (přístroj) splnit v zadavatelem stanovené minimální hodnotě (spodní hranici kritéria), nicméně nabídnutí vyšší hodnoty bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným v čl. 11 ZP (Pravidla pro hodnocení nabídek).

Parametr typu C je parametr nepovinný (fakultativní, volitelný), kterým nabízené zařízení (přístroj) disponovat nemusí, nicméně jeho splnění bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným v čl. 11 ZP (Pravidla pro hodnocení nabídek).

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu. Současně všechny softwary, které jsou součástí této zakázky musí být výrobce původní a nikoli produktem třetích stran.

Technická specifikace:

| Mobilní pojízdné skiaskopické C-rameno |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Základní požadavky na přístroj | Požadovaný počet kusů: |  |  | 1 |
| Parametr | ANO/hodnota |  | Typ parametru: | Nabídnuto* |
| Mobilní pojízdný skiaskopický přístroj s C-ramenem určený pro urologické operační výkony | Ano |  | absolutní |  |
| Systém se sestává ze skiaskopického přístroje s C - ramenem a samostatné volně stojící mobilní zobrazovací stanice specifikované níže | Ano |  | absolutní |  |
| Digitální kontinuální i pulsní skiaskopie | Ano |  | absolutní |  |
| Digitální radiografie pro získání vyšší kvality obrazu | Ano |  | absolutní |  |
| Pulzní režim | min. 1–25 pulzů/s |  | absolutní |  |
| Vyšetřovací protokoly s možností manuálního nastavení | Ano |  | absolutní |  |
| Systém automatické expozice (AERC) | Ano |  | absolutní |  |
| Generátor |  |  |  |  |
| Výkon generátoru | min. 2,2 kW |  | absolutní |  |
| Rozsah kV | min. 40 - 110 kV |  | absolutní |  |
| Rozsah mA | min. 0,2 - 20 mA |  | absolutní |  |
| Rentgenka a kolimátor |  |  |  |  |
| RTG zářič s rotační anodou | Ano |  | absolutní |  |
| Velikost ohniska | 0,5 – 0,6 mm |  | absolutní |  |
| Tepelná kapacita celého zářiče | min. 1,2 MHU |  | Typ B |  |
| Integrovaný filtr pro snížení kožní dávky u pacienta | Ano |  | absolutní |  |
| Dálkově ovládané nezávislé, asymetricky natáčivé olověné clony | Ano |  | absolutní |  |
| Kolimace clon se zobrazením na monitoru bez záření | Ano |  | absolutní |  |
| Detekce |  |  |  |  |
| Detekční systém je tvořen plochým flat panelem čtvercového nebo obdélníkového formátu | Ano |  | absolutní |  |
| Velikost detektoru | min. 300 x 300 mm |  | absolutní |  |
| Přepínatelná velikost pole detektoru | Ano |  | absolutní |  |
| Matrice detektoru (hodnocení bude provedeno na základě celkového počtu pixelů tzn. po vynásobení obou stran detektoru, např. 1400 x 1400 = 1 960 000 pixelů, hodnocenou hodnotou bude 1 960 000) | min. 1400 x 1400 pixelů |  | Typ B |  |
| Velikost pixelu | max. 200 µm |  | absolutní |  |
| Motorizace a ovládání přístroje |  |  |  |  |
| Plně vyvážené v každé poloze | Ano |  | absolutní |  |
| Ochrana kabelů proti přejetí u C – ramena a vozíku s monitory | Ano |  | absolutní |  |
| Motorický vertikální pohyb | min. 400 mm |  | absolutní |  |
| Horizontální pohyb | min. 200 mm |  | absolutní |  |
| Orbitální pohyb | min. 90° / -40° |  | absolutní |  |
| Rotace | min. ±180° |  | absolutní |  |
| Vnitřní hloubka v oblouku C-ramena | min. 650 mm |  | absolutní |  |
| Volný prostor mezi rentgenkou a detektorem | min. 750 mm |  | absolutní |  |
| SID | min. 950 mm |  | absolutní |  |
| Integrovaný laserový zaměřovač na straně detektoru i RTG lampy | Ano |  | absolutní |  |
| Náhledový dotykový monitor na stojanu C – ramene | Ano |  | absolutní |  |
| Dvojitý programovatelný nožní spínač | Ano |  | absolutní |  |
| Ruční expoziční tlačítko | Ano |  | Absolutní |  |
| Napájení | 230 V / 50 Hz |  | absolutní |  |
| Pracovní mobilní akviziční a zobrazovací stanice |  |  |  |  |
| Ploché zobrazovací TFT medicínské monitory pro zobrazení snímku | min. 2 ks |  | absolutní |  |
| Možnost horizontálního / vertikálního nastavení | Ano |  | absolutní |  |
| Velikost obrazovky | min. 18" |  | absolutní |  |
| Rozlišení | min. 1280 x 1024 pixel |  | absolutní |  |
| Jas | min. 900 cd/m2 |  | absolutní |  |
| Monitory disponují zobrazením „LIVE“ a „REF“ obrazu, automatické nastavení jasu podle vnějšího prostředí | Ano |  | absolutní |  |
| Kapacita pro archivaci obrázků v rozlišení min. 1000 x 1000 pixelů | min. 10 000 obrázků |  | absolutní |  |
| Funkce a zpracování obrazu (posprocesing) |  |  |  |  |
| Standardní software pro úpravu obrazů navíc s možností digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase | Ano |  | absolutní |  |
| Systém redukce šumu a eliminace pohybových artefaktů v reálném čase | Ano |  | absolutní |  |
| Zvýraznění hran v reálném čase ke kvalitnějšímu zobrazení detailů, změna jasu a kontrastu, režim negace snímku | Ano |  | absolutní |  |
| Digitální zoom a roam (pohyb zvětšeného obrazu) | Ano |  | absolutní |  |
| Digitální clony | Ano |  | absolutní |  |
| Popis snímků (značky, komentáře, ořezání snímku) včetně možnosti dělení obrazu na obrazovce na 1 až na 12 obrázků apod. | Ano |  | absolutní |  |
| Režim pro eliminaci kovů včetně automatické detekce | Ano |  | absolutní |  |
| Dělení obrazu na obrazovce | Ano |  | absolutní |  |
| Zhotovení filmové smyčky ze skiaskopie s možností exportu do DICOM formátu | Ano/Ne |  | Typ C |  |
| Archivace dat a konektivita systému |  |  |  |  |
| Obrazové a datové vstupy a výstupy | Ano |  | absolutní |  |
| Snadné ukládání dat na USB flash disk | Ano |  | absolutní |  |
| Připojení do počítačové sítě pomocí LAN | Ano |  | absolutní |  |
| Přímé připojení do počítačové sítě NIS/RIS, resp. PACS umožňující bezproblémový přenos obrazu ve formátu DICOM 3 s protokoly Send/Recieve, Storage Commitment, Print, Query/Retrieve, Worklist Management a MPPS včetně protokolu o dávce (exam protokol, report study, aj.) zahrnující podíl použitých režimů včetně celkové hodnoty ozáření | Ano |  | absolutní |  |
| Součástí dodávky jsou je též všechen potřebný HW a SW pro úspěšné navázání spojení systému s DICOM resp. PACS a přenos dat | Ano |  | absolutní |  |
| Požadavky na radiační ochranu a data pacientů a jejich evidenci (DICOM SR) |  |  |  |  |
| Podpora strukturovaného dávkového reportu | Ano |  | absolutní |  |
| Low dose - optimalizované snížení dávky na ½ a ¼ | Ano |  | absolutní |  |
| Poskytnutí dávkového protokolu vhodného pro strojové zpracování, obsahujícího nezbytné údaje pro výpočet orgánových dávek | Ano |  | absolutní |  |
| Identifikace žádanky – accession number | Ano |  | absolutní |  |
| Údaje o pacientovi – příjmení, jméno, identifikační číslo pacienta, hmotnost, výška, pohlaví | Ano |  | absolutní |  |
| Popis výkonu – bodypart | Ano |  | absolutní |  |
| Poskytnutí expozičních údajů: kV, mAs, DAP | Ano |  | absolutní |  |
| Další požadavky |  |  |  |  |
| Zařízení, které poskytne kvantitativní informace o ozáření (DAP metr) | Ano |  | absolutní |  |
| Prohlášení o shodě na celý pojízdný RTG systém jako komplet | Ano |  | absolutní |  |
| Veškeré potřebné vybavení pro provádění zkoušek provozní stálosti (ZPS) | Ano |  | absolutní |  |
| Mechanismus pro upevnění sterilního krytí, sterilní přikrývky | Ano |  | absolutní |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  | absolutní |  |
| Doplňkové příslušenství |  |  |  |  |
| Ochranná zástěra bezolovnatá (ekvivalent olova 0,35 mm) kryjící hrudník. Odnímatelný ochranný límec chránící krk – velikost L | 4 ks |  | absolutní |  |
| Ochranná zástěra bezolovnatá (ekvivalent olova 0,35 mm) kryjící hrudník. Odnímatelný ochranný límec chránící krk – velikost XL | 4 ks |  | absolutní |  |
| Ochranná zástěra bezolovnatá (ekvivalent olova 0,35 mm) kryjící hrudník. Odnímatelný ochranný límec chránící krk – velikost XXL | 2 ks |  | absolutní |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		                              Za účastníka:	………………………..