# Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva, generální ředitel |

Inkubátor

Obsahem veřejné zakázky je pořízení inkubátoru pro Gynekologicko-porodnické oddělení v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky. Jiné technické řešení nechť je řádně dotazováno v čase tomu určeném, po podání nabídky nemusí být na jiné technické řešení brán zřetel. Jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu.

Číselné parametry mají toleranci ±10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu. Současně všechny softwary, které jsou součástí této zakázky musí být výrobce původní a nikoli produktem třetích stran.

Technická specifikace:

| Inkubátor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/Hodnota/Parametr |  | Nabídnuto* |
| Inkubátor s integrovanou vahou určený pro provoz na odděleních Gynekologie – porodnice a Novorozenecké oddělení, resp. pro oddělení intenzivní péče, vhodný pro použití u předčasně narozených dětí |  | Ano |  |  |
| Inkubátor pro neonatální pacienty kombinovaný s vyhřívaným lůžkem |  | Ano |  |  |
| Změna provozu inkubátoru na výhřevné lůžko a naopak v časově komfortním limitu |  | max. 5 s |  |  |
| Přístup k pacientovi ze tří stran přístroje |  | Ano |  |  |
| Možnost provádět RTG vyšetření na pacientovi v inkubátoru |  | Ano |  |  |
| Vložení RTG desky bez zásahu do vnitřní části inkubátoru, rozměr šuplíku na kazetu rtg desky o rozměru 370 x 550 mm |  | Ano |  |  |
| Měření a regulace teploty vzduchu vnitřního prostoru |  | min. 20 – 38 °C |  |  |
| Měření teploty na kůži pacienta |  | min. 35 – 38 °C |  |  |
| Měření a regulace vlhkosti vnitřního prostoru |  | min. 40 – 90 % |  |  |
| Měření a regulace koncentrace kyslíku |  | min. 20 – 60 % |  |  |
| Eliminace poklesu teploty při otevření inkubátoru (manuálně aktivovaný teplotní štít) |  | Ano |  |  |
| Konvenční vyhřívání lůžka |  | Ano |  |  |
| Ovládání základního nastavení funkcí inkubátoru (teplota, koncentrace kyslíku, vlhkost) |  | Ano |  |  |
| Displej pro zobrazení nastavených i aktuálních hodnot (teplota, koncentrace kyslíku, vlhkost) |  | Ano |  |  |
| Ovládání v českém jazyce |  | Ano |  |  |
| Omyvatelnost displeje i ovládání běžně dostupnými dezinfekčními prostředky |  | Ano |  |  |
| Průchod pro ruce ze všech stran, hygienické otevírání (pomocí lokte) |  | Ano |  |  |
| Vyšetřovací světlo na flexibilním rameni |  | Ano |  |  |
| Plocha matrace dostatečná pro umístění dvojčat |  | min. 450 x 680 mm |  |  |
| Mobilita – pojízdné, 4 kolečka, z toho min. 2 s brzděním, směrová aretace |  | Ano |  |  |
| Kolečka podvozku otočná |  | Ano |  |  |
| Kolečka podvozku dostatečně velká |  | min. 100 mm |  |  |
| Podvozek s odkládací plochou/šuplíky |  | Ano |  |  |
| Polohovatelnost lůžka pro novorozence, náklon |  | Ano, min. 12 ° |  |  |
| Výška inkubátoru |  | min. 1400 mm |  |  |
| Výškové nastavení lůžka |  | min. 200 mm |  |  |
| Elektrické ovládání výškového nastavení |  | Ano |  |  |
| Akustický i optický alarm, minimálně požadované měřené parametry: teplota prostředí, koncentrace kyslíku, vlhkost, teplota novorozence |  | Ano |  |  |
| Možnost vypnutí akustického alarmu |  | Ano |  |  |
| Nízká hlučnost |  | max. 50 dB |  |  |
| Průchodky pro veškeré příslušenství (okruhy, kabely) |  | Ano |  |  |
| Integrované měření času (stopky, odečet, APGAR) |  | Ano |  |  |
| Integrovaná váha vhodná pro vážení novorozenců, zobrazení hodnoty na displeji, paměť naměřených hodnot |  | Ano |  |  |
| Omyvatelnost celého systému – vnitřní i vnější části inkubátoru – běžnými dezinfekčními prostředky |  | Ano |  |  |
| Příslušenství k inkubátoru |  |  |  |  |
| Kožní sondy pro měření teploty pacienta |  | 8 ks |  |  |
| Systém eurolišt pro uchycení příslušenství |  | Ano |  |  |
| Držák ventilačních okruhů |  | Ano |  |  |
| Držák na odsávací systém |  | Ano |  |  |
| Přehoz inkubátoru (možnost fototerapie zachována) |  | 1 ks |  |  |
| Otočná police |  | 1 ks |  |  |
| Police/držák na monitor vitálních funkcí (Monitor BSM-3532, výrobce Nihon Kohden) |  | 1 ks |  |  |
| Kompatibilní matrace vhodná pro neonatální pacienty, splňující hygienické nároky pro provoz JIP |  | 2 ks |  |  |
| Doplňující požadavky pro celou dodávku |  |  |  |  |
| Dodávka obsahuje veškeré příslušenství k zahájení provozu |  | Ano |  |  |
| Dodávka je včetně instalace na místo určení |  | Ano |  |  |
| Dodávka zahrnuje školení personálu ve dvou termínech dle potřeb personálu |  | Ano |  |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do ±10%. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V ……………. dne …………..		Za účastníka:	………………………..