# Formulář technické specifikace dodávek

# Laparoskopická věž pro gynekologickou operativu

Část 1 – Laparoskopická věž

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva |

| Laparoskopická věž (sestava) |  | 1 ks |
| --- | --- | --- |

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka laparoskopické sestavy (věže) pro gynekologickou operativu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. včetně poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky. Jiné technické řešení nechť je řádně dotazováno v čase tomu určeném, po podání nabídky nemusí být na jiné technické řešení brán zřetel. Jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu.

Číselné parametry mají toleranci ±10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu.

Technická specifikace:

| Laparoskopická věž – 1 sestava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Laparoskopická věž typu 4K |  | Ano |  |
| Určení pro gynekologické oddělení na laparoskopickou operativu |  | Ano |  |
| Nabízené přístroje mají certifikaci pro medicínské použití na operačních sálech |  | Ano |  |
| Všechny prvky věže jsou umístěny na příslušném kompatibilním přístrojovém vozíku vyjma asistenčního monitoru (umístěn na rameni operačního svítidla) a odsávací jednotky (samostatná pojízdná odsávací jednotka) |  | Ano |  |
| Hlavní monitor |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Monitor splňuje požadavky použití do medicínského prostředí |  | Ano |  |
| LED monitor |  | Ano |  |
| Antireflexní úprava monitoru |  | Ano |  |
| Svítivost |  | min. 500 cd.m-2 |  |
| Vhodný zobrazovací úhel pro práci na operačním sále |  | min. 170 ° |  |
| Uhlopříčka |  | 31“ |  |
| Rozlišení 4K 3840 x 2160 pixelů |  | Ano |  |
| Požadované vstupy a výstupy podporující plnou kompatibilitu mezi nabízenými prvky vč. potřebné kabeláže |  | Ano |  |
| Umístění na přístrojovém vozíku na samostatném rameni, možnost změny výšky monitoru, vertikálního a horizontálního náklonu monitoru |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  | Ano |  |
| Asistenční monitor |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Monitor splňuje požadavky použití do medicínského prostředí |  | Ano |  |
| LED monitor |  | Ano |  |
| Antireflexní úprava monitoru |  | Ano |  |
| Svítivost |  | min. 450 cd.m-2 |  |
| Vhodný zobrazovací úhel pro práci na operačním sále |  | min. 170 ° |  |
| Uhlopříčka |  | min. 31“ |  |
| Rozlišení min. Full HD a lepší (zohledněte nosnost ramene operačního světla) |  | Ano |  |
| Hmotnost vhodná pro zavěšení na rameni operačního světla |  | Ano |  |
| Funkce PIP, POP, rotace obrazu |  | Ano |  |
| Požadované vstupy a výstupy podporující plnou kompatibilitu mezi nabízenými prvky |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  | Ano |  |
| Umístění na třetím rameni operačního světla |  | Ano |  |
| Asistenční monitor umístěn na rameni operačního světla, součástí dodávky je spojovací materiál (šroubky a podložky/vějířky) pro upevnění na držáku ramene operačního světla |  | Ano |  |
| Příslušenství k asistenčnímu monitoru |  |  |  |
| Součástí dodávky je rameno a všechny nezbytné prvky nutné pro instalaci ramene pro nabízený monitor - Operační světlo umístěné na operačním sále gynekologie - MAQUET Volista Access 2x 400 DF - 2-ramenná - Součástí protažení potřebné kabeláže pro provoz nabízeného monitoru, tzn.: - vč. dostatečné potřebné datové kabeláže, vč. kompatibilní datové přípojky a krabičky na zeď operačního sálu (připojení od zdi do ramene op. světla podhledem), lišta pro kabel - vč. kabeláže pro el. zapojení monitoru od rozvaděče operačního sálu do ramene operačního svítidla, vč. kompatibilní koncovky pro el. zapojení monitoru, vč. jističů (vedení minerálním zaklepávacím podhledem) - vč. zemnícího kabelu se standardní koncovkou (úhlová zdířka pro pospojení) |  | Ano |  |

| Videoprocesor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Zobrazení 4K 3840 x 2160 pixelů |  | Ano |  |
| Příprava pro integrovanou funkci ICG, možnost použití kamerové hlavy k tomu určené |  | Ano |  |
| Plná kompatibilita s nabízenou 4K kamerovou hlavou |  | Ano |  |
| Ovládací dotykový displej na čelním panelu jednotky |  | Ano |  |
| Ovládání režimů na panelu přístroje i skrze kamerovou hlavu nebo zdroj světla, ovládání ve sterilním prostředí |  | Ano |  |
| Širokopásmové barevné zobrazení ve 4K barevném formátu BT2020 v 16-ti fázové barevné škále s minimálně 12-ti bitovým zpracováním obrazu |  | Ano |  |
| Funkce ZOOM |  | Ano |  |
| Vlastní řízení jasu zdroje světla dle podmínek v operačním poli (propojení se zdrojem světla) |  | Ano |  |
| Vytváření vlastních uživatelských přednastavení |  | min. 10 přednastavení |  |
| Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení struktur |  | Ano |  |
| Vlastní archivace obrázků, propojení s nabízeným záznamovým zařízením určeným k nahráván obrázků a videozáznamů |  | Ano |  |
| Kompatibilita s nabízením nástrojovým vybavením |  | Ano |  |
| Požadované vstupy a výstupy podporující plnou kompatibilitu mezi nabízenými prvky vč. potřebné kabeláže |  | Ano |  |
| Kamerová hlava |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Kamerová hlava 4K s čipem CMOS/CCD |  | Ano |  |
| Nativní rozlišení 4K min. 3840 x 2160 pixelů |  | Ano |  |
| Možnost použití ICG fluorescenčního zobrazení |  | Ano |  |
| Upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru |  | Ano |  |
| Ovládání ostření obrazu na kamerové hlavě |  | Ano |  |
| Funkce ZOOM |  | Ano |  |
| Ovládání funkce ZOOM na kamerové hlavě |  | Ano |  |
| Automatické doostření nebo ekvivalentní zajištění ostrého obrazu |  | Ano |  |
| Ovládání kamerové jednotky z kamerové hlavy nebo z předního panelu |  | Ano |  |
| Programovatelná ovládací tlačítka |  | min. 2 tlačítka |  |
| Plná kompatibilita s nabízeným videoprocesorem |  | Ano |  |
| Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení struktur |  | Ano |  |
| Autoklávovatelná při 134 °C |  | Ano |  |
| Vhodné pro plasmovou sterilizaci (Sterrad) |  | Ano |  |
| Příslušenství ke kamerové hlavě |  |  |  |
| Kompatibilní kontejner pro sterilizaci kamenové hlavy |  | 1 ks |  |
| Záznamové zařízení (může být integrováno do kamerové jednotky) |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Full HD záznamové zařízení |  | Ano |  |
| Dotykový LCD monitor pro ovládání všech funkcí |  | Ano |  |
| Záznamové zařízení splňuje požadavky použití do medicínského prostředí |  | Ano |  |
| Nahrávání videa v rozlišení Full HD, optická kontrola stavu nahrávání (operační tým vidí, zda je prováděn záznam či nikoliv) |  | Ano |  |
| Tvorba fotodokumentace ve Full HD |  | Ano |  |
| Interní paměť |  | min. 1 TB |  |
| Možnost rozšíření paměti externím diskem |  | Ano |  |
| Požadovaný výstup USB 3.0, možnost exportu fotodokumentace a přenosu do PC bez nutnosti konverze |  | Ano |  |
| Možnost nahrávání na USB současně s ukládáním na interní paměť |  | Ano |  |
| Požadované vstupy a výstupy podporující plnou kompatibilitu mezi nabízenými prvky vč. potřebné kabeláže |  | Ano |  |
| Kompatibilita s DICOM 3.0 |  | Ano |  |
| Možnost napojení do PACS vč. všech prvků k tomu potřebných |  | Ano |  |
| Načítání dat z worklistu |  | Ano |  |
| WIFI připojení (pro worklist) |  | Ano |  |
| Zabezpečení proti ztrátě dat v případě neplánovaného výpadku/vypnutí |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  | Ano |  |
| Připojení přes ethernet |  | Ano |  |
| Příslušenství k záznamovému zařízení |  |  |  |
| Kompatibilní klávesnice/dotykový displej |  | 1 ks |  |
| Zdroj světla (může být integrováno do kamerové jednotky) |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Světelný zdroj LED o výkonu s ekvivalentem ke 300 W xenonovému zdroji (tj. prokazatelně 2200 lumenů nebo multi-led zdroj světla zajišťující ekvivalentní výkon) |  | Ano |  |
| Řízení regulace světla kamerovou jednotkou |  | Ano |  |
| Vlastní řízení intenzity světla dle podmínek v operačním poli |  | Ano |  |
| Podpora funkcí videoprocesoru (úzkopásmové zobrazení, ICG) |  | Ano |  |
| Dostatečná životnost světla |  | min. 10 000 hodin |  |
| Automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu |  | Ano |  |
| Kompatibilita se světlovodnými kabely renomovaných značek (Olympus, Storz, Wolf), dodání přechodek |  | Ano |  |
| Požadované vstupy a výstupy podporující plnou kompatibilitu mezi nabízenými prvky vč. potřebné kabeláže |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  | Ano |  |
| Oplachová pumpa |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Pumpa určená pro hysteroskopický a laparoskopický oplach |  | Ano |  |
| Ovládání pomocí dotykového displeje |  | Ano |  |
| Objemový tok pro hysteroskopii |  | min. až 0,5 l.min-1 |  |
| Tlakový rozsah |  | min. až 150 mmHg |  |
| Ochrana proti tlakovému přetížení |  | Ano |  |
| Ovládání pomocí dotykového displeje |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  | Ano |  |
| Příslušenství k oplachové pumpě |  |  |  |
| Odpadní lahev resterilizovatelná |  | 2 ks |  |
| Hadice pro vakuum s filtrem |  | 1 balení |  |
| Irigační set resterilizovatelný |  | 5 ks |  |
| Hadice pro odsávaní |  | 1 balení |  |

| Insuflátor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Insuflátor CO2 |  | Ano |  |
| Průtok |  | min. 40 l.min-1 |  |
| Nastavitelná rychlost průtoku |  | Ano |  |
| Automatické odsávání kouře při spuštění elektrochirurgické jednotky nebo aktivní automatické odsávání kouře |  | Ano |  |
| Předhřev insuflačního plynu na teplotu lidského těla vč. Insuflační hadice |  | Ano |  |
| Schopnost napojení na vysokotlaké hadice |  | Ano |  |
| Datový kabel pro řízení odsávání |  | Ano |  |
| Požadované vstupy a výstupy podporující plnou kompatibilitu mezi nabízenými prvky vč. potřebné kabeláže |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  | Ano |  |
| Příslušenství k insuflátoru |  |  |  |
| Insuflační hadice s předohřevem, bez omezení počtu sterilizací |  | 2 ks |  |
| Vysokotlaká hadice |  | 1 ks |  |
| CO2 filtry |  | 20 ks |  |
| Systém pro předehřev plynu na teplotu blízkou teplotě lidského těla |  | 1 ks |  |
| Držák lahve CO2 |  | 1 ks |  |
| Odsávací pumpa |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Odsávací pumpa určená pro laparoskopickou operativu |  | Ano |  |
| Sací výkon |  | 40 – 60 l.min-1 |  |
| Ovládání zajišťující plynulé nastavení podtlaku |  | Ano |  |
| Požadovaný maximální dosáhnutelný tlak |  | min. 710 mmHg |  |
| Možnost filtrace v odsávacím okruhu |  | Ano |  |
| Příslušenství k odsávací pumpě |  |  |  |
| Odsávací ručka pro sání a irigaci |  | 4 ks |  |
| Nástavec sací, 10 mm |  | 4 ks |  |
| Nástavec sací, 5 mm |  | 4 ks |  |
| Kompatibilní 2l odsávací nádoba vč. víka a propojovací hadice |  | 2 ks |  |
| Filtr pro odsávací pumpu |  | 20 ks |  |
| Odsávací jednotka |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Mobilní pístová elektrická odsávačka vhodná pro odsávání sekretu |  | Ano |  |
| Systém odsávačky je pístový, bezúdržbový, bezolejový |  | Ano |  |
| Systém odsávačky je vhodný pro dlouhodobé odsávání |  | min. 24 hodin |  |
| Tichý chod bez vibrací, deklarovaná hlučnost |  | max. 40 dB |  |
| Podtlak |  | min. -95kPa |  |
| Plynulá a přesná regulace vakua v rozsahu od 0 do - 90 kPa |  | Ano |  |
| Sací výkon pro odsávačku |  | min. 40 l/min** |  |
| Volitelný sací výkon v minimálně třech stupních pomocí dotykových přepínačů |  | Ano |  |
| Manometr přizpůsoben rychlé orientaci (jednoznačné značení – barevně) |  | Ano |  |
| Vizuální (světelná) kontrola provozu |  | Ano |  |
| Pojistná nádoba s víčkem proti přesátí (včetně dodání polysulfonové a autoklávovatelné propojovací hadice se spojkami |  | Ano |  |
| Dotykový spínač ZAP/VYP a jednodílný kryt odsávačky pro dodržení hygienicky uzavřeného systému |  | Ano |  |
| Možnost připojení nožního spínače |  | Ano |  |
| Upevnění na pojízdný vozík s eurolištou |  | Ano |  |
| Příslušenství k odsávací jednotce |  |  |  |
| Pojízdný stojan |  | Ano |  |
| Pohyblivost stojanu |  | 4 antistatická kolečka (z toho 2 s brzdou) |  |
| Eurolišta/držák pro umístění libovolných velikostí lahví (0,5/1/2/4 l) či jiného příslušenství vč. držáku pro min. 2 lahve |  | Ano |  |
| 2 ks minimálně 2l láhve na sekret s možností používání jednorázových vaků na sekret ke každé odsávačce jako součást dodávky |  | Ano |  |
| 1 balení vaků pro jednorázové odsávání jako součást dodávky |  | Ano |  |
| 1 ks STOP ventilu ke každé odsávačce jako součást dodávky |  | Ano |  |

| Odsávačka kouře (může být integrováno do insuflátoru) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/Hodnota | Nabídnuto* |
| Přístroj určený k odsátí biologického a toxického kouře |  | Ano |  |
| Vhodně pro laparoskopickou operativu |  | Ano |  |
| Filtrace zachycující částice s prokazatelně vysokou efektivitou |  | 99 % |  |
| Nastavení průtoku odsávání |  | Ano |  |
| Automatické spuštění při použití jakékoliv elektrochirurgické jednotky i vlastní spuštění |  | Ano |  |
| Příslušenství k odsávačce kouře |  |  |  |
| Pedál pro spuštění odsávání |  | Ano |  |
| Odsávací hadice |  | 5 balení |  |
| Náhradní filtry |  | 5 balení |  |
| Datový kabel |  | Ano |  |
| Veškerý materiál nutný pro zahájení provozu přístroje |  | Ano |  |

| Vozík |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Určený pro výše uvedené prvky, výčtem: hlavní monitor, videoprocesor, zdroj světla, kamerová hlava, insuflátor, kompletní datový box, kompletní odsávací pumpa, oplachová pumpa, odsávačka kouře, volná police pro elektrokoagulaci (přístroj není součástí této části veřejné zakázky (Část 2), rozměr pálení 370 x 156 x 465 mm, hmotnost 12,5 kg) součástí dodávky je uzemnění přístroje, volná police pro světlo k děložnímu manipulátoru (přístroj není součástí této části veřejné zakázky, rozměr světla 300 x 110 x 230 mm, hmotnost 5 kg) součástí dodávky je uzemnění přístroje |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Vozík s doloženým prohlášením o shodě |  | Ano |  |
| Centrální vypínač pro všechny prvky věže |  | Ano |  |
| Izolační transformátor |  | Ano |  |
| Elektroinstalace určená pro připojení všech požadovaných prvků věže |  | Ano |  |
| Pohyblivost |  | 4 kolečka (min. 3 s brzdou) |  |
| Rameno pro hlavní monitor |  | Ano |  |
| Možnost změny výšky monitoru, vertikálního a horizontálního náklonu monitorů |  | Ano |  |
| Držák infuzních vaků |  | Ano |  |
| Lišta na odpadní nádobu |  | Ano |  |
| Vozík opatřený madly určenými k manipulaci |  | Ano |  |
| Odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům |  | Ano |  |
| Antistatický povrch |  | Ano |  |

| Příslušenství k laparoskopické věži – nástroje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trokar 5 mm, vč. kompatibilních bodců | 2 ks |  |
| Trokar 10 mm, vč. kompatibilních bodců | 2 ks |  |
| Jehelec, velikost 5 mm, délka 43 cm, rovné branže, ekvivalentní k 26173 KAF Karl Storz (současně používaný) | 2 ks |  |
| Optika 30°, vč. světlovodného kabelu min. 250 cm a kompatibilního kontejneru ke každé optice | 1 ks |  |
| Optika 0° (přímá), vč. světlovodného kabelu min. 250 cm a kompatibilního kontejneru ke každé optice | 4 ks |  |
| Diagnostický hysteroskop - autoklávovatelný, vnější průměr 4,2 mm, kontinuální proplach, - 30° optika, kabel a vlastní kontejner pro sterilizaci součástí vč. nutného příslušenství k zahájení provozu | 1 ks |  |
| Operační resektoskop - autoklávovatelný, vnější průměr 8,0 mm, kontinuální proplach, - 30° optika, kabel a vlastní kontejner pro sterilizaci součástí vč. nutného příslušenství k zahájení provozu | 1 ks |  |
| Doplňující požadavky pro celou dodávku |  |  |
| Dodávka obsahuje veškeré příslušenství k zahájení provozu | Ano |  |
| Dodávka je včetně instalace na místo určení | Ano |  |
| Dodávka zahrnuje zaškolení personálu ve třech termínech dle potřeb personálu operačních sálů vč. přítomnosti u operativy | Ano |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		                              Za účastníka:	………………………..