# Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva, generální ředitel |

Lůžko vyhřívané s fototerapií

Obsahem veřejné zakázky je pořízení dvou vyhřívaných lůžek s fototerapií pro Gynekologicko-porodnické v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky. Jiné technické řešení nechť je řádně dotazováno v čase tomu určeném, po podání nabídky nemusí být na jiné technické řešení brán zřetel. Jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu.

Číselné parametry mají toleranci ±10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu. Současně všechny softwary, které jsou součástí této zakázky musí být výrobce původní a nikoli produktem třetích stran.

Technická specifikace:

| Vyhřívané lůžko s fototerapií |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  |  | 2 ks |
| Parametr |  | ANO/Hodnota/Parametr |  | Nabídnuto* |
| Vyhřívané lůžko s fototerapií určené pro provoz na gynekologicko-porodickém oddělení |  | Ano |  |  |
| Integrovaný monitor pro měření základních fyziologických hodnot: EKG, SPO2, NIBP |  | Ano |  |  |
| Zjištění SPO2 výhradně přes Masimo |  | Ano |  |  |
| Integrovaná váha, klasifikace pracovní měřidlo |  | Ano |  |  |
| Integrovaný resuscitační modul vč. zvlhčovače |  | Ano |  |  |
| Integrovaná odsávací jednotka |  | Ano |  |  |
| Ovládání teploty, režim automatické regulace i servo regulace |  | Ano |  |  |
| Regulace teploty |  | min. 33 – 37 °C |  |  |
| Ovládání pomocí dotykového displeje a tlačítek |  | Ano |  |  |
| Optický i akustický alarm pro teplotu mimo optimální rozsah |  | Ano |  |  |
| Zrušení alarmu gestem bez nutnosti kontaminace rukou obsluhy |  | Ano |  |  |
| Elektricky polohovatelné lůžko, zobrazení stavu náklonu |  | Ano |  |  |
| Elektricky výškově nastavitelné lůžko, ovládání z obou stran lůžka nožním pedálem |  | Ano |  |  |
| Lůžko vhodné pro umístění dvojčat, rozměr |  | min. 500 x 650 mm |  |  |
| Průhledné sklopné bočnice, výška bočnic |  | min. 150 mm |  |  |
| Matrace plnohodnotného rozměru ložné plochy lůžka |  | Ano |  |  |
| Plošné osvětlení |  | Ano |  |  |
| Autodiagnostický systém pro eliminaci poruch |  | Ano |  |  |
| Optoakustické alarmy |  | Ano |  |  |
| Záložní zdroj (minimálně pro monitoraci novorozence a měřící a ovládácí funkce lůžka) |  | Ano |  |  |
| Elektrické zásuvky pro připojení dalšího příslušenství (např. pumpy – není součástí dodání) |  | min. 2 zásuvky |  |  |
| Systém plně mobilní, pojezdová otočná kolečka (z toho minimálně 2 brzditelná), kolečka dvojitá |  | Ano |  |  |
| Příslušenství pro každé lůžko |  |  |  |  |
| Součástí dodávky je externí LED fototerapie s vlastním ovládáním pomocí LDC panelu, s modrým světlem, fototerapie je kompatibilní s běžně dostupnými inkubátory (umístění pomocí přísavek), vhodné pro použití při zatemnění inkubátoru (integrovaná kamera pro optickou kontrolu novorozence), vč. měřiče intenzity pro optimalizaci terapie |  | 1 ks |  |  |
| Teplotní čidlo pro novorozence (umístění bříško/záda) |  | 2 ks |  |  |
| EKG kabely |  | 2 ks |  |  |
| SPO2 čidla Masimo |  | 2 ks |  |  |
| NIBP manžety pro novorozence |  | 2 ks |  |  |
| Variabilní police |  | 1 ks |  |  |
| Úložný prostor pod lůžkem |  | Ano |  |  |
| Přípojky vzduch a kyslík, 3 m |  | Ano |  |  |
| Stojan na okruhy |  | Ano |  |  |
| Držák tlakových lahví |  | 2 ks |  |  |
| Madlo na převážení |  | Ano |  |  |
| Vyhřívané podložky s vlastní regulací, rozměr ložné plochy 280 x 600 x 15 mm |  | 3 ks |  |  |
| Doplňující požadavky pro celou dodávku |  |  |  |  |
| Dodávka obsahuje veškeré příslušenství k zahájení provozu |  | Ano |  |  |
| Dodávka je včetně instalace na místo určení |  | Ano |  |  |
| Dodávka zahrnuje školení personálu ve dvou termínech dle potřeb personálu |  | Ano |  |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do ±10%. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V ……………. dne …………..		Za účastníka:	………………………..