# Formulář technické specifikace dodávek

# Laparoskopická věž pro gynekologickou operativu

Část 2 – Elektrokoagulace

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva |

| Elektrokoagulační jednotka |  | 1 ks |
| --- | --- | --- |

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka elektrokoagulační jednotky pro gynekologickou operativu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. včetně poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky. Jiné technické řešení nechť je řádně dotazováno v čase tomu určeném, po podání nabídky nemusí být na jiné technické řešení brán zřetel. Jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu.

Číselné parametry mají toleranci ±10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu.

Technická specifikace:

| Elektrokoagulace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Elektrochirugický generátor vytvářející vysokofrekvenční proudy pro řezání a koagulaci v monopolárním i bipolárním režimu pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu |  | Ano |  |
| Požadovaný výstupní VF výkon pro monopolární řez |  | min. 350 W |  |
| Požadovaný výstupní VF výkon pro monopolární koagulaci |  | min. 250 W |  |
| Požadovaný výstupní VF výkon pro bipolární řez |  | min. 350 W |  |
| Požadovaný výstupní VF výkon pro bipolární koagulaci |  | min. 350 W |  |
| Automatická regulace výstupního výkonu |  | Ano |  |
| Provoz v monopolárním i bipolárním režimu bez nutnosti přepínání generátoru |  | Ano |  |
| Ovládací dotykový displej na čelním panelu jednotky |  | Ano |  |
| Porty s automatickou identifikací typu připojeného nástroje |  | Ano |  |
| Možnost připojení monopolárních i bipolárních resektoskopů renomovaných značek (Olympus, Storz, Wolf) |  | Ano |  |
| Kompatibilita se všemi nabízenými nástroji v příslušenství této elektrokoagulace |  | Ano |  |
| Aktivace monopolárního i bipolárního nástroje pomocí nožního pedálu |  | Ano |  |
| Aktivace monopolárního i bipolárního nástroje pomocí ručního ovládání |  | Ano |  |
| Funkce koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce 7 mm |  | Ano |  |
| Podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře |  | Ano |  |
| Přednastavené programy pro monopolární i bipolární řezy a koagualace |  | min. 5 programů |  |
| Možnost vytváření vlastních programů |  | min. 30 programů |  |
| Přepínání programů v rámci sterilního operačního pole i na přístroji |  | Ano |  |
| Autotest po zapnutí přístroje i během provozu |  | Ano |  |
| Kontrola proudu na neutrální elektrodě |  | Ano |  |
| Kontrola stavu tkáně v průběhu aplikace proudu, minimalizace rizika popálení pacienta |  | Ano |  |
| Indikace chybových stavů, stavová hlášení – optická i akustická upozornění na chybový stav |  | Ano |  |
| Zálohování dat do NIS (wifi nebo UTP) |  | Ano |  |
| Česká lokace přístroje |  | Ano |  |
| Kompatibilita se stávajícím nástrojovým vybavením ERBE (kleště BiClamp 280. kat. číslo: 20195-280) |  | Ano/Ne Hodnocený parametr, při jehož splnění obdrží dodavatel 20 provážených bodů |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Kleště, délka 280 mm, zahnuté 25° |  | 8 ks |  |
| Pinzeta bipolární, délka 200 mm |  | 2 ks |  |
| Kuličková elektroda, přímá, průměr 4 mm |  | 5 ks |  |
| Jehlová elektroda, délka 40 mm |  | 5 ks |  |
| Potřebné kabely k nástrojům součástí dodávky |  | Ano |  |
| Nožní pedál |  | 1 ks |  |
| Odsávač kouře pro optimální vizualizaci operačního pole vč. nutného příslušenství |  | Ano |  |
| Samostatný vozík určený pro umístění přístroje a odsávačky kouře, vhodný pro umístění na operačních sálech, dostatečná nosnost pro přístroj, 4 kolečka (z toho 2 s brzdou, min. 1 antistatické), součástí šuplík, vyhrazený prostor pro pedál |  | 1 ks |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu na gynekologickém operačním sále |  | Ano |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		                              Za účastníka:	………………………..