# Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů

Hlavní a záložní infekční imunochemický analyzátor biologických vzorků

| Počet: | 1 hlavní + 1 záložní |
| --- | --- |

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Základní požadavky |  |  |  |
| Infekční imunochemický hlavní a záložní analyzátor biologických vzorků pracující na základě fluorescenční imunologické metody ELFA (Enzyme-Linked Fluorescent Assay) |  | Ano |  |
| Hlavní a záložní systém pracující nezávisle na sobě, tzn. v případě poruchy jednoho z analyzátorů je možné dále provádět vyšetření na druhém přístroji bez omezení (např. dva samostatné přístroje nebo modulární přístroj se dvěma řídícími jednotkami nebo dvěma samostatnými PC) |  | Ano |  |
| Systém využívá výhradně zkumavky nebo proužky READY TO USE (reagenční proužek obsahující všechna reagenční činidla) nikoli desky ELISA |  | Ano |  |
| Analýza všech vyšetření v oddílu „Požadovaná vyšetření“ viz. níže na tomto zařízení |  | Ano |  |
| Počet pracovních pozic pro souběžnou analýzu v hlavním i záložním analyzátoru s možností dalšího rozšíření |  | min. 36 |  |
| Další případné rozšíření minimálně |  | min. 12 pozic |  |
| Čas měření |  | max. 2 hodiny |  |
| Možnost použití různých typů biologických materiálů (min. sérum, plazma) |  | Ano |  |
| Exspirace souprav od dodání |  | Min. 6 měsíců |  |
| Doplňující požadavky |  |  |  |
| Zpracování technologického projektu umístění analyzátorů do prostor uživatele v případě, že se nejedná o samonosný přístroj a jsou nutné další dílčí úpravy např. přívod vody, odpad, jiný než standartní přívod elektrické energie (230 V/50 Hz), statický posudek apod. |  | Ano |  |
| Doprava všech věcných položek na místo určení a užití |  | Ano |  |
| Připojení zařízení na potřebná media a zdroje energií |  | Ano |  |
| Připojení a datová komunikace zařízení s LIS (DS Soft) |  | Ano |  |
| Dodávka SW pro správu dat a komunikaci analyzátorů s LIS |  | Ano |  |
| Zajištění upgrade SW (je-li k dispozici) |  | Ano |  |
| Archivace primárních dat včetně rodných čísel a jmen |  | Ano |  |
| Zajištění servisní služby (zásahy na místě instalace) do druhého dne od nahlášení v pracovní dny od 7.00 do 15:00 |  | Ano |  |
| Česky mluvící aplikační specialista |  | Ano |  |
| Český hot-line |  | Ano |  |
| Instalace a uvedení do provozu |  | Ano |  |
| Požadovaná vyšetření |  |  |  |
| anti-HAV IgM |  | Ano |  |
| anti-HAV celk./IgG |  | Ano |  |
| HBsAg |  | Ano |  |
| HBsAg konfirmační test |  | Ano |  |
| anti-HBc IgM |  | Ano |  |
| anti-HBc celk./IgG |  | Ano |  |
| anti-HBe |  | Ano |  |
| HBeAg |  | Ano |  |
| anti-HBs |  | Ano |  |
| anti-HCV |  | Ano |  |
| anti-HEV IgM |  | Ano |  |
| anti-HEV IgG |  | Ano |  |
| anti-HIV |  | Ano |  |
| anti-CMV IgM |  | Ano |  |
| anti-CMV IgG |  | Ano |  |
| anti-EBV IgM(EA,VCA) |  | Ano |  |
| anti-EBV EA/VCA IgG |  | Ano |  |
| anti-EBV EBNA IgG |  | Ano |  |
| anti-Borrelia IgM |  | Ano |  |
| anti-Borrelia IgG |  | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Poskytnutí záložního zdroje pro nabízené přístrojové vybavení (UPS) s kapacitou umožňující minimálně dokončit celý cyklus analýzy |  | Ano |  |
| Veškerý materiál nutný k instalaci zařízení do místa určeného zadavatelem |  | Ano |  |
| Spotřební materiál |  |  |  |
| Dodání reagencií potřebných pro počáteční verifikace všech metod (včetně kalibrátorů, kontrol, promývacích a dalších potřebných roztoků) |  | Ano |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do ±10%.

V souladu s § 89 odst. 6 a § 90 odst. 3 ZZVZ je rovněž možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, které splňuje technické a bezpečností požadavky na stejné nebo vyšší úrovni.

V ……………. dne …………..	                       	Za účastníka:	………………………..