## část 1
Příloha č. 3 - Technická specifikace
"Dodávky spotřebního materiálu pro sterilizaci"
část 1 - Obalový materiál pro parní sterilizaci
Bližší specifikace - technický popis | splnění technické specifikace ANO/NE | Technický popis nabízených parametrů dodavatelem
Sáček plochý papír/fólie
vhodné do všech základních typů sterilizace jako jsou pára (vlhké teplo), ethylenoxid a formaldehyd
vyrobeny z vícevrstvé fólie, min. pětivrstvé, PET/PP a zdravotnického papíru, který i při vlhkosti musí být pevný
min. 60gsm
na povrchu jsou zaznačeny procesové indikátory, jenž vypovídají o provedené sterilizaci
obaly jsou opatřeny veškerými údaji o barevné změně procesových indikátorů, směr otevírání obalu a podobně, a to piktogramy nebo popisky
bez chemických příměsí
bez optických zjasňovačů
s bakteriální ochranou
mechanícká odolnost
uzavírá se pomocí svářečky
rozměr: 100 x 260mm
rozměr: 100 x 300 mm
rozměr: 100 x 350 mm
rozměr: 100 x 400 mm
rozměr: 150 x 200 mm
rozměr: 150 x 300 mm
rozměr: 200 x 400 mm
rozměr: 075 x 170 mm - 200mm
rozměr: 075 x 270 mm - 300mm
rozměr: 075 x 350 mm
rozměr: 250 x 350 mm
rozměr: 250 x 400 mm
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
Sáček skládaný papír/fólie
vhodné do všech základních typů sterilizace jako jsou pára (vlhké teplo), ethylenoxid a formaldehyd
vyrobeny z vícevrstvé fólie, min. pětivrstvé, PET/PP a zdravotnického papíru, který i při vlhkosti musí být pevný
má boční sklady
na povrchu jsou zaznačeny procesové indikátory, jenž vypovídají o provedené sterilizaci
obaly jsou opatřeny veškerými údaji o barevné změně procesových indikátorů, směr otevírání obalu a podobně, a to piktogramy nebo popisky
min. 60gsm
bez chemických příměsí
bez optických zjasňovačů
s bakteriální ochranou
mechanícká odolnost
uzavírá se pomocí svářečky
rozměry:
rozměry: 100 x 300 mm
rozměry: 100 x 390 mm - 400 mm
rozměry: 150 x 390 mm - 400 mm
rozměry: 200 x 500 mm
rozměry: 250 x 500 mm
rozměry: 420 - 450 x 600 mm
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
Role plochá papír/fólie
vhodné do všech základních typů sterilizace jako jsou pára (vlhké teplo), ethylenoxid a formaldehyd
vyrobeny z vícevrstvé fólie, min. pětivrstvé, PET/PP a zdravotnického papíru, který i při vlhkosti musí být pevný
je určen pro vysekávání nebo stříhání na požadovanou velikost a následné vytvoření obalů (např. sterilizačních sáčků nebo obálek).
na povrchu jsou zaznačeny procesové indikátory, jenž vypovídají o provedené sterilizaci
obaly jsou opatřeny veškerými údaji o barevné změně procesových indikátorů, směr otevírání obalu a podobně, a to piktogramy nebo popisky
min. 60gsm
bez chemických příměsí
bez optických zjasňovačů
s bakteriální ochranou
mechanícká odolnost
uzavírá se pomocí svářečky
rozměry:
rozměry: 050mm x 200m
rozměry: 100mm x 200m
rozměry: 120mm x 200m
rozměry: 150mm x 200m
rozměry: 200mm x 200m
rozměry: 075mm x 200m
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
Role skládaná papír/fólie
vhodné do všech základních typů sterilizace jako jsou pára (vlhké teplo), ethylenoxid a formaldehyd
vyrobeny z vícevrstvé fólie, min. pětivrstvé, PET/PP a zdravotnického papíru, který i při vlhkosti musí být pevný
má boční sklady
je určen pro vysekávání nebo stříhání na požadovanou velikost a následné vytvoření obalů (např. sterilizačních sáčků nebo obálek).
na povrchu jsou zaznačeny procesové indikátory, jenž vypovídají o provedené sterilizaci
obaly jsou opatřeny veškerými údaji o barevné změně procesových indikátorů, směr otevírání obalu a podobně, a to piktogramy nebo popisky
min. 60gsm
bez chemických příměsí
bez optických zjasňovačů
s bakteriální ochranou
mechanícká odolnost
uzavírá se pomocí svářečky
rozměry:
rozměry: 250mm x 100m
rozměry: 300mm x 100m
rozměry: 350mm x 100m
rozměry: 150mm x 100m
rozměry: 100mm x 100m
rozměry: 200mm x 100m
rozměry: 075mm x 100m
rozměry: 400mm x 100m
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
V ……………., dne…………..
Poznámka:
Účastník vyplní modře podbarvená pole.

## část 2
Příloha č. 3 - Technická specifikace
"Dodávky spotřebního materiálu pro sterilizaci"
část 2 - Obalový materiál pro plazmovou sterilizaci
Bližší specifikace - technický popis | splnění technické specifikace ANO/NE | Technický popis nabízených parametrů dodavatelem
Sáček TYVEK plochý s indikátorem
materiál bez obsahu celulózy zvaný TYVEK
5-ti vrstva fólie odolná proti protržení
3-násobný svár pro optimální odolnost
min. 60gsm
jednoduchý peel efekt k aseptickému otevření
antimikrobiální bariéra
indikace H2O2 - jasná barevná změna
neobsahuje toxická činidla
uzavření pomocí svářečky sterilizačních obalů
balení min. 500ks - max. 1000ks
rozměry: 150 x 300mm
rozměry: 200 x 400mm
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
Role TYVEK s indikátorem
materiál bez obsahu celulózy zvaný TYVEK
5-ti vrstva fólie odolná proti protržení
3-násobný svár pro optimální odolnost
min. 60gsm
jednoduchý peel efekt k aseptickému otevření
antimikrobiální bariéra
indikace H2O2 - jasná barevná změna
neobsahuje toxická činidla
uzavření pomocí svářečky sterilizačních obalů
rozměry: 050mmx70m
rozměry: 100 mm x 70 m
rozměry: 250 mm x 70 m
rozměry: 200 mm x 70 m
rozměry: 500mmx70m
rozměry: 075 mm x 70 m
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
V ……………., dne…………..
Poznámka:
Účastník vyplní modře podbarvená pole.

## část 3
Příloha č. 3 - Technická specifikace
"Dodávky spotřebního materiálu pro sterilizaci"
část 3 - Posterilizační ochranný sáček
Bližší specifikace - technický popis | splnění technické specifikace ANO/NE | Technický popis nabízených parametrů dodavatelem
jednorázový obalový materiál
zachování sterility zdravotnických prostředků po sterilizaci během manipulace, skladování a transportu
vícevrstvý plastový materiál (např. LDPE, PET), který je odolný proti vlhkosti, prachu a mechanickému poškození
nepropustný pro mikroorganismy
průhledný
bez sterilizačního indikátoru
uzavírání: samolepící
rozměry: 200x300mm
rozměry: 400x550-600mm
rozměry: 600x750mm
rozměry: 420x700mm
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
V ……………., dne…………..
Poznámka:
Účastník vyplní modře podbarvená pole.

## část 4
Příloha č. 3 - Technická specifikace
"Dodávky spotřebního materiálu pro sterilizaci"
část 4 - Testy a indikátory sterilizačních procesů
Bližší specifikace - technický popis | splnění technické specifikace ANO/NE | Technický popis nabízených parametrů dodavatelem
Test integrační trubičkový pro horkovzdušnou sterilizaci
Skleněné zatavené trubičky naplněné indikační tekutinou. Trubičky jsou jediným indikátorem, který splňuje specifikace pro indikátory dle ČSN EN 11140-1. Chemický test, který se vkládá do jednotlivé vsázky v odpovídajícím množství. Test by měl prokázat splnění všech kritických parametrů. Správnost provedení testu, jeho zbarvení je vždy popsána výrobcem v přiloženém návodu.
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
PCD testovací komůrka pro kapilárový parní test
Slouží k ověření efektivity sterilizace v dutých nástrojích, simulují podmínky pro kapilární trubičky a testují penetraci páry. Používají se k validaci a kontrole parní sterilizace v autoklávech.
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
Test integrační třída 6, parní sterilizace
Chemický test, který se vkládá do jednotlivé vsázky v odpovídajícím množství. Test by měl prokázat splnění všech kritických parametrů. Indikátor odpovídá specifikacím dle ČSN EN 11140-1 Typ 6. Správnost provedení testu, jeho zbarvení je vždy popsána výrobcem v přiloženém návodu. 134°C - 7 - 10 minut, 121°C - 20 minut.
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
Kovový simulační test pro kontrolu mytí nástrojů – Getinge
Opakovaně použitelný kovový indikátorový držák pro simulaci mytí kontaminovaných nástrojů v mycích a dezinfekčních automatech. Umožňuje vložení testovacích indikátorů nebo destiček a je určen pro sledování účinnosti čištění dle EN ISO 15883. Držák musí být srovnatelný svou konstrukcí a funkcí s držákem Gentinge WASH Monitor - indikátorový držák nebo rovnocenný.
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
Test mytí nástrojů
Jednorázový test se syntetickou testovací skvrnou pro kontrolu mycích procesů v mycích a dezinfekčních zařízení různých typů dle normy IN ISO 15883-1:2010, indikátorová skvrna imituje znečištění lidskou krví a tkání.
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
Chemický indikátor pro kontrolu účinnosti tepelné dezinfekce
Určeno k monitorování procesů dezinfekce vlhkým teplem v pračkách a dezinfekčních zařízení 5min, 90°, samolepící. Indikátor mění barvu při dosažení správné kombinace teploty a času. Barevná změna je zřetelná pro snadné vizuální vyhodnocení. Dle EN ISO 15883
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
Helix-PCD+ Bowie&Dick simulační test -sada
Určeno k vyhodnocení odstraňování vzduchu a pronikání páry ve velkých a malých vakuových parních sterilizátorech. Zařazení: Bowie & Dick cyklus: 3,5 minuty, 134 ºC. Sada obsahuje testovací těleso s kapilárou (délka cca 1,5m, vnitřní průměr cca 2mm) a indikátorové pružky typu 2 dle normy. Indikátor typu 2 s jasně patrnou barevnou změnou při správně sterilizaci. Kompatibilita s normami EN867-5, ISO 11140-1, ISO 11140-4.
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
TEST, typ 4, dvoudílný indikátor, 134 °C/7min., 121°C/20min
Chemické indikátory třídy 4 dle normy EN ISO 11140-1. Dvoudílný – obvykle znamená, že test má oddělené části pro porovnání výsledku (test + referenční pole). Určeno pro cyklus: 134 °C/7min., 121°C/20min. (běžný sterilizační režim ve zdravotnictví).
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
Test těsnosti sváru
Určený ke kontrole kvality sváru sterilizačních obalů (např. sáčků a rolí pro parní sterilizace, kompatibilní s normami EN ISO 11607-2, umožňuje archivaci jako záznam o kontrole kvality. Kompatibilní s běžnými sterilizačními obaly a svářecími přístroji.
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
V ……………., dne…………..
Poznámka:
Účastník vyplní modře podbarvená pole.

## část 5
Příloha č. 3 - Technická specifikace
"Dodávky spotřebního materiálu pro sterilizaci"
část 5 - Netkaná textilie SMS, Wrap absorpční papír
Bližší specifikace - technický popis | splnění technické specifikace ANO/NE | Technický popis nabízených parametrů dodavatelem
Wrap absopční papír vnější obal
materiál: SMS netkaná textilie
odolnost proti roztržení, oděru, plamenům a uvolňování vláken
Sterilizační kompatibilita: pára, ethyllenoxid (EO), plazma (H2O2)
min. 58 gsm, použití jako vnější obal
barva: jiná barva než modrá, např. fialová
rozměry: 91x91cm, tolerance: +/- 2cm
rozměry: 121x121cm, tolerance: +/- 2cm
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
Wrap absopční papír vnitřní obal
materiál: SMS netkaná textilie
odolnost proti roztržení, oděru, plamenům a uvolNování vláken
sterilizační kompatibilita: pára, ethyllenoxid (EO), plazma (H2O2)
min. 45 gsm, použití jako vnější obal
rozměry: 76x76cm, tolerance: +/- 2cm
rozměry: 91x91cm, tolerance: +/- 2cm
rozměry: 121x121cm, tolerance: +/- 2cm
rozměry: 137x182cm, tolerance: +/- 2cm
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
Papír absorpční do sít
Speciální savý papír vyvinutý k absorpci nadměrné kondenzace nebo vlhkosti v sítech během parní sterilizace. Papír se vkládá do sít nebo kontajnerů. Dodávané v arších.
min. 70 gms
rozměry: 30x50cm
rozměry: 30x60cm
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
V ……………., dne…………..
Poznámka:
Účastník vyplní modře podbarvená pole.

## část 6
Příloha č. 3 - Technická specifikace
"Dodávky spotřebního materiálu pro sterilizaci"
část 6 - PLOMBA plastová bezpečnostní
Bližší specifikace - technický popis | splnění technické specifikace ANO/NE | Technický popis nabízených parametrů dodavatelem
plomba bez indikátoru slouží k zabezpečení kontejneru proti nekontrolovanému otevření
plomba je vyrobena z kvalitního plastu, který se neláme, nepraská
Prohlášení o shodě, produktové listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
V ……………., dne…………..
Poznámka:
Účastník vyplní modře podbarvená pole.

## část 7
Příloha č. 3 - Technická specifikace
"Dodávky spotřebního materiálu pro sterilizaci"
část 7 - Olej k péči o nástroje
Bližší specifikace - technický popis | splnění technické specifikace ANO/NE | Technický popis nabízených parametrů dodavatelem
speciální olej ve spreji k péči o nástroje před sterilizací
je vyloučena tvorba skvrn během horkovzdušné sterilizace, zamezuje korozi
fyziologicky nezávadné, bez freonů
Prohlášení o shodě, produktové listy, bezpečnostní listy, návody k použití je-li to relevantní - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Produkty splňují na řízení EU 2023/607
V ……………., dne…………..
Poznámka:
Účastník vyplní modře podbarvená pole.