# Formulář technické specifikace dodávek

# Pořízení tkáňového procesoru na oddělení Patologie

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva |

| Tkáňový procesor |  | 1 ks |
| --- | --- | --- |

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka tkáňového procesoru pro odd. Patologie, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. včetně poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty a on-line podpory.

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky. Jiné technické řešení nechť je řádně dotazováno v čase tomu určeném, po podání nabídky nemusí být na jiné technické řešení brán zřetel. Jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu.

Číselné parametry mají toleranci ±10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do laboratorního provozu.

Technická specifikace:

| Plně automatický tkáňový procesor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  | 1 ks |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Plně automatický tkáňový procesor pro použití v patologii na zpracování biologických vzorků s certifikací IVD |  | Ano |  |
| Automatické zpracování standartních kazet |  | min. 200 |  |
| Automatické zpracování „mega“ kazet |  | min. 24 |  |
| Možnost zvýšení kapacity |  | až na 300 kazet |  |
| Vhodné pro všechny typy biologických tkání včetně silnějších vzorků |  | až 10 mm |  |
| Přístroj umožňuje paralelní zpracování více vzorků i jejich postupné vkládání |  | Ano |  |
| Robotické rameno pro automatický přenos stojanu do parafínové kavity – bez přečerpávání parafínu |  | Ano |  |
| Provoz bez Xylenu |  | Ano |  |
| Otevřený reagenční systém – není požadováno využívání reagens výrobce systému |  | Ano |  |
| Ultrazvukové čidlo reagencií detekující druh roztoku a jeho čistotu při zpracování |  | Ano |  |
| Součást procesoru – hlavní kavita |  |  |  |
| Konvenční (odporové) i mikrovlnné vyhřívání k rychlejšímu a efektivnějšímu zpracování |  | Ano |  |
| Kavita z nerez oceli AISI 304 vhodná pro laboratorní podmínky s nastavitelným magnetickým míchátkem a vakuem až 650 mbar |  | Ano |  |
| Řízení zpětnovazebním systémem typu PID k zajištění stabilní teploty |  | Ano |  |
| Bezpečnostní senzor mikrovln |  | Ano |  |
| Ultrazvukový senzor kontrolující výšku hladiny |  | min. 4 |  |
| Součást procesoru – kavita na parafín |  |  |  |
| Materiál vhodný pro parafín (hliník s vhodnou úpravou nebo jiné řešení) s nastavitelným magnetickým míchátkem a vakuem až 100 mbar |  | Ano |  |
| Sledování hladiny kapaliny v reagens bezkontaktně (min. 2 min – max optické senzory) |  | Ano |  |
| Další požadavky na přístroj a obecné požadavky na obě kavity |  |  |  |
| Minimalizace rizika kontaminace nebo záměny reagencií díky možnosti použití z původního balení bez nutnosti přelévání (čtečka čárových kódů pro načtení umístění a druhu kanystru) |  | Ano |  |
| Vhodná kapacita komory na kanystry o objemu 5 l v samostatném prostoru přístroje vč. konektorů na jejich stabilní upevnění |  | min. 8 |  |
| Možnost výměny reagens během provozu |  | Ano |  |
| Vyhřívaná víka kavit |  | Ano |  |
| Přístroj je ve stabilní nerezové skříni |  | Ano |  |
| Ovládací displej, barevný, dotykový, pro obsluhu všech možností přístroje |  | Ano |  |
| Řízení odtahu výparů |  | Ano |  |
| Zajištění připojení do LIS včetně licence na náklady dodavatele |  | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Dělený koš pro min. 200 kazet |  | 1 ks |  |
| Koš na „megakazety“ |  | 1 ks |  |
| Napájecí kabel |  | Ano |  |
| Dostatečný záložní zdroj UPS |  | Ano |  |
| Alarmový kit |  | Ano |  |
| Přístroj pro čištění košů, plně kompatibilní s příslušenstvím, určený pro laboratorní provoz (automatický, ovládání přes dotykový displej, řízení teploty i času, vč. vestavěného odsávání, magnetické míchání, provedení v nerez oceli vhodné do laboratorního prostředí), vč. nerezového koše pro odstranění parafínu ze zalévacích forem, víček a pinzet, vč. hadice pro připojení k odpadní nádobě, vč. napájecího kabelu |  | Ano |  |
| Další požadavky na dodání |  |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu |  | Ano |  |
| Návod k použití v českém jazyce v elektronické podobě |  | Ano |  |
| Prohlášení o shodě v elektronické podobě |  | Ano |  |
| Školení pro personál ve dvou termínech dle možností personálu odd. Patologie |  | Ano |  |
| Záruční doba 24 měsíců |  | Ano |  |
| Online podpora 24/7 vč. svátků a přestupného roku, součástí veškeré příslušenství pro tento provoz (datové připojení, GSM LTE modem, SIM karta LTE pro modem, SIM karta pro alarm) |  | Ano |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		                              Za účastníka:	………………………..