[image: image1.jpg]PCeska Lipa
NEMOCNICE





Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů

„Diagnostický UZ systém pro anesteziologicko-resuscitační oddělení při Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“
	Název zadavatele:  
	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

	Sídlo: 

	Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

	IČ:


	27283518

	Zastoupený:                
	Ing. Pavel Marek, předseda představenstva, generální ředitel


	Ultrazvukový přístroj diagnostický pro multioborová vyšetření
	1 ks


Obsahem veřejné zakázky je pořízení ultrazvukového diagnostického přístroje pro účely vyšetření pacientů na ARO.
Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky. Jiné technické řešení nechť je řádně dotazováno v čase tomu určeném, po podání nabídky nemusí být na jiné technické řešení brán zřetel. Jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu. 

Číselné parametry mají toleranci 10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu. V případě možnosti výběru barvy si zadavatel vyhrazuje právo si barvu zvolit po předložení vzorníku. 

	Ultrazvukový přístroj diagnostický pro ARO

	Obchodní název a typové označení přístroje
	

	Výrobce přístroje
	

	Základní požadavky
	Požadovaný počet kusů:
	1

	Parametr
	ANO/hodnota
	Nabídnuto*

	Diagnostický ultrazvukový přístroj se softwarem pro provádění multioborových vyšetřeních
	Ano
	

	Plně digitální UZ přístroj nejvyšší třídy
	Ano
	

	Dynamický rozsah přístroje 
	min.  300 dB**
	

	Manuální i automatická úprava TGC
	Ano
	

	2D zobrazení
	Ano
	

	Možnost nastavení hloubky 
	min. 1 až 30 cm
	

	Duální zobrazení
	Ano
	

	Barevné dopplerovské zobrazení – Color doppler, Power doppler, Pulsní doppler, HPRF PW, Kontinuální doppler, duplexní a triplexní mód 
	Ano
	

	Širokopásmové zobrazení
	Ano
	

	Harmonické zobrazení (THI) a pulsní THI
	Ano
	

	Barevný a anatomický M mód
	Ano
	

	Prostorové skládání 2D obrazu (compound imaging)
	Ano
	

	Přiblížení i zmrazeného obrazu (Zoom/Pan) Cine loop s post processingem
	Ano
	

	EKG modul včetně elektrod
	Ano
	

	Možnost nastavení vlastního vyšetřovacího presetu
	Ano
	

	Uživatelská nastavení pro každou sondu
	Ano
	

	Vstupy pro připojení UZ sond
	min. 3**
	

	Možnost připojení jícnové sondy
	Ano
	

	Ergonomie systému

	Výškové polohování přístroje v rozsahu 
	Min. 20 cm
	

	Min. 3 držáky sond umístěna nad displejem a 1 držák na gel
	Ano
	

	Baterie umožňující start přístroje v nouzových případech do 30 sec s výdrží min. 2 hodiny pro provádění vyšetření bez nutnosti připojení do el. sítě
	Ano
	

	Hmotnost přístroje
	Max. 58 kg
	

	Kolečka s brzdou pro transport po oddělení a následnou aretaci
	Ano
	

	Provoz na interní baterii i ze sítě 220-240 V
	Ano
	

	Požadavky na ovládání

	Monitor s dotykovou obrazovkou s rozlišením 1080 x 1920 (portrétní zobrazení) a s úhlopříčkou
	min. 21,5“**
	

	Dezinfikovatelný ovládací panel s fyzickými tlačítky (minimálně freeze, hloubka, zisk a akvizice) a touchpadem
	Ano
	

	Ovládací panel s ochranou proti zatečení
	Ano
	

	Ovládání přístroje jak pomocí dotykové obrazovky, tak pomocí touchpadu a tlačítek
	Ano
	

	Alfanumerická klávesnice na dotykovém displeji
	Ano
	

	Podsvícené ovládací prvky

	Ano
	

	Nezávislé ovládání zesílení pro jednotlivé módy
	Ano
	

	Softwarová výbava

	SW pro vizualizaci jehly s použitím lineární sondy
	Ano
	

	SW pro zobrazení pomalých průtoků ve vaskulárních aplikacích
	Ano
	

	Konektivita, ukládání a archivace dat

	Archivace dat pacientů
	Ano
	

	Vnitřní digitální archivační systém – vyhledávání pacientských dat dle pacienta apod.
	Ano
	

	Strukturovaná zpráva s výsledky měření
	Ano
	

	Schopnost zaznamenávat na externí Flash memory a ostatní paměťová USB zařízení 
	Ano
	

	Interní HDD
	min. 500 GB
	

	DICOM rozhraní a možnost exportu dat v DICOM formátu přes LAN port
	Ano
	

	Požadované sondy

	Širokopásmová single-crystalová kardiologická sonda o frekvenčním rozsahu
	Min. 1 MHz – 5 MHz
	

	Širokopásmová single-crystalová abdominální sonda o frekvenčním rozsahu
	Min. 1 MHz -5 MHz
	

	Širokopásmová lineární sonda o frekvenčním rozsahu
	Min. 3 MHz - 12 MHz
	


*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. 

Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do ±10%. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.
V souladu s § 89 odst. 6 a § 90 odst. 3 ZZVZ je rovněž možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, které splňuje technické a bezpečností požadavky na stejné nebo vyšší úrovni.
V ……………. dne …………..
                       
Za účastníka:
………………………..
[image: image1.jpg]