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Smlouva: „Dodávka a instalace až 77 kusů nových alkohol testerů s příslušenstvím“
Číslo smlouvy objednatele: DOD20251593
Číslo smlouvy zhotovitele: (POZN. Doplní dodavatel)

Příloha č. 1 SoD – Specifikace předmětu plnění

Požadovaná specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění je dodání a instalace (montáž) až 77 kusů měřících přístrojů alkoholu v těle – alkohol testerů (dále jen „zařízení“) do tramvajových vozů 39 kusů do tramvají typu Stadler Tango NF2 a 38 kusů do tramvají typu Škoda 39T.
Instalace zařízení spočívá v řádném upevnění přístroje na místo stanovené objednatelem a jeho propojení s řídícími okruhy vozidla takovým způsobem, aby v případě pozitivní dechové zkoušky (nebo jejího neprovedení) bylo znemožněno pokračovat v jízdě.
Zařízení budou sloužit k namátkové kontrole řidičů MHD vykonávajících službu na vozidle vybaveném tímto zařízením.
Specifikace zařízení:
· Zařízení musí být profesionální tester určený pro firemní, průmyslové nebo bezpečnostní použití, využívající pokročilý elektrochemický (fuel cell) senzor, který zajišťuje spolehlivé měření koncentrace alkoholu v dechu s dlouhodobou stabilitou a minimálními odchylkami, stabilní měřidlo s dlouhou životností sensoru (minimálně 5 let).
· Zařízení musí mít měřící rozsah minimálně 0,00 – 5,00 promile; výsledek dechové zkoušky musí být zobrazen na displeji arabskými číslicemi.
· Zařízení musí disponovat počítadlem provedených zkoušek.
· Zařízení musí mít digitální podsvícený displej, zobrazující naměřenou koncentraci v promile s přesností ±5 % dle požadavků příslušné normy CENELEC / EN 50436. Splnění požadavků normy EN 50436 musí být doloženo příslušným certifikátem nebo jiným rovnocenným dokladem prokazujícím shodu, a to nejpozději před dokončením instalace v prvních dvou vozidlech.
· Zařízení musí disponovat vizuálními a zvukovými indikátory měření. 
· Hlášení na displeji v českém jazyce – hlášení na displeji musí být pouze v českém jazyce, nepřipouští se žádné zkratky ani hlášení v jiném než českém jazyce.
· Zařízení pro provedení dechové zkoušky bude umístěno v kabině řidiče na vhodném a dostupném místě (nesmí zasahovat do zorného pole a musí být řidiči dostupné). Pokud bude mít zařízení více částí, ostatní budou umístěny mimo prostory přístupné řidiči, avšak přístupné servisnímu personálu.  Umístění zařízení, všech jeho částí a zapojení do palubní sítě podléhají schválení objednatelem za podmínek dle smlouvy o dílo.
· Zařízení musí být řádně certifikováno Českým metrologickým institutem (ČMI), případně jinou příslušnou autoritou v rámci EU či EHS, a kalibrováno dle platných norem a právních předpisů.
· Ke každému zařízení musí být přiložen návod k použití v českém jazyce.
· Součástí každého alkohol testeru musí být 1000 ks samostatně balených náustků, musí se jednat o náustky běžně dostupné na českém trhu za jednotkovou cenu dle smlouvy o dílo.
· Jmenovité napájecí napětí zařízení bude 16-30VDC.
· Zařízení bude spojeno se stávajícím palubním počítačem, a sice prostřednictvím sítě Ethernet.
· Zařízení musí poskytovat základní online data, a to minimálně v rozsahu: 
a) Evidované hodnoty:
Pro evidenci dechových zkoušek:
· číslo vozu, ve kterém je prováděna zkouška,
· výrobní číslo alkohol testeru,
· výsledek dechové zkoušky (negativní/pozitivní s naměřenou hodnotou), 
· odmítnutí dechové zkoušky, 
(informaci o odmítnuté dechové zkoušce a dechové zkoušce s pozitivním výsledkem musí být avizována: v dohledovém software včetně vhodně zobrazeného alarmu a akustické signalizace. Následně dohledový software zašle informace zpět do Palubního počítače a na uživatelem předdefinované kontakty formou MS Teams, emailu, SMS.  Musí být zajištěna kompatibilita zařízení se standardem ITxPT v souvislosti s pořízením nového palubního systému objednatelem v rámci projektu Telematika 2025+.  Veškerá činnost musí být logována.),
· datum a čas dechové zkoušky,
· GPS (místo) kde proběhla zkouška, kde proběhla výzva ke zkoušce,
· zapnutí a vypnutí.

Pro servisní účely
· výrobní číslo jednotlivých komponentů a umístění v konkrétním vozidle,
· datum poslední provedené kalibrace,
· použití odblokovacího tlačítka,
· chybové hlášení.

b) Chybová hlášení
Objednatel požaduje bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo předložit návrh kategorizace/typů chybových hlášení a dále Objednatel požaduje možnost tato chybová hlášení rozšířit. 

c) Data v reálném čase
Data v případě pozitivní dechové zkoušky. 

d) Dohledový software
On-line webové rozhraní:
· všechny výše uvedené evidované hodnoty, 
· zobrazení chybových hlášení dle času s možností filtrace podle jejich kategorizace/typu,
· aktuální stav jednotek ve voze,
· aktuální stav datových přenosů,
· data kalibrací jednotlivých zařízení,
· možnost filtrace (den, týden, měsíc, rok) s možností uložení např. v XLS.

· Data k identifikaci jízdy, obsluhy a vozidla je možné čerpat z protokolu Episnet APC. 
· Zařízení vyzve k dechové zkoušce na základě povelu z palubního počítače binárním výstupem -24 V na binární vstup alkohol testeru.
· V případě pozitivní dechové zkoušky, zařízení provede opakovanou dechovou zkoušku a v případě opětovné pozitivní dechové zkoušky dojde k zabránění jízdy vozidla.
· Zařízení bude vybaveno externím servisním tlačítkem pro možnost nastartování vozu bez dechové zkoušky. Zároveň toto tlačítko zajistí odblokování vozu při zabráněné jízdě vozidla následkem pozitivních zkoušek. Toto tlačítko nebude přístupné řidiči. 
· Objednatel zajistí nezbytnou součinnost se stávajícími dodavateli HW/SW. 
· Zhotovitel bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo vypracuje návrh implementace systému do IT prostředí objednatele, předloží jej k připomínkám objednateli a [image: ]zpracuje podrobný popis provedení, včetně požadavků na součinnost; popis implementace (prováděcí projekt) se zapracovanými připomínkami předloží zhotovitel ke schválení objednateli, přičemž jeho schválení je podmínkou pro instalaci zařízení do vozidel (s výjimkou prvních vozidel pro zkušební režim). 
· Popis implementace systému bude obsahovat též způsob aktualizace SW a řešení záručních vad v souladu se smlouvou o dílo.
· S ohledem na plánovaný nákup nového palubního systému v rámci plánovaného projektu Telematika 2025+, který bude vyvíjen na systémové architektuře ITxPT, objednatel vyžaduje zařízení podporující architekturu ITxPT, 100% kompatibilní s ostatními zařízeními objednatele.  
· Pomocí interoperabilních služeb a komunikačních protokolů podporuje ITxPT interakci služeb a výměnu informací mezi zařízeními od různých výrobců prostřednictvím sdílené IP sítě a vyhledávání služeb (DNS-SD). 
· Více informací je možné dohledat na adrese https://wiki.itxpt.org/ 
· Kompatibilitou se rozumí především správná reakce na provozované řídící povely a podmínka 100% využití připravovaných dat pro palubní a informační systém objednatele např. jízdní řády, Data pro informační systém jsou připravována jednotně pro všechna vozidla provozovaná objednatelem.  
· Do doby, než bude zařízení připojeno k novému palubnímu informačnímu systému tramvají, může zařízení přechodně fungovat pomocí vlastního datového připojení (SIM, eSIM). Přístup k informacím o stavu zařízení bude zajištěno pomocí samostatného dohledového software. Tento software musí poskytovat online informace uvedené viz výše včetně vhodného avizování. Dohledový software bude poskytován jako služba (SaaS) a náklady na jeho provoz jsou zahrnuty v měsíčním poplatku za vzdálenou správu. Plnění související s dohledovým software může být v průběhu plnění smlouvy o dílo/servisní smlouvy zčásti nahrazeno funkcionalitami nově pořizovaného palubního systému, který bude/je předmětem jiného (samostatného) smluvního vztahu; případné méněpráce s tím související budou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo/servisní smlouvě.
· Provozní teplota zařízení bude minimálně v rozsahu od -25 do 40 °C.
· Zařízení bude konstruováno takovým způsobem, aby bylo možné jeho uchycení pomocí DIN lišty nebo pomoci určených otvorů přišroubováním. Uchycení musí být dostatečně pevné, aby odolalo přetížení 5G.

Výsledný stav po uvedení do běžného provozu:
Vize běžného provozu je taková, že objednatel jako zaměstnavatel zaznačí do grafikonu konečné zastávky, na kterých má být provedena dechová zkouška. Na základě této informace palubní počítač vyšle povel (-24VDC) do alkohol testeru, čímž dojde k jeho spuštění a vyvolání požadavku na provedení dechové zkoušky. V případě, že dechová zkouška nebude provedena nebo její výsledek bude pozitivní, znemožní alkohol tester díky svému napojení na řídící okruhy tramvaje další jízdu vozu. Napojení alkohol testeru na řídící okruhy tramvaje je součástí instalace alkohol testeru dle smlouvy a podléhá schválení výrobce vozidla (případnou součinnost výrobce zajistí Objednatel).  
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